## załącznik nr 1 do wniosku komis
Załącznik nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SIWZ) na dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku , nr sprawy ZP/N/08/17 (po modyfikacji z dnia 16.05.2017 r.) Zamawiający: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o., ul. Nadodrzańska 6, 69-100 Słubice Wykonawca:..............................................................................................................................................................................................................
PAKIET NR 1 – sprzęt jednorazowego użytku do iniekcji
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Igły iniekcyjne jednorazowego użytku. Wyprodukowane zgodnie z ISO 7864 – cienkościenne o wysokim przepływie, silikonowane poprzez zanurzenie. Rozmiary kodowane kolorem, o szlifie typu LB/BL standard długo ścięte, który zapewnia niską siłę wkłucia i przesuwu. Nietoksyczne, niepirogenne. Pakowane pojedynczo, opakowanie blister-pack w widoczną datą sterylizacji. Na każdym pojedynczym opakowaniu informacja dotycząca producenta oraz importera/ autoryzowanego przedstawiciela na kraje europejskie. Pakowane po 100 sztuk. Rozmiary:
a) | 0,45x16 | op. | 10 |  | 0 |  | 0
b) | 0,45x22-25 (Podać zaoferowany rozmiar: ….......................) | op. | 10 |  | 0 |  | 0
c) | 0,5x25 | op | 40 |  | 0 |  | 0
d) | 0,6x30 | op. | 10 |  | 0 |  | 0
e) | 0,7x40 | op. | 60 |  | 0 |  | 0
f) | 0,8x50 | op. | 80 |  | 0 |  | 0
g) | 0,8x40 | op. | 250 |  | 0 |  | 0
h) | 0,9x40 | op. | 120 |  | 0 |  | 0
i) | 1,1x40 | op. | 140 |  | 0 |  | 0
j) | 1,2x30 | op. | 40 |  | 0 |  | 0
k) | 1,2x40 | op. | 250 |  | 0 |  | 0
l) | 1,2x50 | op. | 220 |  | 0 |  | 0
m) | 1.8x 40-50 (Podać zaoferowany rozmiar: ….............................) | op. | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Igły do iniekcji bezpieczne. W skład zestawu wchodzi: igła do iniekcji ze zintegrowaną osłoną zabezpieczającą , która chroni i trwale zamyka igłę po użyciu. Igłę można zabezpieczyć jedną ręką – kciukiem lub opierając o twardą powierzchnię. Mechanizm zabezpieczający aktywowany metodą ślizgową zapewniający zakrycie całej igły po aktywacji. Rozmiary kodowane zgodnie z ISO. Pakowane po 50 sztuk. Dostęp do rozmiaru: 0,8x40 i 1,2x40 | op. | 30 |  | 0 |  | 0
3 | Igły do pena jednorazowe, dostęp do następujących rozmiarów: 0,25 x 8 mm ; 0,3 x 8 mm; 0,33 x 12-12,7 mm; pakowane po 100 szt. (Podać zaoferowane rozmiary: ….............................) | op. | 15 |  | 0 |  | 0
4 | Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi wykonany z PCV komora kroplowa o dł. min.9,5 cm, filtr 200 mikro/m, regulator przepływu z miejscem do podwieszenia drenu, dren o dł.150-160 cm z łącznikiem Luer-Lock na jego końcu. Pompka do szybkiego toczenia krwi w kształcie walca o dł. min.11cm, opakowanie folia/papier (Podać zaoferowane długości – komory, drenu, pompki: ….............................) | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
5 | Przyrząd do przetaczania krwi. Nie zawierający ftalanów. Komora wolna od PCV. Na przyrządzie logo producenta. Dren przezroczysty o dł.150 cm-170 cm. Sterylny. (Podać zaoferowaną długość drenu: ….............................) | szt | 2250 |  | 0 |  | 0
6 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych. Nie zawierający ftalanów. Komora wolna od PCV. Zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu. Na przyrządzie logo producenta. Długość komory kroplowej 60-65 mm. Dren przezroczysty o dł. 150 cm-170 cm. Sterylny. (Podać zaoferowaną długość komory kroplowej i drenu: ….............................) | szt. | 37500 |  | 0 |  | 0
7 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych przeźroczysty dł. 200-220 cm. Opakowanie jednostkowe folia-papier. Sterylny. (Podać zaoferowaną długość: ….............................) | szt. | 800 |  | 0 |  | 0
8 | Przedłużacz czarny do pomp infuzyjnych do podaży leków światłoczułych dł. 200-220 cm . (Podać zoperowaną długość: ….............................) | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
9 | Kranik trójdrożny z optycznym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty z przedłużaczem 10-15 cm wolnym od DEHP. Opakowanie folia/papier. (Podać zoperowaną długość: ….............................) | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
10 | Kranik trójdrożny z optycznym indykatorem pozycji zamknięte/otwarte, pozwalającym na szczelne połączenie bez możliwości samoistnego odkręcania. Sterylny, opakowanie typu blister – pack.. Odporny na pękanie, przeciekanie | szt. | 1300 |  | 0 |  | 0
11 | Potrójny, bezigłowy port iniekcyjny z przedłużaczami, do użytku na 7 dni, przeźroczysta obudowa, niebieska silikonowa membrana nie wystająca poza obręb portu, do 140 aktywacji. Bez elementów metalowych, długość całkowita 12,5-13 cm z przesuwnymi zaciskami na drenie. Dostępne w 2 średnicach drenów: 1,2 mm x 2,5 mm oraz 3,0 mm x 4,1mm. Opakowanie folia/papier (Podać zaoferowaną długość: ….............................) | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
12 | Bezigłowy port iniekcyjny dla dorosłych do użytku na 7 dni, niebieska, podzielna, silikonowa membrana oraz przeźroczysta lub czerwona obudowa nie wystająca poza obręb portu, do 140 aktywacji. Bez elementów metalowych, z aplikatorem umożliwiającym jałowe wyjęcie portu. Opakowanie folia/papier | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
13 | Bezigłowy port iniekcyjny nasadka na fiolkę o średnicy 13 mm do użytku przez 7 dni, niebieska, podzielna, silikonowa membrana oraz przeźroczysta obudowa nie wystająca poza obręb portu, do 140 aktywacji. Bez elementów metalowych, z aplikatorem umożliwiającym jałowe wyjęcie portu. Opakowanie folia/papier | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
14 | Bezigłowy port iniekcyjny nasadka na fiolkę o średnicy 20 mm do użytku przez 7 dni, niebieska, podzielna, silikonowa membrana oraz przeźroczysta obudowa nie wystająca poza obręb portu, do 140 aktywacji. Bez elementów metalowych, z aplikatorem umożliwiającym jałowe wyjęcie portu. Opakowanie folia/papier | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
15 | Przyrząd do pobierania i aspirowania płynów, o strukturze żebrowej, z iglicą z tworzywa sztucznego do pobierania z zasobników, wolna od bakterii wentylacja z hydrofobowym filtrem bakteryjnym 0,1 μm, mała objętość napełniania, nieznaczna siła potrzebna do nakłucia, dobre właściwości napełniające, ergonomiczny kształt zapewniający prostą obsługę, łatwa obsługa jedną ręką (otwieranie i zamykanie kapturka), ochrona przed skażeniem i oznaczenie kapturka ochronnego kolorem zielonym, wolny od lateksu i PCV | szt. | 800 |  | 0 |  | 0
16 | Rampa pięciodrożna, płaska, bez elementów przesuwnych i kraników, z zastawkami antyrefluksyjnymi oraz kodowanymi kolorystycznie koreczkami zabezpieczającymi i elastycznym, krótkim drenem łączącym. Opakowanie folia/papier | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
17 | Przyrząd do pobierania i aspirowania płynów, o strukturze żebrowej, z filtrem cząsteczkowym 5 μm i iglicą z tworzywa sztucznego do pobierania z zasobników, wolna od bakterii wentylacja z hydrofobowym filtrem bakteryjnym 0,1 μm, mała objętość napełniania, nieznaczna siła potrzebna do nakłucia , dobre właściwości napełniające, ergonomiczny kształt zapewniający prostą obsługę, łatwa obsługa jedną ręką (otwieranie i zamykanie kapturka), ochrona przed skażeniem i oznaczenie kapturka ochronnego kolorem niebieskim, wolny od lateksu i PCV | szt. | 800 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 1 : |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 2 – zestawy do nebulizacji, maski do tlenoterapii
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Zestaw do nebulizacji dla dorosłych z łącznikiem w kształcie litery ,,T"umożliwiający połączenie z układem rur pacjenta przy respiratorze. Z pojemnikiem o pojemności max 15 ml i szczelnej konstrukcji, drenem o dł. 200 -220 cm, kompatybilny z układem rur pacjenta dla dorosłych, przedłużaczem anestezjologicznym (martwa przestrzeń) i filtrem oddechowym producenta ALTERA (Podać oferowaną długość drenu i jeżeli dotyczy – pojemność pojemnika: …......) | szt. | 250 |  | 0 |  | 0
2 | Zestaw do nebulizacji z drenem o dł. 200-220 cm. Pojemnikiem o poj. 5,7 ml i szczelnej konstrukcji, z maską dla noworodka. (Podać oferowaną długość drenu: …......) | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
3 | Zestaw do nebulizacji z drenem o dł.200-220 cm. Pojemnikiem o poj. 5,7 ml i szczelnej konstrukcji, z maską dla dziecka. (Podać oferowaną długość drenu: …......) | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
4 | Zestaw do nebulizacji z drenem o dł. 200-220 cm. Pojemnikiem o poj max. 15 ml i szczelnej konstrukcji. Z maską dla dorosłego. (Podać oferowaną długość drenu i jeżali dotyczy – pojemność pojemnika: …......) | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
5 | Zestaw do nebulizacji z drenem o dł. 200-220 cm. Pojemnikiem o poj max. 15 ml i szczelnej konstrukcji. Z ustnikiem dla dorosłego. (Podać oferowaną długość drenu i jeżeli dotyczy – pojemność pojemnika: …......) | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
6 | Maska z drenem do tlenoterapii. Długość drenu 200-220 cm. Rozmiar maski - dla noworodka. (Podać oferowaną długość drenu i jeżeli dotyczy – rozmiar maski: …......) | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
7 | Maska z drenem do tlenoterapii. Długość drenu 200-220 cm. Rozmiar maski - dla dziecka. (Podać oferowaną długość drenu i jeżeli dotyczy – rozmiar maski: …......) | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
8 | Maska z drenem do tlenoterapii. Długość drenu 200-220 cm. Rozmiar maski - dla dorosłego. (Podać oferowaną długość drenu i jeżeli dotyczy – rozmiar maski: …......) | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 2: |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | RAZEM |  | 1. | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  |  | 2. | 3890 |  | 4201.2
|  |  |  | 3. | 29209 |  | 31545.72
|  |  |  | 4. | 83016.2 |  | 89657.496
|  |  |  | 5. | 39030 |  | 42152.4
|  |  |  | 6. | 120125.4 |  | 129735.432
|  |  |  | 7. | 2335 |  | 2521.8
|  |  |  | 8. | 58262.3 |  | 62937.144
|  |  |  | 9. | 23068.5 |  | 24913.98
|  |  |  | 10. | 1200 |  | 1296
|  |  |  | RAZEM | #VALUE! |  | #VALUE!
[5 empty] | NETTO |  | BRUTTO
PAKIET NR 3 – materiały medyczne do gromadzenia płynów ustrojowych
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Wieszak do worka na mocz, umożliwiający zawieszenie na łóżku szpitalnym, kompatybilny z oferowanymi workami na mocz z pozycji nr 5 | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
2 | Woreczki do pobierania moczu dla chłopców, sterylne, przylepne. Bezgąbkowe | szt. | 600 |  | 0 |  | 0
3 | Woreczki do pobierania moczu dla dziewczynek, sterylne, przylepne. Bezgąbkowe | szt. | 600 |  | 0 |  | 0
4 | Zatyczki do cewników, schodkowe z uchwytem, sterylne | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
5 | Worek do moczu, pojemność 2000 -2500 ml z odpływem, sterylny, dren z widoczną podziałką na worku, z zastawką antyrefluksyjną, elastyczny dren zapewniający stałą drożność nawet po skręceniu, pakowany pojedynczo, długość 120-150 cm (Podać pojemność worka oraz długość drenu: …..................) | szt. | 5600 |  | 0 |  | 0
6 | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego z trokarem i silikonowym cewnikiem Foley'a o rozmiarze 14 Ch i pojemności 5 ml | szt. | 6 |  | 0 |  | 0
7 | Worek na mocz do godzinowej zbiórki, posiadający dwie komory, komora do godzinowej zbiórki moczu ze skalą pomiarów czytelną, niezmywalną: komora pomiarowa 500 ml z wymiennym workiem 2000 ml wyposażona w zintegrowana komorę pomiarową 50 ml dla dokonywania odczytów małej objętości (podziałka co 1 ml): wyposażony w napowietrznik komory pomiarowej i worka zapewniający optymalną równowagę ciśnień w worku, poprawiający przepływ moczu, worek wymienny z zaworem opróżniającym lub bez zaworu;zestaw wyposażony również w bezigłowe złącze do pobierania próbek moczu, pakowany pojedynczo | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
8 | Kanka doodbytnicza sterylna, dostęp do następujących rozmiarów: 14, 16, 24 | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
9 | Sonda Sengstakena - silikonowa, dwuświatłowa, dwa balony, znaczniki głębokości - dostęp do rozmiarów: CH 16, CH 18, CH 20 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
10 | Zgłębnik żołądkowy z zatyczką, dł. minimum 80 cm max. 125 cm, sztywny, nie ulegający odkształceniu pod wpływem ciepła. Wykonany z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76 st. ShA, dostęp do następujących rozmiarów CH 8, 16, 18, 20, 22 (Podać zaoferowaną długość: …..................) | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
11 | Zgłębnik żołądkowy z zatyczką, dł. minimum 125 cm max. 150 cm, sztywny, nie ulegający odkształceniu pod wpływem ciepła; dostęp do następujących rozmiarów CH 24, 26 (Podać zaoferowaną długość: …..................) | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 3: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 4 – czujniki do pomiaru ciśnienia, inny sprzęt medyczny
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią – pojedynczy • długości linii płuczącej 145-150 cm • biureta winna być wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzaniem (szpikulec w biurecie z trzema otworami) • jeden przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika ≥ 200Hz • błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) dopuszczalny do 1,5% • odpowiednie oznaczenie drenów– kolorystyczne oznakowanie linii i kraników • system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za niebieski wypustek • połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne) • przetwornik winien zawierać wbudowany port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem /kabel sygnałowy/monitor. Jednorazowego użytku, sterylny. | szt. | 45 |  | 0 |  | 0
2 | Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią – podwójny • długości linii płuczącej 145-150 cm • biureta winna być wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzaniem (szpikulec w biurecie z trzema otworami) • dwa przetwornikii do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika ≥ 200Hz • błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5% • odpowiednie oznaczenie drenów – kolorystyczne oznakowanie linii i kraników • system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za niebieski wypustek • połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne) • przetworniki winny zawierać wbudowany port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem /kabel sygnałowy/monitor. Jednorazowego użytku, sterylny. | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
3 | Klamra do mocowania przetworników na stojaku (do pozycji 1 i 2) | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 4: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 5 – wielorazowe kompresy żelowe
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Wielorazowe kompresy żelowe do terapii ciepło/zimno 16-18-x20-22 cm (Podać zaoferowany rozmiar: …..................) | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
2 | Wielorazowe kompresy żelowe do terapii ciepło/zimno 10-12x16-18 cm (Podać zaoferowany rozmiar: …..................) | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
3 | Wielorazowe kompresy żelowe do terapii ciepło/zimno 20-22 x 28-30 cm (Podać zaoferowany rozmiar: …..................) | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 5: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 6 – klipsownica
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Klipsownica jednorazowa z funkcją rotacji do kolonoskopowego zakładania klipsów na krwawiące naczynia i szypuły polipów. Długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, sterylne, pakowane pojedynczo. Opakowanie zbiorcze po 20 szt. | op | 2 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 6: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 7 – ostrza sterylne do piły, frezy do shavera
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Jednorazowe, sterylny frez do Shawera Formula firmy Stryker przeznaczone do tkanek miękkich, proste, rozpoznawalne przez konsolę sterującą TPS-TOTAL PERFORMANSE SYSTEM. typ Tomcat dostęp do rozmiarów 3,5mm 4,0mm 5,0mm. | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
2 | Fraz typu BARREL BURS z 12 częściami skrawającymi,kompatybilny z shaverem Formula. Jednorazowe,sterylne, dostęp do rozmiarów 4,0mm i 5,0mm. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
3 | Jednorazowe, sterylne ostrze, precyzyjne do piły TPS firmy Stryker, głębokość cięcia 18-18,5 mm, krawędź tnąca zaokrąglona 6,5-7, 0 mm, grubość ostrza 0,38 mm. Ostrze sterylne pojedynczo pakowane | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
4 | Jednorazowe, sterylne ostrze, precyzyjne do piły TPS firmy Stryker, głębokość cięcia 18-18,5 mm, krawędź tnąca prosta 9-10 mm, grubość ostrza 0,38 mm. Ostrze sterylne pojedynczo pakowane | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
5 | Jednorazowe, sterylne ostrze, precyzyjne do piły TPS firmy Stryker ,głębokość cięcia 25-27 mm, krawędź tnąca prosta 9-10 mm, grubość ostrza 0,38 mm. Ostrze pojedynczo pakowane | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 7: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 8 – uchwyt monopolarny, elektrody, kable i pincety
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Uchwyt monopolarny (szeroki) wielorazowy z przyciskami żółty - aktywne cięcie, niebieski-koagulacja, z kablem długości 4 metrów z wtykiem trzypinowym do diatermii [bowa, emed]. Uchwyt śr. 4 mm. Możliwość wielokrotnej sterylizacji parowej – minimum 400 procesów sterylizacji | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
2 | Elektroda monopolarna szpatułkowa do uchwytu śr. 4 mm, prosta, długość 14,5 cm, .możliwość wielokrotnej sterylizacji parowej | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
3 | Elektroda monopolarna typ haczyk kształt L, dł. 360-365 mm,wtyk 4 mm (Podać zaoferowaną długość: …..................) | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
4 | Elektroda monopolarna typ żagielek, wymiary 15x25 mm, wtyk 4 mm, dlugość całkowita 14-14,5 cm (Podać zaoferowaną długość: …..................) | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
5 | Elektroda monopolarna nóż długość całkowita 150-155 mm ,część robocza 3,3x25 mm, wtyk 4 mm (Podać zaoferowaną długość: …..................) | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
6 | Elektroda monopolarna kulka 4 mm, dł. całkowita 125-130 mm,wtyk 4 mm | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
7 | Elektroda monopolarna szpatułkowa do uchwytu śr.4 mm, prosta, długość 54-55 mm, .możliwość wielokrotnej sterylizacji parowej (Podać zaoferowaną długość: …..................) | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
8 | Kabel monopolarny wtyk 3-pinowy, wejście na narzędzia 4 mm, dł. 3-3,5 m (Podać zaoferowaną długość: …..................) | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
9 | Kabel bipolarny dł. 3-3,5 m wtyk typ vallejlab, emed, bowa (Podać zaoferowaną długość: …..................) | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
10 | Pinceta bipolarna prosta dł. 16 cm końce proste 1 mm | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
11 | Pinceta prosta bipolarna końce proste 1 mm, dł. 19-19,5 cm (Podać zaoferowaną długość: …..................) | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 8: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 9 – uchwyt monopolarny, elektrody, kable, zestawy medyczne oraz inny sprzęt medyczny
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Jednorazowa, dzielona na dwie równe części elektroda neutralna bez kabla dla dorosłych i dzieci, żelowa, owalna, pow. ogólna 165 cm2, pow. aktywna 108 cm2, do diatermii BOWA EMED VALLEYLAB, zewnętrzna warstwa wodoodporna, pakowana pojedynczo | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
2 | Jednorazowy uchwyt monopolarny z nożem, długość całkowita uchwytu z kablem 330-350 cm, posiada dwa przyciski - do cięcia i koagulacji tkanek, zdejmowane ostrze ze stali nierdzewnej. Pasujący do aparatów EMED, BOWA, VALLEYLAB (Podać zaoferowaną długość uchwytu z kablem: …..................) | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
3 | Kabel wielorazowy do elektrody neutralnej jednorazowej z wtykiem do diatermii Valleylab i Bowa, Emed ,dł. kabla 5 m(kabel do paz.1) | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
4 | Jednorazowy, sterylny zestaw do ekstrakcji żylaków kończyn dolnych składający się z dwóch linek o dł. 100-110 cm, trzech oliwek 9-9,5 mm, 12-13 mm, 15-15,5 mm oraz uchwytu. Zestaw pakowany pojedynczo (Podać zaoferowane rozmiary elementów zestawu: …..................) | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
5 | Jednorazowy,sterylny uchwyt do lampy operacyjnej długości 10-12 cm. Pakowany pojedynczo (Podać zaoferowaną długość: …..................) | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
6 | Jednorazowy, jałowy marker skórny z linijką, dł.15-16 cm, szer. 2 cm, bezwonny, szybkoschnący, odporny na ścieranie, zawierający nietoksyczny fiolet gencjanowy oraz standardowy szpic, pakowany pojedynczo (Podać zaoferowaną długość: …..................) | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 9: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 10 – resuscytatory i maski tlenowe
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Resuscytator do wentylacji noworodków i niemowląt. Możliwość wentylacji niemowląt i noworodków. Podawana objętość 140-180 ml. Prosta konstrukcja zaworu pacjenta ułatwiająca demontaż w celu czyszczenia i sterylizacji - zawór z pojedynczą membraną. Możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączek. Zawór ciśnieniowy 40 cm H2O z możliwością blokady. Rezerwuar tlenu umożliwiający podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszanie oddechowej. Możliwość sterylizacji wszystkich elementów resuscytatora w autoklawie - w temp 134ºC z wyłączeniem rezerwuaru tlenu. Możliwość podłączenia manometru jednorazowego użytku do pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
2 | Resuscytator dla dzieci. Możliwość wentylacji pacjentów o masie ciała 10 - 30 kg. Objętość oddechowa 450 ml. Możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączek. Rezerwuar tlenu o objętości minimum 150 0ml. Pasek zabezpieczający przed wyślizgiwaniem się z dłoni. Możliwość wielokrotnej sterylizacji wszystkich elementów resuscytatora w autoklawie (w temp. 134ºC ) włącznie z rezerwuarem tlenu. Instrukcja obsługi w języku polskim z wykazem części zamiennych | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
3 | Resuscytator dla dorosłych z rezerwuarem tlenu. Możliwość wentylacji pacjentów o masie ciała od 30 kg. Możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączek. Odłączany rezerwuar tlenu umożliwiający podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszanie oddechowej. Zabezpieczenie przed wypadaniem z ręki w postaci paska. Możliwość sterylizacji wszystkich elementów resuscytatora w autoklawie (w temp 134ºC) włącznie z rezerwuarem tlenu. Objętość oddechowa 1100 ml. Rezerwuar tlenu o objętości minimum 1500 ml. Instrukcja obsługi w języku polskim z wykazem części zamiennych | szt. | 8 |  | 0 |  | 0
4 | Resuscytator (worek samorozprężalny do resuscytacji). Możliwość wentylacji pacjentów o masie ciała od 15 kg. Prosta konstrukcja zaworu pacjenta ułatwiająca demontaż w celu czyszczenia i sterylizacji - zawór z pojedynczą membraną. Możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączek. Dodatkowa powłoka worka zabezpieczająca przed wytworzeniem zbyt wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych bez skokowej utraty objętości oddechowej. Odłączany rezerwuar tlenu o objętości 1500 ml umożliwiający podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszanie oddechowej. Pasek zabezpieczający przed wyślizgiwaniem się z dłoni. Możliwość sterylizacji wszystkich elementów resuscytatora w autoklawie (w temp 134ºC) włącznie z rezerwuarem tlenu | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
5 | Maska twarzowa - możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134ºC - w całości wykonana z przezroczystego silikonu - miękki kołnierz zapewniający dobrą szczelność - rozmiar nr 5 | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
6 | Maska twarzowa - możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134ºC - w całości wykonana z przezroczystego silikonu - miękki kołnierz zapewniający dobrą szczelność - rozmiar nr 4 | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
7 | Maska twarzowa - możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134ºC - w całości wykonana z przezroczystego silikonu - miękki kołnierz zapewniający dobrą szczelność - rozmiar nr 3 | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
8 | Maska twarzowa - możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134ºC - w całości wykonana z przezroczystego silikonu - miękki kołnierz zapewniający dobrą szczelność - rozmiar nr 2 | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
9 | Maska twarzowa - możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134ºC - w całości wykonana z przezroczystego silikonu - miękki kołnierz zapewniający dobrą szczelność - rozmiar nr 1 | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
10 | Maska twarzowa - możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134ºC - w całości wykonana z przezroczystego silikonu - miękki kołnierz zapewniający dobrą szczelność - rozmiar nr 0 | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 10: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 11 – jednorazowe ściereczki i szczotki do zębów
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Jednorazowe ściereczki z włókniny wiskozowo-poliestrowej 70/30%, bezpyłowe, w rolce 18,5-20,5 cm, perforowane co 38-40 cm, ilość z rolki 200-230 sztuk. Odporna na wysoką temperaturę, do ścierania na mokro i sucho, gramatura 50 (Podać zaoferowane parametry: …..................) | rolka | 200 |  | 0 |  | 0
2 | Jednorazowa szczoteczka do zębów wykonana z polipropylenu z możliwością odsysania. Z jednej strony pokryta miękkim włosiem, z drugiej gąbką. Łączna długość 18-20 cm, długość części czyszczącej 2-2,5 cm. Otwór odsysający zarówno od strony włosia jak i w przestrzeni pomiędzy gąbką i włosiem. Łącznik do kontrolowanego odsysania ścięty pod kątem dla wygodnej manipulacji. Zarejestrowane jako wyrób medyczny. Pakowana pojedynczo (Podać zaoferowaną długość: …..................) | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 11: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 12 – bezigłowe porty iniekcyjne
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Bezigłowy port iniekcyjny dla dorosłych do użytku na 7 dni, niebieska, podzielna, silikonowa membrana oraz przeźroczysta lub czerwona obudowa nie wystająca poza obręb portu, do 140 aktywacji. Bez elementów metalowych, z aplikatorem umożliwiającym jałowe wyjęcie portu. Opakowanie folia/papier | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
2 | Bezigłowy port iniekcyjny nasadka na fiolkę o średnicy 13 mm do użytku przez 7 dni, niebieska, podzielna, silikonowa membrana oraz przeźroczysta obudowa nie wystająca poza obręb portu, do 140 aktywacji. Bez elementów metalowych, z aplikatorem umożliwiającym jałowe wyjęcie portu. Opakowanie folia/papier | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
3 | Bezigłowy port iniekcyjny nasadka na fiolkę o średnicy 20 mm do użytku przez 7 dni, niebieska, podzielna, silikonowa membrana oraz przeźroczysta obudowa nie wystająca poza obręb portu, do 140 aktywacji. Bez elementów metalowych, z aplikatorem umożliwiającym jałowe wyjęcie portu. Opakowanie folia/papier | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 12: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 13 – zestawy do punkcji opłucnej
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Zestaw do punkcji opłucnej, bezpieczny, w skład którego wchodzi: igła Veressa ograniczająca ryzyko omyłkowego nakłucia płuca poprzez sygnalizację za pomocą wskaźnika, strzykawka luer lock 50-60 ml, worek do drenażu 2000-2500 ml z kranikiem spustowym, skalpel do nacięcia skóry z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem, cewnik zakończony układem z zastawkami jednokierunkowymi (posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek), wykonany z poliuretanu – widoczny w Rtg. Rozmiar cewnika 9 Ch (Podać zaoferowaną pojemność strzykawki, worka do drenażu: …..................) | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
2 | Zestaw do punkcji opłucnej, bezpieczny, w skład którego wchodzi: igła Veressa ograniczająca ryzyko omyłkowego nakłucia płuca poprzez sygnalizację za pomocą wskaźnika, strzykawka luer lock 50-60 ml, worek do drenażu 2000-2500 ml z kranikiem spustowym, skalpel do nacięcia skóry z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem, cewnik zakończony układem z zastawkami jednokierunkowymi (posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek), wykonany z poliuretanu – widoczny w Rtg. Rozmiar cewnika 12 Ch (Podać zaoferowaną pojemność strzykawki, worka do drenażu: …..................) | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
3 | Zestaw do punkcji opłucnej, bezpieczny, w skład którego wchodzi: igła Veressa ograniczająca ryzyko omyłkowego nakłucia płuca poprzez sygnalizację za pomocą wskaźnika, strzykawka luer lock 50-60 ml, worek do drenażu 2000-2500 ml z kranikiem spustowym, skalpel do nacięcia skóry z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem, cewnik zakończony układem z zastawkami jednokierunkowymi (posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek), wykonany z poliuretanu – widoczny w Rtg. rozmiar cewnika 9 Ch oraz łącznik do systemu drenażowego, posiadający dodatkowo linię do przedłużenia cewnika o długości powyżej 50 cm montowaną pomiędzy układem zastawek a cewnikiem, kleszczyki zaciskowe i komplet mocowań cewnika do skóry pacjenta (Podać zaoferowaną pojemność strzykawki, worka do drenażu: …..................) | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
4 | Zestaw do punkcji opłucnej, bezpieczny, w skład którego wchodzi: igła Veressa ograniczająca ryzyko omyłkowego nakłucia płuca poprzez sygnalizację za pomocą wskaźnika, strzykawka luer lock 50-60 ml, worek do drenażu 2000-2500 ml z kranikiem spustowym, skalpel do nacięcia skóry z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem, cewnik zakończony układem z zastawkami jednokierunkowymi (posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek), wykonany z poliuretanu – widoczny w Rtg. rozmiar cewnika 12 Ch oraz łącznik do systemu drenażowego, posiadający dodatkowo linię do przedłużenia cewnika o długości powyżej 50 cm montowaną pomiędzy układem zastawek a cewnikiem, kleszczyki zaciskowe i komplet mocowań cewnika do skóry pacjenta (Podać zaoferowaną pojemność strzykawki, worka do drenażu: …..................) | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 13: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 14 – rurki krtaniowe
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Rurka krtaniowa LT-D, jednorazowa, jednoświatłowa, pakowana sterylnie. Rurka przeznaczona do zabezpieczenia drożności dróg oddechowych o kształcie i budowie ułatwiającej wprowadzenie do części krtaniowej gardła na ślepo, bez użycia laryngoskopu. Dwa nadmuchiwane mankiety stabilizujące rurkę, uszczelniające część ustną i nosową gardła oraz minimalizujące ryzyko wdmuchnięcia powietrza do żołądka. Dostęp do rozmiarów: 2; 2,5; 3; 4; 5 | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 14: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 15 – klipsy tytanowe do klipsownicy
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Klipsy tytanowe do klipsownicy firmy Johnson&Johnson, do zabiegów laparoskopowych – średnio-duże (długość ramienia 8 mm-10 mm). Pakowane w magazynkach po 6 szt. Rozmiary M, L | szt. | 576 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 15: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 16 – okularki ochronne do fototerapii dla noworodka
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Okularki ochronne do fototerapii dla noworodka, idealnie dopasowane do główki dziecka. Kształt litery Y uniemożliwiający przemieszczanie się okularków, rzepy gwarantujące dopasowanie do każdej główki dziecka. Wykonane z materiału nie zawierającego lateks. Dostęp do rozmiarów: obwód głowy 30-38 cm oraz obwód głowy 24-33 cm | szt. | 150 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 16: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 17 – butle do drenażu wysokociśnieniowego
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Butle Redon do drenażu wysokociśnieniowego (podciśnienie początkowe 98 00 Pa) o poj. 200 ml (z dodatkową skalą bezpieczeństwa 50 ml), z drenem o długości 120-130 cm, z zaciskiem przesuwanym i wieszakiem oraz łącznikiem schodkowym do połączenia z drenami od 6 do 18 CH | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
2 | Butle Redon do drenażu wysokociśnieniowego (podciśnienie początkowe 98 00 Pa) o poj. 400 ml (z dodatkową skalą bezpieczeństwa 50 ml), z drenem o długości 120-130 cm, z zaciskiem przesuwanym i wieszakiem oraz łącznikiem schodkowym do połączenia z drenami od 6 do 18 CH | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
3 | Butle Redon do drenażu wysokociśnieniowego (podciśnienie początkowe 98 00 Pa) o poj. 600 ml (z dodatkową skalą bezpieczeństwa 50 ml), z drenem o długości 120-130 cm, z zaciskiem przesuwanym i wieszakiem oraz łącznikiem schodkowym do połączenia z drenami od 6 do 18 CH | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 17: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 18 – kaniule dożylne i dotętnicze, koreczki do kaniul
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Kaniule dożylna. Igła z tylnym szlifem dla łatwego wprowadzenia kaniuli. Port do dodatkowych wstrzyknięć zamykany przy pomocy koreczka. Koreczek kaniuli z trzpieniem wchodzącym do światła kaniuli cofniętym poniżej linii kołnierza koreczka zabezpiecza przed zabrudzeniem. Dla ułatwienia kolory muszą odpowiadać kodowi rozmiaru kaniuli zgodnie z normami ISO. Hydrofobowy filtr gwarantujący wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę. Plastykowa kaniula wykonana z poliuretanu z pięcioma wtopionymi pasami kontrastującymi w promieniach RTG. Materiał użyty do produkcji kaniul winien być poddany testom na biokompatybilność biologiczną. Rozmiary: 16Gx50 mm; 17Gx45 mm; 18Gx 33 mm i 45 mm; 20Gx25 mm i 33 mm; 22Gx25 mm; 24Gx19 mm (18 i 20 G w dwóch rozmiarach) | szt. | 13400 |  | 0 |  | 0
2 | Bezpieczne kaniule dożylne. Igła z tylnym szlifem dla łatwego wprowadzenia kaniuli. Igła zaopatrzona w specjalny automatyczny zatrzask samozakładający się po wyjęciu igły z kaniuli zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem się personelu. Port do dodatkowych wstrzyknięć zamykany przy pomocy koreczka. Koreczek kaniuli z trzpieniem wchodzącym do światła kaniuli cofniętym poniżej linii kołnierza koreczka zabezpiecza przed zabrudzeniem. Dla ułatwienia kolory muszą odpowiadać kodowi rozmiaru kaniuli zgodnie z normami ISO. Hydrofobowy filtr gwarantujący wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę. Plastykowa kaniula wykonana z poliuretanu z czterema wtopionymi pasami kontrastującymi w promieniach RTG. Kaniule wykonane z materiałów biokompatybilnych potwierdzone badaniami klinicznymi lub laboratoryjnymi. Rozmiary: 16Gx50mm; 17Gx45mm; 18G- 33mm,45mm; 20G-25mm, 33mm; 22G-25mm | szt. | 4000 |  | 0 |  | 0
3 | Kaniula do wlewów dożylnych wykonana z PTFE. Dostęp do następujących rozmiarów: 26G – 19 mm x 0,6 mm, przepływ 13ml/1 min.; 24G – 19 mm x 0,7 mm, przepływ 13ml/1 min. Bez portu bocznego, wyposażona w zdejmowany uchwyt ułatwiający wprowadzenie. Opakowanie uniemożliwiające przypadkowe uszkodzenie blisteru i utratę jałowości. | szt. | 900 |  | 0 |  | 0
4 | Kaniula dotętnicza z blokadą uniemożliwiającą wypływ krwi. ze skrzydełkami do umocowania. Rozmiar 20G/1.10mm x 45 mm, przepływ 49 ml/1min | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
5 | Koreczki do wszystkich w/w kaniul, pakowane pojedynczo, tego samego producenta co kaniule w pozycjach od 1 do 4 | szt. | 10000 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 18: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 19 – ciśnieniomierze, stetoskopy oraz materiały wymienne
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Mankiet do pośredniego pomiaru ciśnienia tętniczego, zawijany, do wszystkich typów ciśnieniomierzy, bawełniany, 2-żyłowy. Dostęp do następujących rozmiarów: szerokość mankietu: 9-11 cm oraz 13-15 cm | szt. | 15 |  | 0 |  | 0
2 | Mankiet do pośredniego pomiaru ciśnienia tętniczego, zawijany, do wszystkich typów ciśnieniomierzy, bawełniany, 1-żyłowy. Dostęp do następujących rozmiarów: szerokość mankietu: 9-11 cm oraz 13-15 cm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
3 | Ciśnieniomierz zegarowy do pośredniego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi z regulowanym bawełnianym mankietem z ringiem metalowym zapinanym na rzep. Rozmiar mankietu: długość 50-55cm, szerokość 13-15 cm. Zakres pomiaru 0-300mm Hg. Manometr w metalowej obudowie, duży i czytelny. Średnica manometru 60-70 mm, połączony z gruszką (Podać zaoferowany rozmiar oraz średnicę manometru: …..................) | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
4 | Mankiety z ringiem metalowym do pomiaru ciśnienia do aparatów elektronicznych, bawełniane, jednorurkowe. Dostęp do rozmiarów 50 cm-51 cm x 14-15 cm, 60-61cm x 17-18 cm | szt. | 15 |  | 0 |  | 0
5 | Mankiety do pomiaru ciśnienia do aparatów elektronicznych, nylonowe, dwu-rurkowe. Dostęp do rozmiarów 50 cm-51 cm x 14-15cm, 60-61cm x 17-18 cm | szt. | 8 |  | 0 |  | 0
6 | Mankiety do pomiaru ciśnienia do aparatów elektronicznych, nylonowe, jednorurkowe. Dostęp do rozmiarów 50cm-51 cm x 14-15 cm, 60-61cm x 17-18 cm | szt. | 8 |  | 0 |  | 0
7 | Pęcherz gumowy do oferowanych mankietów dwururkowe i jednorurkowe | szt. | 15 |  | 0 |  | 0
8 | Gruszka lateksowa z zaworkiem tylnym i filtrem przeciwpyłowym | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
9 | Zawór przedni gruszki, standardowy z pokrętłem | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
10 | Manometr zegarowy do oferowanych ciśnieniomierzy | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
11 | Mankiet bawełniany z ringiem metalowym, dwururkowy. Dostęp do rozmiarów 50-51 cm x 14-15 cm, 60-61 cm x 17-18 cm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
12 | Stetoskop lekarski z jednostronną głowicą. Miękkie samouszczelniające oliwki, długość liry 55-60 cm (Podać długość: …..................) | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
13 | Stetoskop lekarski 2- głowicowy, konstrukcja umożliwiająca zmianę głowicy o 180º. Miękkie samouszczelniające oliwki, długość liry 55-60 cm (Podać długość: …..................) | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
14 | Głowica do stetoskopu dla dorosłych, pojedyncza z oksydowanego aluminium | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
15 | Głowica do stetoskopu dla dorosłych, podwójna z oksydowanego aluminium | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
16 | Oliwki miękkie do oferowanych stetoskopów (komplet zawiera 2 szt.) | kpl. | 10 |  | 0 |  | 0
17 | Membrana z tekstury do oferowanych stetoskopów | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 19: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 20 – kołnierze ortopedyczne
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Kołnierz ortopedyczny Campa, posiadający wsporniki żuchwy i potylicy wykonane z blachy pokrytej pianką polietylenową, dwuczęściowy, stabilizujący odcinek szyjny kręgosłupa, z możliwością regulacji obwodu i wysokości, zapięcie na rzep. Dostępny w następujących rozmiarach: obwód szyi: 33-46 oraz 43-52 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
2 | Kołnierz ortopedyczny Campa, dwuczęściowy, sztywny,bardzo lekki,wykonany z nietoksycznej i hypoalergicznej pianki poliuretanowej ,,Plastazote'', zapinany dwustronnie taśmami Velcro, posiada otwór tracheostomijny oraz otwory dla swobodnego przepływu powietrza,przenikalny dla promieni RTG, CT, MRI, wodoodporny, łatwy w użytkowaniu i konserwacji | szt. | 8 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 20: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 21 – zestawy i końcówki do odsysania pola, łączniki do drenów
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Łącznik do drenów, przewodów tlenowych nieschodkowany, niesterylny op. 100szt. | op. | 5 |  | 0 |  | 0
2 | Jednorazowa, sterylna końcówka do odsysania pola operacyjnego typ standard, zagięta, bez kontroli ssania, bez perforacji, dł. 240-250 mm., średnica 10 mm | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
3 | Jednorazowa, sterylna końcówka do odsysania pola operacyjnego typ standard, zagięta, bez kontroli ssania, bez perforacji, dł.240-250 mm, średnica 8 mm | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
4 | Jednorazowa, sterylna końcówka do odsysania pola operacyjnego typ standard, zagięta, bez kontroli ssania, bez perforacji, dł. 240-250 mm, średnica 6 mm | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
5 | Jednorazowy, sterylny zestaw do odsysania pola operacyjnego z końcówką mikrochirurgiczną bez kontroli ssania, bez perforacji, dł. przewodu 200-210 cm, dł. końcówki 200-210 mm, średnica końcówki 4 mm. W zestawie łącznik do połączenia przewodu ssącego z końcówką | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 21: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 22 – obwody oddechowe, filtry i inny sprzęt jednorazowego użytku
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Filtr oddechowy, pediatryczny, bakteryjno-wirusowy, elektrostatyczny lub mechaniczny, sterylny, złącza proste, 15M/15F-22M port kapno z koreczkiem zabezpieczającym, skuteczność filtracji bakteryjnej powyżej 99,9999%, masa do 18 g, przestrzeń martwa do 24 ml, objętość oddechowa w zakresie 70-600 ml, opór przepływu do 0,6 cm H2O przy przepływie 9l/min, do 1,2 cm H2O przy 15l/min, do 2,2 cm słupa H2O przy 30l/min | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
2 | Obwód oddechowy do aparatu do znieczulania dla dorosłych, materiał PE, 2 rury rozciągliwe, dł. po rozciągnięciu 160- 180 cm, dodatkowa rura do worka o dł. po rozciągnięciu 80- 90 cm, kolanko z portem kapno, trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami, średnica rur 22 mm, średnica złącza 22 mm F z EVA, złączka prosta 22 mm M-22 mm M bezlateksowy worek oddechowy poj.2 litry, sterylny, jednorazowy | szt. | 360 |  | 0 |  | 0
3 | Obwód oddechowy do respiratora, dla dorosłych, sterylny, pakowany folia-papier. Wykonany z PCV, 2 rury gładkie wewnętrznie o długości 150-155 cm. Kolanko z portem luer-lock, rury odłączalne od trójnika „y”, średnica rur 22 mm, złącza elastyczne 22 mm F, o czasie stosowania 7 dni i przydatności do użycia min. 5 lat od daty produkcji, jednorazowy | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
4 | Obwód oddechowy o długości 175-180 cm z pułapką wodną, wykonany z PCV, z rury gładkiej wewnętrznie, z 2 drenami: drenem bąbelkowy 4-8 mm sterującym zastawką o dł. 200-220 cm i drenem bąbelkowym 4-8mm do pomiaru ciśnienia o dł. 200-220 cm, elastyczna końcówka do podłączenia respiratora 22mmF, zastawka wydechowa z wylotem powietrza wydychanego przez pacjenta, zatyczka (kapturek) 22mmF zabezpieczający układ przed zanieczyszczeniami | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
5 | Obwód oddechowy do respiratora dla dorosłych, 2 rury karbowane o dł. 155-160 cm z PE (polietylenu), kolanko z portem luer-lock, trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonymi koreczkami przytwierdzonymi na stałe do obwodu , - zatyczka 22F zabezpieczająca układ oddechowy, - średnica rur 22 mm, - średnica złącz do respiratora 22 mmF, - złącza wykonane z elastycznego materiału EVA (octan winylu), - złączka prosta 22mmM-22mmM, - 1 pułapka wodna, -dodatkowa rura o dł. 55-60 cm, - czysty mikrobiologicznie - max. czas użycia 7 dni | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
6 | Filtr oddechowy, bakteryjno-wirusowy, elektrostatyczny lub mechaniczny, sterylny, złącza proste 22M/15F-22F/15M, port kapno, skuteczność filtracji bakteryjnej powyżej 99,9999%, skuteczność filtracji wirusowej powyżej 99,999%, masa do 20 g, przestrzeń martwa do 35 ml, objętość oddechowa w zakresie 150-1500 ml | szt. | 1600 |  | 0 |  | 0
7 | Wymiennik ciepła i wilgoci do tracheostomii, samo zamykający się port do odsysania, z portem tlenowym, objętość oddechowa 50-1000 ml, przestrzeń martwa 11- 12 ml, waga 5-5.5 g, łącznik 15 mmF, sterylny | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
8 | Przedłużacz do obwodu oddechowego, do podłączenia rurki intubacyjnej z filtrem oddechowym, gładki wewnętrznie ograniczający zaleganie bakterii dł. 15-17 cm, złącza 22mmF-22mmM/15mmF, łącznik kątowy podwójnie obrotowy z portem do odsysania i portem do bronchoskopii, sterylny | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
9 | Dren do monitoringu gazu, złącza: męskie-męskie, dł. 300-310 mm | szt | 10 |  | 0 |  | 0
10 | Dren do monitoringu gazu, złącza: męskie-żeńskie dł.300-310 mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
11 | Maska krtaniowa - jednorazowa, jałowa: • delikatny, pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi mankiet • fałd na koniuszku mankietu zabezpieczający przed jego zagięciem i niewłaściwym ułożeniem • rurka maski wygięta zgodnie z budową anatomiczną gardła (kąt 80-90º) i usztywniona • element zabezpieczający przed zwężeniem światła rurki w wyniku jej zaciśnięcia zębami • znaczniki prawidłowego usytuowania maski w drogach oddechowych umieszczone na rurce • znaczniki ułatwiające wykonanie intubacji dotchawiczej poprzez maskę umieszczone na kopule maski • dren balonika kontrolnego luźny, połączony na krótkim odcinku z rurką • informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniania mankietu umieszczone na baloniku | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 22: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 23 – zestawy do przyskórnej gastrostomii
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Zestaw do przezskórnej gastrostomii, o minimalnym składzie: zgłębnik do żywienia pozajelitowego posiadający silikonowane płytki zewnętrzną i wewnętrzną pozwalająca na jego zamocowanie, rozmiar 18CH, dł. minimum 40 cm, max. 70 cm igła punkcyjna, zacisk do regulacji przepływu (Podać zaoferowany skład zestawu: …..................) | zestaw | 25 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 23: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 24 – ustniki do spirometru, ustniki do gastroskopii, kraniki trójdrożne i inny sprzęt jednorazowego użytku
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Ustniki jednorazowe do spirometru BTL. Jednorazowy ustnik papierowy do badań spirometrycznych. Zewnętrzna powierzchnia ustnika nie przywiera do ust podczas pomiaru, zwiększając tym samym komfort pacjenta w czasie badania spirometrycznego. Każdy ustnik ma być oddzielnie zapakowany w foliowej osłonce dla zapewnienia pełnej higieny podczas badania (op. 50 szt.) | op | 3 |  | 0 |  | 0
2 | Igła Veressa jednorazowego użytku sterylna , długość 120 mm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
3 | Kraniki trójdrożne z przedłużaczem 10 cm. Wykonane w konstrukcji umożliwiającej skokową zmianę pozycji, co 45º w pełnym zakresie 360º zapewniając prawidłową i pełną regulację przepływu oraz ustawienie wymaganych wielkości przepływów, kraniki winny posiadać wyczuwalny i optyczny (podwójny) identyfikator przepływów w pozycji otwarty/ zamknięty, co zapewnia użytkownikowi bardzo szybką i wygodną regulację przepływów | szt. | 250 |  | 0 |  | 0
4 | Strzykawka luer 1ml. Czytelna skala co 0,01 ml, wyraźnie zaznaczona skala co 0,1 ml, z igłą 0,50x16 mm (op. 100 szt.). | op | 10 |  | 0 |  | 0
5 | Ustniki do gastroskopii dla dorosłych, jednorazowy, o anatomicznej strefie zgryzu, mocowany za pomocą gumki z regulacją zapięcia, z portem bocznym, niesterylny, wykonany z polipropylenu, żadna z części nie powinna zawierać lateksu, wielkość otworu 15-20 mm (Podać zaoferowaną wielkość otworu: ….....) | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
6 | Szczotki do mycia gastroskopu dł. 150-160 cm (Podać zaoferowaną długość: ….....) | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
7 | Szczotki do mycia kolonoskopu dł. 200-220 cm (Podać zaoferowaną długość: ….....) | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
8 | Tubus sigmoidoskopowy jednorazowego użytku z obturatorem o rozmiarze 250 x Ø 20 mm. Rurka endoskopowa zbudowana z materiału przewodzącego światło. Wejście światła winno być w części zamkowej łączącej rurkę z wziernikiem optycznym i ze źródłem światła, wejście światła winno być przy dystalnym końcu rurki. Dystalny koniec obturatora rurki winien być zaokrąglony, skala długości na rurce (pakowane po 100 szt.) | op. | 2 |  | 0 |  | 0
9 | Filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający ssak przed przedostaniem się odsysanych treści do jego wnętrza. Filtr kompatybilny ze wszystkimi rodzajami ssaków OGARIT. Obudowa półprzeźroczysta, złącza stożkowe na wężyk o średnicy 8mm.PTFR owalne medium,99,9999% wydajność bakteryjno-wirusowa. | szt. | 600 |  | 0 |  | 0
10 | Jednorazowy, sterylny filtr płaski przeciwbakteryjny 0,2um ,kompatybilny z igłami do znieczulenia zewnatrzoponowego firmy Portex. | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
11 | Opaska piankowa do czujników typu Y na nadgarstek dla noworodka, wielorazowego użytku, z trzema otworami ( w odległości od brzegu 1,5cm,3,8cm i 5cm) na czujniki spo2.. Wymiary: szer. 2,6 cm, dł. 13,5 cm. Opakowanie 12 szt. | szt. | 216 |  | 0 |  | 0
12 | Mini Spike z filtrem bakteryjnym i zastawką, służący do nabierania leku strzykawką z fiolki | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 24: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 25 – termometry elektroniczne
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Termometr elektroniczny do szybkiego i bezpiecznego pomiaru temperatury pod pachą. Wodoszczelna obudowa, przeznaczony do dezynfekcji. Wynik pomiaru max. 120 s Czytelny wyświetlacz cyfrowy. Pamięć ostatniego pomiaru. Przeznaczony do pomiaru temperatury w oddziałach szpitalnych. Instrukcja obsługi w języku polskim. Pakowany pojedynczo | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
2 | Termometr elektroniczny, bezdotykowy, umożliwiający pomiar 3 temperatur (ciała – pomiar temperatury na czole, przedmiotu i otoczenia). Pamięć: zapis min. 50 ostatnich pomiarów ciała (wraz z datą i godziną). Sygnał dźwiękowy: gotowości do pomiaru i zakończenia pomiaru. Alarm w przypadku podwyższonej temperatury. Duży, podświetlany wyświetlacz LCD. Automatyczne wyłączenie. W komplecie etui na termometr i baterie. Pozostałe wymagania: rok produkcji min. 2016, gwarancja 24 miesiące od momentu zakupu. Gwarancja, instrukcja obsługi w języku polskim oraz certyfikat CE (dostarczone w momencie dostawy). Siedziba serwisu gwarancyjnego: …...................................... (proszę podać). | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 25: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 26 – słoje do drenażu, zestawy drenów
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Słój do drenażu jamy opłucnowej, szklany, z podziałką co 50 ml lub co 100 ml, pojemność 2 litry | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
2 | 2-butlowy zestaw drenów do zaoferowanych w poz. 2 słoi do drenażu jamy opłucnowej, dreny winny być odporne na załamywanie się, zapewniające stałą drożność, długość drenu 1,5-1,7 metra (Podać zaoferowaną długość: …..................) | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
3 | 1-butlowy zestaw drenów do zaoferowanych w poz. 2 słoi do drenażu jamy opłucnowej, dreny winny być odporne na załamywanie się, zapewniające stałą drożność, długość drenu 1,5-1,7 metra (Podać zaoferowaną długość: …..................) | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 26: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 27 – sprzęt jednorazowego użytku do endoskopii
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Jednorazowe, antybakteryjne filtry do ssaka KV5 firmy Olympus, kompatybilne z ssakiem KV5 | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
2 | Sterylny dren do WATER JET model 1608 do pompy MAJ 855, kompatybilne z aparatem – pompą endoskopową OFP 2 firmy Olympus | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
3 | Rurka do filtru do ssaka KV5 długości 900 mm, kompatybilna ze ssakiem KV5 firmy Olympus | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
4 | Testy urazowe na sucho do wykrywania Helicobacter Pylori w wycinkach z żołądka | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
5 | Endo Lup jednorazowe sterylne, do podwiązywania polipów | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
6 | Elektroda 1-kanałowa, antymonowa jednokrotnego użytku do pomiaru pH-metrii z wewnętrzną elektrodą referencyjną | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 27: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 28 – ostrza do piły oscylacyjnej
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Ostrze do piły oscylacyjnej Mini Acculan, sterylne, jednorazowe. Krawędź tnąca prosta szerokość 10 mm, długość ostrza 50-55 mm, grubość 0,5 mm. Pakowane pojedynczo. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
2 | Jednorazowe, sterylne ostrze do piły oscylacyjnej Mini Acculan. Krawędź tnąca prosta szerokość 15 mm, długość ostrza 50-55 mm, grubość ostrza 0,5 mm. Pakowane pojedynczo. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
3 | Jednorazowe, sterylne ostrze do piły oscylacyjnej Mini Acculan. Krawędź tnąca prosta szerokości 25 mm, długość ostrza 50-55 mm, grubość ostrza 0,7 mm. Pakowane pojedynczo. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
4 | Jednorazowe, sterylne ostrze do piły oscylacyjnej Acculan 3TI. Krawędź tnąca, prosta, szerokość 0, 9 mm, długość ostrza 75-80 mm, grubość ostrza 1,27 mm. Pakowane pojedynczo. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
5 | Jednorazowe, sterylne ostrze do piły oscylacyjnej Acculan 3TI. Krawędź tnąca prosta szerokość 13,5 mm, długość ostrza 90-95 mm, grubość ostrza 1,27 mm. Pakowane pojedynczo. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 28: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 29 – fartuchy, serwety, prześcieradła i inne szpitalne wyroby papierowe
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Fartuch chirurgiczny z włókniny: niejałowy, mankiety zakończone ściągaczem, dostępne w rozmiarach: L, XL, pakowanie: w opakowanie foliowe i karton zbiorczy | szt. | 1800 |  | 0 |  | 0
2 | Fartuch foliowy PE, przedni jednorazowy, chroniący przed przemoczeniem (niejałowy), zakładany przez głowę, wiązany z tyłu na troki, rozmiar 70-75 cm x 110-120 cm (Podać zaoferowane wymiary: …..................) | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0
3 | Serwety jałowe dwuwarstwowe, z nieprzemakalnej włókniny 90-100 x 150-160 cm (Podać zaoferowane wymiary: …..................) | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
4 | Prześcieradło niejałowe, jednorazowe, podfoliowane, białe. Rozmiar: 80-90 cm x 200-210 cm (Podać zaoferowane wymiary: …..................) | szt. | 1200 |  | 0 |  | 0
5 | Majtki do kolonoskopii wykonane z miękkiej włókniny polipropylenowej typu bokserki. Dostęp do rozmiarów: M, L, XL, XXL | szt. | 700 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 29: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 30 – worki stomijne i urostomijne
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Worek jednoczęściowy stomijny, samoprzylepny, otwarty, z zamknięciem na rzepy, cielisty z klamrą, do docięcia 15-60 mm | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
2 | Worek jednoczęściowy otwarty stomijny, samoprzylepny z zamknięciem na rzepy. Przekrój od 20 do 70, cieliste | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
3 | Worek urostomijny, jednoczęściowy, przeźroczysty | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 30: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 31 – elektrody do pomiaru pH-metrii
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Elektroda 1-kanałowa, antymonowa, jednokrotnego użytku do pomiaru pH-metrii z wewnętrzną elektrodą referencyjną (opakowanie 10 sztuk) | op. | 8 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 31: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 32 – olej do konsekwencji trokarów, płaszczy, dźwigni
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Olej do konserwacji trokarów, płaszczy, dźwigni nie powodujący korozji. Butelka plastikowa z dozownikiem umożliwiającym precyzyjne dawkowanie oleju. Pojemność 27-28 ml | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 32: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 33 – narzędzia chirurgiczne
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Nożyczki do episiotomii typu Braun-Stadler 14,5 cm. Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej stali nierdzewnej a 20 sztuk w dyspenserze. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia. Dodaktowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6. Każde narzędzia pakowane indywidualnie w opakowanie blister z kartą kontrolną w postaci naklejki. Sterylizacja EO. | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
2 | Ostro tępe proste nożyczki chirurgiczne 14,5 cm. Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej stali nierdzewnej a 25 sztuk w dyspenserze. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia. Dodaktowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6. Każde narzędzia pakowane indywidualnie w opakowanie blister z kartą kontrolną w postaci naklejki. | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
3 | Nożyczki zagięte typu Metzenbaum 14,5 cm. Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej stali nierdzewnej a 25 sztuk w dyspenserze. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia. Dodaktowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6. Każde narzędzia pakowane indywidualnie w opakowanie blister z kartą kontrolną w postaci naklejki. Sterylizacja EO. | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
4 | Nożyczki preparacyjne zagięte 14,5cm. Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej stali nierdzewnej a 25 sztuk w dyspenserze. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia. Dodaktowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6. Każde narzędzia pakowane indywidualnie w opakowanie blister z kartą kontrolną w postaci naklejki. Sterylizacja EO. | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
5 | Nożyczki do przecinania pępowiny Schuhmacher 16cm. Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej stali nierdzewnej a 20 sztuk w dyspenserze. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia. Dodaktowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6. Każde narzędzia pakowane indywidualnie w opakowanie blister z kartą kontrolną w postaci naklejki | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
6 | Nożyczki opatrunkowe 16cm. Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej stali nierdzewnej a 20 sztuk w dyspenserze. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia. Dodaktowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa I. Każde narzędzia pakowane indywidualnie w opakowanie blister z kartą kontrolną w postaci naklejki. | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
7 | Kleszczyki anatomiczne proste typu Pean 14 cm. Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej stali nierdzewnej a 25 sztuk w dyspenserze. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Dodaktowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6. Każde narzędzia pakowane indywidualnie w opakowanie blister z kartą kontrolną w postaci naklejki. Sterylizacja EO | szt. | 350 |  | 0 |  | 0
8 | Kleszczyki anatomiczne zagięte typu Halsted- Mosquito 12,5 cm. Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej stali nierdzewnej a 25 sztuk w dyspenserze. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Dodaktowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6. Każde narzędzia pakowane indywidualnie w opakowanie blister z kartą kontrolną w postaci naklejki. Sterylizacja EO | szt. | 350 |  | 0 |  | 0
9 | Kleszczyki chirurgiczne proste typu Kocher 14 cm. Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej stali nierdzewnej a 25 sztuk w dyspenserze. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Dodaktowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6. Każde narzędzia pakowane indywidualnie w opakowanie blister z kartą kontrolną w postaci naklejki. Sterylizacja EO | szt. | 350 |  | 0 |  | 0
10 | Pęseta chirurgiczna typu Adson prosta 12 cm. Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej stali nierdzewnej a 25 sztuk w dyspenserze. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Dodaktowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG.Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6. Każde narzędzia pakowane indywidualnie w opakowanie blister z kartą kontrolną w postaci naklejki. Sterylizacja EO. | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
11 | Pęseta anatomiczna typu Micro-Adson prosta 12cm. Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej stali nierdzewnej a 25 sztuk w dyspenserze. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia. Dodaktowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6. Każde narzędzia pakowane indywidualnie w opakowanie blister z kartą kontrolną w postaci naklejki. Sterylizacja EO. | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
12 | Imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 16cm. Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej stali nierdzewnej a 25 sztuk w dyspenserze. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia. Dodaktowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6. Każde narzędzia pakowane indywidualnie w opakowanie blister z kartą kontrolną w postaci naklejki. Sterylizacja EO. | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
13 | Imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 14 cm. Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej stali nierdzewnej a 25 sztuk w dyspenserze. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia. Dodaktowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6. Każde narzędzia pakowane indywidualnie w opakowanie blister z kartą kontrolną w postaci naklejki. Sterylizacja EO. | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
14 | Raspator typu Williger 16cm. Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej stali nierdzewnej a 25 sztuk w dyspenserze. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia. Dodaktowo narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6. Każde narzędzia pakowane indywidualnie w opakowanie blister z kartą kontrolną w postaci naklejki. Sterylizacja EO | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
15 | Igła kulkowa 1,20 x 81 mm, jednorazowego użytku o wymiarach 8,1 cm, 18 G (1,2 x 81 mm) z końcówką „luer lock”. Wykonana ze austenitycznej stali nierdzewnej oraz Makrolonu – końcówka „luer lock” . Posiadająca znak CE, oznaczający zgodność z wymaganiami dyrektywy Rady Wspólnoty Europejskiej 93/42/EWG dla wyrobów medycznych i zaklasyfikowana do klasy I sterylna wyrobów medycznych. Okres przechowywania produktu sterylnego – 5 lat. Pakowana pojedynczo w opakowania typu „peel pouch”, umożliwiające aseptyczne pobranie produktu | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 33: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 34 – baseny, kaczki i słoje do zbiórki moczu
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Basen plastikowy z pokrywką, wielorazowy | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
2 | Kaczka plastikowa z zamykanym wejściem, uchwytem, podziałką- przeźroczysta, wielorazowa | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
3 | Słoje do dobowej zbiórki moczu, pojemność 2000-2500 ml, wykonany z plastiku, zamykane pokrywką, z podziałką, przeźroczyste lub mleczne | szt | 30 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 34: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 35 – samoogrzewający koc
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Samoogrzewający koc z polipropylenu, sterylny, jednorazowy. Koc zawiera kieszonki o rozmiarach 13-14 cm x 10-11cm, w których znajdują się naturalne składniki; aktywny węgiel, żelazo, woda, sól i substancje chemiczne. Po otwarciu i rozłożeniu koc jest aktywny pod wpływem powietrza i nagrzewa się do 40 st. C. Temperatura koca utrzymuje się do 10 godzin. Rozmiar koca 150-155cm x 90-95cm. Pakowany pojedynczo (Podać zaoferowany rozmiar: …..................) | szt | 10 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 35: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 36 – olej do konserwacji napędów ortopedycznych
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Olej nie zawierający silikonu, w aerozolu do konserwacji napędów ortopedycznych sterylizowanych w parze wodnej. Butla wyposażona w adapter do napędów ACCULAN 3TI, pojemność min. 300 ml | szt | 10 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 36: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 37 – fiolkowy wskaźnik biologiczny do pary wodnej
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do pary wodnej. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego bądź zabicia bakterii po 1 godzinie. Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autocztniku. Na fiolce naklejka z miejscem do opisu oraz wskaźnik chemiczny. Kompatybilność wskaźnika z autoczytnikiem Attest 490 Auto-reader potwierdzona przez producenta. Opisy wskaźników w języku polskim. Opakowanie 50 szt. | op. | 6 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 37: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 38 – akcesoria jednorazowe do aparatu nCPAP
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Akcesoria jednorazowe kompatybilne z aparatem do nCPAP typ CNO i SINDI
a) | Przyłącze pacjenta - adapter jednorazowego użytku do układów oddechowych pacjenta typ MEDIN CNO/SINDI. Konstrukcja komory przyłącza umożliwia precyzyjny pomiar ciśnienia spontanicznego oddechu pacjenta bezpośrednio w generatorze z możliwością regulacji kąta nachylenia w miejscu mocowania końcówek donosowych i maseczek. Rury doprowadzające gazy medyczne karbowane. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
b) | Silikonowe końcówki donosowe do zamocowania przy adapterze/przyłączu, przystosowane rozmiarami dla noworodków od 500 g masy ciała, strona końcówki skierowana do pacjenta wyprofilowana owalnie, wypustki donosowe, bardzo miękkie, taliowane. Rozmiary XXS, XS, S, M ,L, XL, XXL. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
c) | Silikonowe maseczki oddechowe do zamocowania przy adapterze/przyłączu, przystosowane rozmiarami dla noworodków o wadze od 500 g masy ciała. Rozmiary S, M, L, XL. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
d) | Czapeczki jednorazowego użytku wykonane z poliamidu, rozciągliwe, wyposażone w rzep umożliwiający umocowanie przyłącza oraz komplet tasiemek do mocowania końcówek donosowych i maseczek. Czapeczki wykonane z materiału umożliwiającego przymocowanie rzepów tasiemek w dowolnym punkcie czapeczki. Rozmiary XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
e) | Jednorazowy układ oddechowy dla noworodków z drenem ciśnieniowym umożliwiającym podłączenie generatora typu MEDIJET. Odcinek wdechowy podgrzewany. Układ bez komory do nawilżacza. | komplet | 5 |  | 0 |  | 0
f | Jednorazowy układ oddechowy dla noworodków z drenem ciśnieniowym umożliwiającym podłączenie generatora typu MEDIJET. Odcinek wdechowy podgrzewany. Układ wyposażony w jednorazową komorę nawilżacza z automatycznym wprowadzeniem wody współpracującą z nawilżaczem typu F&P MR 850. | komplet | 5 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 38: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 39 – kleszczyki i pętle jednorazowego użytku
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Kleszczyk jednorazowego użytku, standardowy-pokryty, owalne łyżeczki z igłą , śr. 2,3 mm, dł. 230 cm (opakowanie po 10 szt.) | op. | 5 |  | 0 |  | 0
2 | Pętla owalna jednorazowego użytku, średnica rozwarcia 35-36 mm, śr. 2,3-2,5 mm, długość 230 cm (opakowanie 10 szt.) (Podać zaoferowany rozmiar: …..................) | op. | 6 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 39: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Data: …............................................................................
Pieczęć i podpis Wykonawcy: ….....................................