Załącznik nr 2 do oferty (dodatek nr 3 do SIWZ)

|  | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na dostawę stanowiska do znieczulania ogólnego (numer sprawy: ZP/N/14/17) dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Zbigniewa Religi w Słubicach Sp. z o. o. przy ul. Nadodrzańskiej 6 w Słubicach oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia charakteryzuje się następującymi parametrami:

W kolumnie „PARAMETR WYMAGANY”: TAK – oznacza bezwzględny wymóg.

Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia spełnienia wymogu w rubryce „PARAMETR OFEROWANY”.

Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/ warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym – wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” lub „NIE” (w kolumnie „PARAMETR OFEROWANY”) oraz podania oferowanej wartości parametru (w tej samej kolumnie). Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli (kolumna – „PARAMETRY PUNKTOWANE DODATKOWO”).

| STANOWISKO DO ZNIECZULANIA OGÓLNEGO Z WYPOSAŻENIEM – 1 komplet |
| --- |
| Lp. | Opis | Podać |
| 1 | Producent |  |
| 2 | Nazwa urządzenia/model |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2017 |  |
| 5 | Świadectwo rejestracji lub zgłoszenie, certyfikat CE |  |

|  | PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY* (podaje WYKONAWCA) | PARAMETRY PUNKTOWANE DODATKOWO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| PARAMETRY OGÓLNE |
| --- |
| 1 | Zasilanie elektryczne 230 V / 50 Hz | TAK |  |  |
| 2 | Aparat na podstawie jezdnej, hamulce na co najmniej 2 kołach | TAK |  |  |
| 3 | Blat do pisania | TAK |  |  |
| 4 | Blat do pisania wysuwany | NIE |  | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 5 | Minimum jedna szuflada na akcesoria. Możliwe ustawienie w szufladzie butelki z anestetykiem w pozycji pionowej | TAK |  |  |
| 6 | Uchwyty fabryczne do 10l butli O2 i N2O | TAK |  |  |
| 7 | Dodatkowe gniazda elektryczne 230 V (minimum 3 gniazda) | TAK |  |  |
| 8 | Zasilanie gazowe (O2, POWIETRZE, N2O) z sieci centralnej, w zestawie węże wysokociśnieniowe o długości 5.0 m | TAK |  |  |
| 9 | Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu na minimum 30 minut (akumulator/bateria wbudowane, nie dopuszcza się zewnętrznych źródeł zasilania) | TAK |  |  |
| 10 | Reduktory do butli O2 i N2O, nakręcane, wyposażone w przyłącza do aparatu | TAK |  |  |
| 11 | Prezentacja ciśnień gazów w sieci centralnej i w butlach rezerwowych na ekranie respiratora | TAK |  |  |
| 12 | Ssak inżektorowy, napędzany powietrzem z sieci centralnej, z regulacją siły ssania, dwa zbiorniki, objętość każdego zbiornika max. 1000 ml, ssak zintegrowany z aparatem, przyłącze zasilające ssak w aparacie | TAK |  |  |
| 13 | W dostawie jednorazowe wkłady na wydzielinę – 25 szt., jednorazowe dreny do odsysania – 25 szt. | TAK |  |  |
| 14 | Uchwyt do przynajmniej dwóch parowników mocowanych jednocześnie. W zestawie parownik do sevofluranu | TAK |  |  |
| SYSTEM DYSTRYBUCJI GAZÓW |
| 15 | Precyzyjne, elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza | TAK |  |  |
| 16 | Elektroniczny mieszalnik świeżych gazów zapewniający stałe stężenie tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów | TAK |  |  |
| 17 | System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z podtlenkiem azotu, na poziomie 25% lub wyższym | TAK |  |  |
| 18 | Aparat może być wykorzystany do znieczulania przy wykorzystaniu techniki LowFlow i Minimal Flow | TAK |  |  |
| 19 | Przepływ świeżego gazu od 200 ml/min lub mniejszy | TAK |  |  |
| 20 | Regulowany zawór ograniczający ciśnienie w trybie wentylacji ręcznej (APL) | TAK |  |  |
| 21 | Zawór APL z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie bez konieczności skręcania do minimum (opisać) | NIE |  | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 22 | Funkcja ułatwiająca optymalny dobór przepływu świeżych gazów, tzw. ekonometr znieczulania | TAK |  |  |
| SYSTEM ODDECHOWY |
| 23 | System oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych, dzieci i noworodków | TAK |  |  |
| 24 | Elementy systemu oddechowego mające styczność z mieszaniną oddechową pacjenta, w tym czujniki przepływu, nadają się do sterylizacji parowej (nie dotyczy jednorazowych układów rur, linii próbkujących) | TAK |  |  |
| 25 | W komplecie jednorazowe układy oddechowe z workiem (długość rur do pacjenta, co najmniej 170 cm, objętość bezlateksowego worka do wentylacji ręcznej 2.0 l) – 25 szt. | TAK |  |  |
| 26 | Wentylacja pacjentów z różnych grup wiekowych nie wymaga wymiany elementów systemu oddechowego (nie dotyczy rur oddechowych i worka do wentylacji ręcznej) | TAK |  |  |
| 27 | Obejście tlenowe, minimalna wydajność > 30 l/min | TAK |  |  |
| 28 | Pochłaniacz dwutlenku węgla, jednorazowego użytku, objętość min 1100 ml, podłączony do aparatu | TAK |  |  |
| 29 | W dostawie, w sumie 6 jednorazowych zbiorników z wapnem sodowanym |  |  |  |
| 30 | Ewakuacja bierna zużytych gazów, w dostawie rura do ewakuacji (jeden mankiet ze specjalnymi otworami) o długości 5 m i wtyk do gniazda odciągu typu DIN | TAK |  |  |
| RESPIRATOR ANESTETYCZNY |
| 31 | Respirator wbudowany | TAK |  |  |
| 32 | Respirator o sterowaniu elektronicznym, napęd respiratora niezużywający gazów medycznych (elektryczny) lub pneumatyczny zużywający gazy medyczne napędzany tlenem lub powietrzem | TAK |  |  |
| 33 | Respirator ekonomiczny, napędzany elektrycznie | NIE |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 34 | Ekran respiratora kolorowy, LCD, przekątna minimum 12 cali (opisać sposób obsługi) | TAK |  |  |
| 35 | Ekran respiratora przekątna powyżej 15 cali | NIE |  | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 36 | Ekran respiratora wbudowany w ścianę przednią aparatu | NIE |  | Tak – 3 pkt. Nie – 0 pkt. |
| TRYB WENTYLACJI |
| 37 | Tryb wentylacji ręcznej | TAK |  |  |
| 38 | Oddech spontaniczny | TAK |  |  |
| 39 | Wentylacja kontrolowana objętościowo | TAK |  |  |
| 40 | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona w trybie objętościowym (SIMV) | TAK |  |  |
| 41 | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona w trybie ciśnieniowym | TAK |  |  |
| 42 | Wentylacja kontrolowana ciśnieniowo | TAK |  |  |
| 43 | Możliwość rozbudowy o tryb PSV (Pressure Support Ventilation) z CPAP | NIE |  | Tak – 3 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 44 | Możliwość rozbudowy o tryb z gwarantowaną objętością (Auto Flow lub PRVC), synchronizowany z oddechami własnymi pacjenta oraz ze wspomaganiem ciśnieniowym tych oddechów | NIE |  | Tak – 3 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 45 | Tryb do współpracy z maszyną płuco-serce typu CBM, HLM | TAK |  |  |
| 46 | Awaryjny tryb wentylacji – możliwa wentylacja ręczna oraz podaż anestetyku z parownika, po zaniku napięcia zasilającego i rozładowaniu się akumulatora | TAK |  |  |
| 47 | Awaryjny tryb wentylacji – możliwa wentylacja mechaniczna przy braku dopływu świeżych gazów medycznych (z sieci centralnej i z butli) | NIE |  | Tak – 3 pkt. Nie – 0 pkt. |
| REGULACJE |
| 48 | Regulacja stosunku wdechu do wydechu (podać zakres) | TAK |  |  |
| 49 | Możliwe odwrócenia stosunku wdechu do wydechu powyżej 3:1 | NIE |  | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 50 | Regulacja częstości oddechu minimum od 3 do 100 l/min. (podać zakres) | TAK |  |  |
| 51 | Regulacja objętości oddechowej (tryb VCV) minimum od 20 do 1400 ml (podać zakres) | TAK |  |  |
| 52 | Regulacja objętości oddechowej (tryb VCV) od 5 ml | NIE |  | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 53 | Regulacja PEEP minimum od 4 do 20 cmH2O (hPa) – podać zakres | TAK |  |  |
| 54 | Regulacja PEEP od 1 cmH2O (hPa) | NIE |  | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 55 | Regulacja ciśnienia wdechowego przy PCV minimum: od 5 do 65 hPa (cmH2O) – podać zakres | TAK |  |  |
| 56 | Regulacja Plateau w zakresie minimum do 30 % | TAK |  |  |
| 57 | Regulacja Plateau od 0% | NIE |  | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 58 | Regulacja czułości wyzwalacza przepływowego przy SIMV w zakresie od minimum 0,3 do 12 l/min | TAK |  |  |
| 59 | Regulacja czasu narastania ciśnienia wdechowego, podać zakres (nie dotyczy czasu wdechu) | NIE |  | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 60 | Podgrzewany układ oddechowy (nie dopuszcza się zewnętrznych kabli zasilających) | TAK |  |  |
| ALARMY |
| 61 | Alarmy niskiej i wysokiej objętości minutowej lub niskiej i wysokiej objętości oddechowej | TAK |  |  |
| 62 | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK |  |  |
| 63 | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |  |
| 64 | Alarm braku zasilania w O2, N2O, powietrze | TAK |  |  |
| 65 | Alarm Apnea ciśnienie, przepływ, CO2 | TAK |  |  |
| 66 | Możliwe automatyczne ustawienie granic alarmowych | TAK |  |  |
| PREZENTACJA WARTOŚCI LICZBOWEJ NA EKRANIE RESPIRATORA |
| 67 | Wdechowego i wydechowego stężenia tlenu, pomiar paramagnetyczny, nie dopuszcza się czujników zużywalnych, galwanicznych | TAK |  |  |
| 68 | Objętości oddechu Vt | TAK |  |  |
| 69 | Różnicy pomiędzy wdechową i wydechową objętością oddechową ΔVT | NIE |  | Tak – 3 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 70 | Objętości minutowej MV | TAK |  |  |
| 71 | Objętości minutowej MVspontanicznej | NIE |  | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 72 | Częstotliwości oddechowej f | TAK |  |  |
| 73 | Ciśnienia szczytowego | TAK |  |  |
| 74 | Ciśnienia średniego | TAK |  |  |
| 75 | Ciśnienia Plateau | TAK |  |  |
| 76 | Ciśnienia PEEP | TAK |  |  |
| 77 | Częstości oddychania | TAK |  |  |
| 78 | Liczby MAC skorygowanej do wieku pacjenta | TAK |  |  |
| 79 | Wdechowego i wydechowego stężenia anestetyku wziewnego, co najmniej sevofluranu, isofluranu, desfluranu, automatyczna identyfikacja podawanego środka | TAK |  |  |
| 80 | Wdechowego i wydechowego stężenia CO2 i N2O | TAK |  |  |
| 81 | Ilości zużytych świeżych gazów, ilości zużytych anestetyków wziewnych, podczas zabiegu/operacji | NIE |  | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |
| PREZENTACJA GRAFICZNA, KRZYWE, PĘTLE NA EKRANIE RESPIRATOR |
| 82 | Jednoczesna prezentacja trzech krzywych w funkcji czasu. Obowiązkowo ciśnienie i stężenie CO2 – podać | TAK |  |  |
| 83 | Prezentacja pętli oddechowych, co najmniej pętle ciśnienie-objętość i objętość-przepływ (podać) | TAK |  |  |
| 84 | Pętla referencyjna | TAK |  |  |
| 85 | Parametry liczbowe pętli aktualnie kreślonej i referencyjnej, co najmniej: ciśnienie szczytowe (peak), objętość (VT), czas zapisu pętli referencyjnej | NIE |  | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 86 | Automatyczne skalkulowanie parametrów wentylacji po wprowadzeniu wagi pacjenta | TAK |  |  |
| INNE |
| 87 | Komunikacja z aparatem w języku polskim | TAK |  |  |
| 88 | Lampka halogenowa na elastycznym ramieniu ułatwiającym odpowiednie skierowanie światła, zamocowana do aparatu | TAK |  |  |
| 89 | Test urządzenia bez interakcji z użytkownikiem w czasie trwania procedury | TAK |  |  |
| 90 | Dodatkowy niezależny, zintegrowany przepływomierz do podaży O2, przyłącze zasilania gazem w aparacie | TAK |  |  |
| 91 | Moduł gazowy wbudowany w aparat, niewymagający wykonywania przez użytkownika okresowych kalibracji przy użyciu tzw. gazu kalibracyjnego. | TAK |  |  |
| 92 | Moduł gazowy zasilany z wbudowanej baterii/akumulatora po zaniku napięcia sieciowego | TAK |  |  |
| 93 | Stoper uruchamiany i prezentowany na ekranie respiratora (funkcje: start/stop/kasuj) | TAK |  |  |
| 94 | Akcesoria dodatkowe: 10 linii próbkujących, 12 pułapek wodnych do modułu gazowego | TAK |  |  |
| KARDIOMONITOR DO APARATU DO ZNIECZULENIA |
| PARAMETRY OGÓLNE |
| 95 | Monitor pacjenta umożliwia podłączenie do klinicznych systemów informatycznych (CIS) zbierających parametry życiowe pacjenta, w celu umożliwienia prowadzenia dokumentacji medycznej (karty znieczulenia) w formie elektronicznej. Dostępny system informatyczny typu CIS producenta oferowanego kardiomonitora, w języku polskim – podać nazwę | TAK |  |  |
| 96 | Pojedynczy monitor pacjenta, stacjonarno-transportowy, umożliwia monitorowanie parametrów życiowych oraz ich wyświetlanie przy łóżku pacjenta oraz w trakcie transportu, zgodnie z opisem w dalszej części specyfikacji | TAK |  |  |
| 97 | Monitor pacjenta modułowy. Dotyczy sprzętu i oprogramowania. Poszczególne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami i podłączane bez udziału serwisu | TAK |  |  |
| 98 | Moduły pomiarowe jedno i/lub wieloparametrowe, przenoszone pomiędzy stanowiskami. Podłączenie modułu zapewnia automatyczne rozpoczęcie pomiaru i zmianę konfiguracji ekranu. | TAK |  |  |
| 99 | Cały system chłodzony konwekcyjnie, bez użycia wentylatorów | TAK |  |  |
| 100 | Monitor posiada tryb „standby” umożliwiający wprowadzenie monitora w stan uśpienia – wyciszenie alarmów przy odłączeniu pacjenta od monitora, bez utraty danych osobowych pacjenta ani spersonalizowanych funkcji / poziomów alarmów | TAK |  |  |
| 101 | Monitor posiada tryb prywatności umożliwiający nieprzerwane monitorowanie parametrów życiowych pacjenta i funkcjonowanie alarmów, bez wyświetlania ich na ekranie monitora stacjonarnego i modułu transportowego | TAK |  |  |
| 102 | Monitor umożliwia pełną konfigurację jego opcji/funkcji w trakcie pracy, bez konieczności przerywania monitorowania pacjenta | TAK |  |  |
| 103 | Możliwość podłączenia ekranu kopiującego | TAK |  |  |
| PRACA W SIECI CENTRALNRGO MONITOROWANIA |
| 104 | Monitory mogą pracować w przewodowej sieci centralnego monitorowania zgodnej ze standardem IEEE802.3 Ethernet | TAK |  |  |
| 105 | Możliwość rozbudowy oferowanych monitorów o bezprzewodowe podłączenie do sieci centralnego monitorowania zgodnie ze standardami IEEE802.11a lub IEEE802.11b/g z zabezpieczeniem przynajmniej WPA2-PSK | TAK |  |  |
| 106 | Oferowane monitory umożliwiają wykorzystanie jednej infrastruktury sieciowej (w sieci przewodowej i bezprzewodowej) do celów sieci centralnego monitorowania, monitorowania telemetrycznego oraz pozostałych aplikacji szpitalnych | NIE |  | Tak – 1 pkt. Inne – 0 pkt. |
| 107 | Sieć centralnego monitorowania wykorzystuje standardowe rozwiązania sieciowe (okablowanie, switche, routery, punkty dostępowe sieci bezprzewodowej itp.). Brak konieczności stosowania unikalnych rozwiązań producenta oferowanych monitorów | TAK |  |  |
| 108 | Monitory przystosowane do podglądu danych z pozostałych monitorów pacjenta (przebiegi krzywych dynamicznych, wartości parametrów, alarmy w czasie rzeczywistym) pracujących w sieci centralnego monitorowania, umożliwiają przynajmniej zdalne wyciszenie alarmu i wygenerowanie wydruku. Opisana współpraca zależna jedynie od działania sieci LAN (nie wykorzystuje stanowiska centralnego monitorowania, specjalistycznych serwerów, itp.) | TAK |  |  |
| 109 | Możliwość wyposażenia monitora w drukarkę sieciową, umożliwiającą wydruki ekranu, a także prekonfigurowanych raportów (np. raport trendów tablicowych), dostępnych w monitorze pacjenta. | TAK |  |  |
| 110 | Możliwość korzystania ze wspólnej drukarki przez stanowisko centralnego monitorowania oraz oferowane monitory podłączone do sieci przesyłania danych | TAK |  |  |
| MONTAŻ |
| 111 | Monitor pacjenta mocowany do oferowanego aparatu do znieczulania. Dostępne również systemy montażu monitora na ścianę oraz kolumnę medyczną | TAK |  |  |
| 112 | Monitor pacjenta mocowany na stacji dokującej, w sposób zapewniający błyskawicznie rozpoczęcie transportu pacjenta, bez konieczności odłączania/przełączania przewodów zasilających, sieciowych oraz kabli i modułów pomiarowych | TAK |  |  |
| 113 | Dostępne mocowania do ramy łóżka, pozwalające na szybkie zamocowanie i zdjęcie monitora na czas transportu | TAK |  |  |
| SPECYFIKACJA MONITORA |
| 114 | Monitor pacjenta wyposażony w kolorowy ekran o przekątnej przynajmniej 10” (dostępny w czasie monitorowania stacjonarnego i w czasie transportu), zapewnia jednoczesne wyświetlanie przynajmniej 6 krzywych dynamicznych na ekranie (bez wykorzystania ekranu 12-odprowadzeń EKG) | TAK |  |  |
| 115 | Monitor pacjenta wyposażony w wewnętrzny akumulator umożliwiający nieprzerwane monitorowanie i wyświetlanie zmierzonych wartości przez co najmniej 4 godziny na wypadek transportu lub braku zasilania | TAK |  |  |
| 116 | Monitor pacjenta umożliwia nieprzerwane monitorowanie stacjonarnie i w transporcie przynajmniej: EKG, ST, Arytmia, Oddech, Saturacja, Temperatura – 2 kanały, NIBP, IBP – 2 kanały, NMT | TAK |  |  |
| 117 | Monitor pacjenta umożliwia rozbudowę o nieprzerwane monitorowanie stacjonarnie i w transporcie przynajmniej: EKG (do 12 odprowadzeń diagnostycznie), ST, Arytmia, Oddech, Saturacja, Temperatura – 2 kanały, NIBP, IBP – 4 kanały, NMT, BIS, rzut serca | NIE |  | Tak – 1 pkt. Inne – 0 pkt. |
| 118 | Monitor pacjenta wyposażony w pamięć przynajmniej 24 godzin trendów graficznych i tablicowych, z rozdzielczością 1 minuta w całym zakresie | TAK |  |  |
| 119 | Monitor pacjenta umożliwia przeniesienie danych demograficznych, zdarzeń alarmowych oraz trendów monitorowanych parametrów po przejściu z jednego stanowiska na drugie, w tym danych zapamiętanych w czasie transportu, z zachowaniem chronologii | TAK |  |  |
| 120 | Monitor pacjenta wyposażony w pamięć przynajmniej 50 zdarzeń alarmowych i zapisywanych ręcznie, zawierających 20-sekundowe odcinki przynajmniej 2 krzywych dynamicznych oraz wartości wszystkich monitorowanych parametrów | TAK |  |  |
| 121 | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 5 konfiguracji ekranu z możliwością ich edycji przez użytkownika | TAK |  |  |
| ZASILANIE |
| 122 | Sieciowe 230V 50 Hz i akumulatorowe zgodne z PN; zewnętrzny zasilacz | TAK |  |  |
| MONITOROWANE PARAMETRY |
| EKG |
| 123 | Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7- i 12- odprowadzeń w zależności od zastosowanego przewodu EKG | TAK |  |  |
| 124 | Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG z jakością diagnostyczną z 10 elektrod | TAK |  |  |
| 125 | Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG z max. 6 elektrod. Algorytm wykorzystuje standardowe rozmieszczenie elektrod na ciele pacjenta | TAK |  | Tak – 1 pkt. Inne – 0 pkt. |
| 126 | W ofercie do każdego monitora ujęty wielorazowe przewody EKG do podłączenia 3 i 5 elektrod, z klipsami do elektrod umieszczonymi szeregowo na pojedynczym przewodzie | TAK |  |  |
| 127 | Monitor wyposażony w uruchamiany na żądanie filtr elektrochirurgiczny | TAK |  |  |
| ANALIZA ST |
| 128 | Monitorowanie ST w 3 odprowadzeniach, w zakresie przynajmniej od -15 do +15 mm, z możliwością ustawiania granic alarmowych osobno dla każdego z odprowadzeń, z możliwością ręcznego ustawiania poziomu izoelektrycznego oraz ST, zapisania referencyjnego zespołu QRS i porównywania z kolejnymi | TAK |  |  |
| 129 | Możliwość rozbudowy o analizę odcinka ST w 12 odprowadzeniach oraz monitorowanie wartości sumarycznego wektora odchyleń ST (STVM) z 12 odprowadzeń z możliwością ustawiania własnych granic alarmowych | TAK |  |  |
| 130 | Możliwość rozbudowy o monitorowanie zmian w czasie sumarycznego wektora ST z 12 odprowadzeń, z możliwością ustawiania własnych granic alarmowych | NIE |  | Tak – 1 pkt. Inne – 0 pkt. |
| ANALIZA ARYTMII |
| 131 | Podstawowe monitorowanie arytmii w zakresie tzw. arytmii śmiertelnych. Możliwość rozbudowy o zaawansowane monitorowanie arytmii wg przynajmniej 10 definicji | TAK |  |  |
| SATURACJA (SPO2) |
| 132 | Moduł pomiarowy zapewniający poprawne pomiary w warunkach niskiej perfuzji i artefaktów ruchowych algorytmem Nellcor Oximax | TAK |  |  |
| 133 | Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji, tętna oraz krzywa pletyzmograficzna | TAK |  |  |
| 134 | W ofercie do każdego monitora ujęty kabel przejściowy oraz wielorazowy czujnik saturacji na palec (tylu klips) dla dorosłych Oryginalne czujniki dostawcy algorytmu pomiarowego | TAK |  |  |
| TEMPERATURA |
| 135 | Monitorowanie temperatury w 2 kanałach: pomiar dwóch wartości temperatury oraz ich różnicy | TAK |  |  |
| 136 | Zakres pomiarowy temperatury przynajmniej 0-50ºC, dokładność pomiaru przynajmniej 0,1ºC | TAK |  |  |
| 137 | W ofercie do każdego monitora ujęty wielorazowy czujnik temperatury skóry oraz wielorazowy czujnik temperatury głębokiej | TAK |  |  |
| 138 | Możliwość rozbudowy o moduł, sterowany z poziomu oferowanego kardiomonitora, umożliwiający całkowicie nieinwazyjny pomiar temperatury centralnej, z wykorzystaniem czujnika na czoło | NIE |  | Tak – 1 pkt. Inne – 0 pkt. |
| CIŚNIENIE METODĄ NIEINWAZYJNĄ (NIBP) |
| 139 | Pomiar w zakresie przynajmniej: od 10mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250mmHg dla ciśnienia skurczowego | TAK |  |  |
| 140 | Tryb pracy ręczny, ciągły przez określony czas i automatyczny co określony czas | TAK |  |  |
| 141 | Szeroki zakres odstępów czasowych automatycznych pomiarów – przynajmniej 1 minuta – 4 godziny | TAK |  |  |
| 142 | Funkcja stazy żylnej | TAK |  |  |
| 143 | Mankiety pomiarowe bez lateksu i innych potencjalnie niebezpiecznych substancji chemicznych | TAK |  |  |
| 144 | W komplecie do każdego monitora ujęty wężyk oraz 2 sztuki wielorazowych mankietów dla dorosłych (umożliwiających monitorowanie NIBP u pacjentów o obwodzie ramienia przynajmniej od 17 do 53cm) | TAK |  |  |
| CIŚNIENIE METODĄ INWAZYJNĄ (IBP) |
| 145 | Monitorowanie 2 ciśnień metodą inwazyjną z możliwością rozbudowy do min. 4 kanałów ciśnienia | TAK |  |  |
| 146 | Dokładność pomiaru przynajmniej ±1 mmHg | TAK |  |  |
| 147 | Możliwość monitorowania i wyboru nazwy różnych ciśnień, przynajmniej: ciśnienia tętniczego, ciśnienia tętnicy płucnej, ośrodkowego ciśnienia żylnego, ciśnienia śródczaszkowego | TAK |  |  |
| 148 | Wybór nazwy ciśnienia powoduje automatyczny wybór algorytmu pomiarowego, skali, koloru i sposobu wyświetlania parametru | TAK |  |  |
| 149 | W komplecie do każdego monitora ujęte akcesoria niezbędne do podłączenia przetworników ciśnienia do każdego kanału | TAK |  |  |
| MONITOROWANIE GAZOWE |
| 150 | Pomiar za pośrednictwem modułu obsługiwanego w pełnym zakresie funkcji z poziomu oferowanego kardiomonitora lub aparatu do znieczulania | TAK |  |  |
| 151 | Pomiar stężenia: O2, CO2, N2O oraz anestetyków na wdechu i wydechu | TAK |  |  |
| 152 | Pomiar stężenia O2 paramagnetyczny | TAK |  |  |
| 153 | W komplecie akcesoria niezbędne do realizacji pomiarów: przynajmniej 10 szt. pułapek wodnych oraz 10 szt. linii próbkujących | TAK |  |  |
| ZWIOTCZENIE MIĘŚCI (NMT) |
| 154 | Pomiar za pośrednictwem modułu obsługiwanego w pełnym zakresie funkcji z poziomu oferowanego kardiomonitora | TAK |  |  |
| 155 | Dostępne tryby stymulacji: - pojedynczy impuls, - seria poczwórna, - liczba potężcowa. | TAK |  |  |
| 156 | Pomiar z wykorzystaniem akcelerometru mocowanego do kciuka | TAK |  |  |
| 157 | W ofercie do każdego monitora ujęty akcelerometr oraz 50 szt. jednorazowych uchwytów do montażu na kciuk | TAK |  |  |
| MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY |
| 158 | Możliwość rozbudowy monitora o po pomiar głębokości uśpienia metodą BIS, z wykorzystaniem modułów do oferowanego systemu monitorowania, dostępny stacjonarnie i w transporcie | TAK |  |  |
| 159 | Możliwość rozbudowy monitora o ciągły pomiar rzutu minutowego serca metodą PiCCO, z wykorzystaniem modułu do oferowanego systemu monitorowania, dostępny stacjonarnie i w transporcie | TAK |  |  |
| 160 | Możliwość rozbudowy monitora o ciągły nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego CNAP, również w czasie transportu, z wykorzystaniem modułu do oferowanego systemu monitorowania, dostępny stacjonarnie i w transporcie | NIE |  | Tak – 1 pkt. Inne – 0 pkt. |
| UKŁADY ALARMOWE |
| 161 | Alarmy o przynajmniej 3 poziomach ważności, rozróżniane dźwiękowo i kolorystycznie | TAK |  |  |
| 162 | Sprzętowy wskaźnik alarmów widoczny z każdej strony urządzenia, również z tyłu | TAK |  |  |
| 163 | Możliwość wyciszenia, wstrzymania i całkowitego wyłączenia alarmów | TAK |  |  |
| 164 | Możliwość pauzowania alarmów przy jednoczesnym zachowaniu dalszego sygnalizowania: akustycznie i wizualnie, alarmów wyższego poziomu | TAK |  |  |
| 165 | Ustawianie granic alarmowych wszystkich parametrów ręczne i automatyczne | TAK |  |  |
| 166 | Możliwość ustawienia automatycznego drukowania w czasie określonych alarmów (po podłączeniu drukarki) | TAK |  |  |
| 167 | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny | TAK |  |  |
| WSPÓŁPRACA Z APARATEM DO ZNIECZULENIA |
| 168 | Kardiomonitor zapewnia wyświetlanie danych z oferowanego aparatu do znieczulania na ekranie: przynajmniej krzywe (ciśnienie, przepływ), pętle (ciśnienie/objętość, przepływ/objętość), parametry, dane dotyczące stężenia anestetyków | TAK |  |  |
| INNE |
| 169 | Aparat z monitorem jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) | TAK |  |  |
| 170 | Ze względów serwisowych i obsługowych – aparat do znieczulania i kardiomonitor tego samego producenta | TAK |  |  |

PONADTO OFERYJEMY – WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIA (wypełnia Wykonawca):

1.Okres gwarancji – minimum 24 miesiące od daty dostawy …......................................................... (podać)

2.Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres  minimum 24 miesięcy …............................................ (podać)

3. Minimum 1 bezpłatny przegląd w okresie końca gwarancji ........................................................... (podać)

4. Siedziba serwisu gwarancyjnego na terenie RP – nazwa, dane adresowe, telefon, fax

.............................................................................................................................................................. (podać)

5. Dostępność części zamiennych przez okres min. 10 lat.

6. Reakcja serwisu na awarie: w przypadku zgłoszenia przez użytkownika awarii sprzętu, serwis usunie awarie w czasie …... (max. 72 h) od zgłoszenia (podać)

7. Bezpłatne dostarczenie sprzętu zastępczego (o podobnych parametrach) w terminie 5 dni, w przypadku nieusunięcia usterki w wyznaczonym terminie.

8. Dostawa, instalacja i uruchomienie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Instalacja i uruchomienie w dniu dostawy.

10.Gwarancja oraz instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczone w momencie dostawy i instalacji sprzętu.

11. Dostawa w terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy …........... (podać)

12.Deklaracja zgodności CE.

13. Bezpłatne przeszkolenie personelu w zakresie zasad obsługi oferowanego sprzętu w siedzibie Zamawiającego – wymagane min. 2 szkolenia, w tym pierwsze w dniu dostawy …....................... (podać ilość szkoleń).

Możliwa (maksymalna) ilość pukntów do zdobycia – kryterium: oferowane parametry techniczne – 37 pkt.

Zdobyta liczba punktów: …........... (wypełnia Wykonawca)

Wykonawca oświadcza, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami i opisanymi parametrami technicznymi.

Data: …............................................................................

Pieczęć i podpis Wykonawcy: ….....................................