Załącznik nr 2b do SWKO/ załącznik nr 4 do umowy

nr sprawy: KO/01/2022

ZESTAWIENIE WYMAGAŃ

PARAMETRY GRANICZNE I OCENIANE

SPRZĘT I APARATURA MEDYCZNA

(pkt 2.3.1 Załącznika  Nr 2a)

| Lp. | PARAMETRY GRANICZNE I OCENIANE max 13 punktów | WARUNEK | PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ | SKALA OCENY PUNKTOWEJ PARAMETRÓW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I PARAMETRY OGÓLNE |
| 1 | Aparat TK umożliwiający wykonywanie pełnego zakresu badań klinicznych obejmującego : - badania mózgowia łącznie z badaniami czynnościowymi (perfuzyjnymi) w diagnostyce wczesnych zmian niedokrwiennych i procesów rozrostowych, - badania klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy wraz z wielofazowymi i dynamicznymi badaniami narządów tych obszarów anatomicznych, - badania naczyń domózgowych, wewnątrzczaszkowych, dużych naczyń oraz naczyń obwodowych na odcinku min. do 170 cm, wraz z automatyczną analizą ich przebiegu oraz oceną ilościową wymiarów. | Tak |  | Nie podlega ocenie |
| 2 | Wyposażenie pracowni TK umożliwiające wykonywanie badań TK bez dodatkowych nakładów inwestycyjnych | Tak |  | Nie podlega ocenie |
| 3 | Wiek aparatu TK - do 5 lat (rok produkcji nie wcześniej niż 2017) | Tak |  | < 5 lat – 1 pkt = 5 lat – 0 pkt |
| II GANTRY I STÓŁ PACJENTA |
| 4 | Minimalny czas pełnego obrotu ≤ 0,5 [s] | Tak |  | Nie podlega ocenie |
| 5 | Średnica otworu gantry ≥ 70 [cm] | Tak |  | > 70 cm - 1 pkt 70 cm - 0 pkt |
| 6 | Pochylenie gantry przy skanie spiralnym ≥ ± 30° | Tak |  | Nie podlega ocenie |
| 7 | Możliwość sterowania pochyleniem gantry i ruchami stołu - z obu stron gantry (lewa/prawa) - z konsoli w sterowni - automatycznie z programu badania | Tak |  | Nie podlega ocenie |
| 8 | System wyposażony w detektor posiadający min. 16 rzędów detektora w osi Z | Tak |  | >16 rzędów - 1 pkt 16 rzędów - 0 pkt |
| 9 | Detektory typu stałego w układzie wielorzędowym umożliwiającym jednoczesne wykonanie akwizycji 16 nienakładających się, przylegających warstw submilimetrowych oraz ponadmilimetrowych w czasie najkrótszego oferowanego pełnego skanu (360º) | Tak |  | ≥64 - 2 pkt ≥32 - 1 pkt 16 - 0 pkt |
| 10 | Liczba fizycznych elementów detekcyjnych w jednym rzędzie detektora ≥ 800 [n] | Tak |  | >800 - 1 pkt 800 - 0 pkt |
| 11 | Wysokość stołu - najniższe ustawienia ≤ 50 [cm] | Tak |  | < 35 cm - 1 pkt ≥ 35 cm - 0 pkt |
| 12 | Wskaźnik zatrzymania oddechu z odwróconym w kierunku pacjenta wyświetlaczem licznika czasu pozostałego do kończą wstrzymania oddechu | Tak |  | Nie podlega ocenie |
| III UKŁAD RENTGENOWSKI |
| 13 | Maksymalna moc generatora rtg rozumiana jako iloczyn napięcia [kV] i prądu anody lampy [A] możliwych do jednoczesnego zaprogramowania w protokole klinicznym przez użytkownika. ≥ 60[kW] | Tak |  | Nie podlega ocenie |
| 14 | Maksymalne napięcie lampy rtg używane w protokołach klinicznych. ≥ 135 [kV] | Tak |  | Nie podlega ocenie |
| 15 | Minimalne napięcie lampy rtg używane w protokołach klinicznych. ≤ 80 [kV] | Tak |  | Nie podlega ocenie |
| 16 | Maksymalny prąd I anody lampy rtg możliwy do zaprogramowania w protokole klinicznym ≥ 500 mA | Tak |  | Nie podlega ocenie |
| 17 | Liczba możliwych nastaw wysokiego napięcia dostępnych w protokołach klinicznych [n] > 4 | Tak |  | Nie podlega ocenie |
| 18 | Pojemność cieplna anody lampy (w przypadku konstrukcji innej niż klasyczna - podać ekwiwalent, jednak oceniana będzie rzeczywista pojemność cieplna) ≥ 7,0 [MHU] | Tak |  | Nie podlega ocenie |
| 19 | Ciągłą szybkość chłodzenia lampy ≥ 1000 [kHU/min] | Tak |  | Nie podlega ocenie |
| 20 | Automatyczny wybór ogniska | Tak |  | Nie podlega ocenie |
| 21 | Ilość ognisk ≥ 2 | Tak |  | Nie podlega ocenie |
| 22 | Pokrycie detektora w osi „Z” > 30 mm | Tak |  | Nie podlega ocenie |
| IV PARAMETRY BADANIA |
| 23 | Czas najkrótszego skanu dla 16 warstw wykonywanych jednocześnie w trybie spiralnym dla rozdzielczości standardowej oraz wysokiej ≤ 0,5 [s] | Tak |  | Nie podlega ocenie |
| 24 | Maksymalny czas ciągłej akwizycji spiralnej ≥ 100 [s] | 100 s |  | Nie podlega ocenie |
| 25 | Grubość najcieńszej warstwy (dla jednoczesnej akwizycji co najmniej 16 warstw) ≤ 0,5 [mm] | 0,5 mm |  | Nie podlega ocenie |
| 26 | Największe dostępne diagnostyczne pole skanowania (SFOV) ≥ 50 [cm] | Tak |  | Nie podlega ocenie |
| 27 | Maksymalna długość badania spiralnego (helikalnego) bez elementów metalowych w stole i bez konieczności przekładania pacjenta ≥ 170 [cm] | Tak |  | ≥ 171 cm - 1 pkt 170 cm - 0 pkt |
| 28 | Kolimacja kąta wiązki promieniowania lampy zgodna z wielkością pola skanowania | Tak |  | Nie podlega ocenie |
| 29 | Modulacja prądu anody w zależności od współczynnika osłabienia promieniowania w danym obszarze anatomicznym | Tak |  | Nie podlega ocenie |
| 30 | Obliczanie całkowitej dawki ekspozycyjnej DLP lub CTDIvol, jaką uzyskał pacjent w trakcie badania i jej prezentacja na ekranie konsoli operatorskiej. | Tak |  | Nie podlega ocenie |
| 31 | Wyświetlanie dawki DLP, jaka zostanie pochłonięta przez badanego pacjenta w czasie badania wraz ze zmianami powodowanymi przez modyfikację protokołu badania oraz zastosowanymi metodami redukcji dawki, dla każdej warstwy, przed rozpoczęciem akwizycji. | Tak |  | Nie podlega ocenie |
| 32 | Liczba dostępnych diagnostycznych pól skanowania (SFOV), których kolimacja wiązki promieniowania lampy jest zgodna z wielkością danego pola ≥ 3 [n] | Tak |  | Nie podlega ocenie |
| V PARAMETRY JAKOŚCI OBRAZU |
| 33 | Dawka potrzebna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej 5 mm przy różnicy gęstości 3 HU, dla napięcia ≥ 120 kV, określonej dla najkrótszego skanu pełnego, mierzonej na fantomie CATPHAN 20 cm, przy warstwie 10 mm, podać parametry ekspozycji - prąd, napięcie, czas ekspozycji [mGy] | Tak |  | < 9mGy - 1 pkt ≥ 9 mGy - 0 pkt |
| 34 | Rozdzielczość wysokokontrastowa w płaszczyźnie XY wyrażona w [pl/cm] w punkcie 2% krzywej MTF, wyznaczona przy zastosowaniu klinicznego filtru rekonstrukcyjnego w najkrótszym czasie skanu pełnego, w pełnym polu obrazowym (podać nazwę użytego do pomiaru filtra oraz parametry skanu) ≥ 15 [pl/cm] | Tak |  | ≥ 18 pl/cm - 1 pkt < 18 pl/cm - 0 pkt |
| 35 | Szybkość rekonstrukcji obrazów ≥ 12 obrazów/sekundę | Tak |  | Nie podlega ocenie |
| 36 | Zdolność rozdzielcza w kierunku osi Z ≤ 0,35 [mm] | Tak |  | Nie podlega ocenie |
| VI PARAMETRY SYSTEMU KOMPUTEROWEGO KONSOLI OPERATORSKIEJ I WYPOSAŻENIE |
| 37 | Konsola operatorska dwumonitorowa umożliwiająca jednoczesną pracę technika operatora i lekarza diagnosty (w zakresie jednoczesnego wykonywania badań i przeglądania obrazów z innych badań lub innych serii bieżącego badania) | Tak |  | Nie podlega ocenie |
| 38 | Monitory LCD ≥ 19” | Tak |  | Nie podlega ocenie |
| 39 | Dodatkowa druga konsola opisowa stacja diagnostyczna, możliwości MPR, MIP, CTA, 3D, SSD, 3D VRT | Tak |  | Nie podlega ocenie |
| 40 | Oprogramowanie PIS i PACS tego samego producenta, działające w oparciu o protokóły DICOM 3.0 oraz HL7 | Tak |  | Nie podlega ocenie |
| 41 | Elektroniczne udostępnianie wyników badań na oddziały | Tak/Nie |  | Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt |
| 42 | Zawiadamianie lekarza poprzez sms o dostępności wyniku badania | Tak/Nie |  | Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt |
| 43 | Moduł teleradiologii zintegrowany z oprogramowaniem RIS i PACS | Tak/Nie |  | Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt |
| 44 | Interfejs sieciowy w formacie DICOM 3.0 z następującymi funkcjami: - Dicom Print - Dicom Storage SCU - Dicom Storage SCOP - Dicom Modality Worklist Management - Dicom Modality Performance Procedure Step - Dicom Quer/Retrieve SCP - Dicom Quer/Retrieve SCU | Tak |  | Nie podlega ocenie |
| 45 | Automatyczny, specjalizowany do badań TK dwukomorowy/dwutorowy wstrzykiwacz kontrastu | Tak |  | Nie podlega ocenie |
| 46 | Zewnętrzny monitor funkcji życiowych: EKG, saturacja, oddechy, ciśnienie, tętno | Tak |  | Nie podlega ocenie |
| 47 | Medyczna cyfrowa drukarka filmów | Tak |  | Nie podlega ocenie |
| 48 | Ssak medyczny | Tak |  | Nie podlega ocenie |
| 49 | Dwumagazynowy automatyczny robot do nagrywania płyt obrazowych CD i DVD | Tak |  | Nie podlega ocenie |
| 50 | Archiwizacja obrazów na nośniku magnetycznym LTO3 lub wyżej | Tak |  | Nie podlega ocenie |
| 51 | Klimatyzacja pokoju badań i opisowni | Tak |  | Nie podlega ocenie |

Oświadczamy, że oferowane powyżej dane są prawdziwe i spełniają wymagania SWKO oraz że Pracownia TK będzie mogła rozpocząć udzielanie świadczeń zdrowotnych stanowiących przedmiot niniejszego konkursu  w terminie wskazanym w SWKO oraz bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ze strony Udzielającego zamówienie.

……………………………………………………

Data i podpis Oferenta