## załącznik nr 1 do oferty
Załacznik nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do siwz) - Dostawa implantów ortopedycznych przez okres 24 miesięcy, nr sprawy: ZP/N/11/18; Zamawiający: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o.o., ul. Nadodrzańska 6, 69-100 Słubice; Wykonawca:...............................................................................................................................................................
PAKIET NR 1 - ENDOPROTEZA KOLANA CAŁKOWITA I REWIZYJNA
L.p. | Nazwa/opis produktu | Ilość | j.m. | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa | nr katalogowy (Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
1 | Endoproteza cementowa, dwukłykciowa stawu kolanowego: Część udowa anatomiczna ( lewa i prawa ) wykonana z chromokobaltu przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron. Możliwość zaoferowania dodatkowych( oprócz standardowych) – wąskich rozmiarów elementu udowego. Część piszczelowa uniwersalna, wykonana z chromokobaltu , modularna ( nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 9 rozmiarach z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających i podkładek augmentacyjnych o grubościach 4mm i 8mm. Wkładka polietylenowa realizująca 3 stopniowe, fabryczne tyłopochylenie, dostępna w grubościach 10mm, 12mm, 14mm, 16mm , przynajmniej w 5 rozmiarach dla każdej grubości. Sterylizowana promieniami beta. Mocowana na zasadzie zatrzaskowej. Możliwość zastosowania wkładki pogłębionej lub rotacyjnej. W wersji ze stabilizacją tylną mocowana dodatkową śrubą do części piszczelowej. Resekcja części piszczelowej do wyboru: śródszpikowo lub zewnętrznie. Retrakcyjny pomiaru szpary stawowej w wyproście i zgięciu. Endoproteza musi dawać możliwość śródoperacyjnego wyboru wersji z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Instrumentarium musi współpracować z kinematycznym systemem nawigacji komputerowej ( bez użycia CT ) | 50 | kpl |  | 0 |  | 0
| elementy 1 kpl. Oferowanego systemu | X | X | X | X | X | X | X | X | X
a | część udowa | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
b | część piszczelowa | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
c | wkładka polietylenowa | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
Depozyt implantów na czas trwania umowy.użyczenie instrumentarium i kompletu napędów ortopedycznych na czas trwania umowy. WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM:............(podaje Wykonawca)
2 | Endoproteza cementowa, dwukłykciowa stawu kolanowego: Część udowa anatomiczna ( lewa i prawa ) wykonana z chromokobaltu pokrytyZrN przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron. Możliwość zaoferowania dodatkowych( oprócz standardowych) – wąskich rozmiarów elementu udowego. Część piszczelowa uniwersalna, wykonana z chromokobaltu, pokryta ZrN, modularna ( nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 9 rozmiarach z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających i podkładek augmentacyjnych o grubościach 4mm i 8mm. Wkładka polietylenowa realizująca 3 stopniowe, fabryczne tyłopochylenie, dostępna w grubościach 10mm, 12mm, 14mm, 16mm , przynajmniej w 5 rozmiarach dla każdej grubości. Sterylizowana promieniami beta. Mocowana na zasadzie zatrzaskowej. Możliwość zastosowania wkładki pogłębionej lub rotacyjnej. W wersji ze stabilizacją tylną mocowana dodatkową śrubą pokryta ZrN do części piszczelowej. Resekcja części piszczelowej do wyboru: śródszpikowo lub zewnętrznie. Retrakcyjny pomiaru szpary stawowej w wyproście i zgięciu. Endoproteza musi dawać możliwość śródoperacyjnego wyboru wersji z zachowaniem lub bez zachowania PCL. nstrumentarium musi współpracować z kinematycznym systemem nawigacji komputerowej ( bez użycia CT ). | 20 | kpl | 0 | 0 |  | 0
| elementy 1 kpl. Oferowanego systemu | X | X | X | X | X | X | X | X | X
a | część udowa | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
b | część piszczelowa | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
c | wkładka polietylenowa | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
| dodatkowe elementy | X | X | X | X | X | X | X | X | X
a | Trzpień przedłużający | 10 | szt. |  | 0 |  | 0
b | Podkładka augumentacyjna | 10 | szt. |  | 0 |  | 0
Użyczenie instrumentarium na czas trwania zabiegu.
3 | Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego. Część udowa: wykonana z chromokobaltu , anatomiczna, dostępna w minimum 7 rozmiarach (dla każdej ze stron), możliwość zastosowania przedłużek offsetowych zarówno cementowanych (średnica od 12 mm do 18mm) jak i bezcementowych (średnica od 12mm do 20 mm) . Podkładki uzupełniające ubytki zarówno w części dystalnej jak i tylnej. Część piszczelowa: wykonana z chromokobaltu, uniwersalna , przynajmniej w 11 rozmiarach , przedłużki offsetowe cementowane (średnica od 12 mm do 18mm) jak i bezcementowe (średnica od 11 mm do 20mm). Półpodkładki uzupełniające ubytki o grubościach 5mm,10mm,15mm. Wkładka polietylenowa: dostępna w grubościach 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 24mm, 28mm, 32mm mocowana dodatkową śrubą do tacy piszczelowej, realizująca trzystopniowe fabryczne tyłopochylenie. Rzepka dostępna w 4 rozmiarach. Instrumentarium musi współpracować z kinematycznym systemem nawigacji komputerowej (bez użycia CT). | 5 | kpl | 0 | 0 |  | 0
| elementy 1 kpl. Oferowanego systemu | X | X | X | X | X | X | X | X | X
a | Komponent udowy | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
b | Komponent piszczelowy | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
c | Przedłużka udowa cementowana | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
d | Przedłużka udowa bezcementowa | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
e | Bloczek udowy dystalny | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
f | Bloczek udowy tylny | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
g | Przedłużka piszczelowa bezcementowa | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
h | Przedłużka piszczelowa cementowana | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
I. | Podkładka piszczelowa | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
j | Łącznik udowy | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
k | Polietylen | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
l | Korek polietylenowy do cementu | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
Użyczenie instrumentarium na czas trwania zabiegu.
4 | Endoproteza stawu kolanowego rotacyjno-zawiasowaKomponent udowy przynajmniej w trzech rozmiarach dla każdej ze stron z możliwością dokręcenia przedłużek offsetowych zarówno w wersji cementowanej jak i bezcementowej przynajmniej w dwóch długościach i trzech średnicach dla każdej wersji. Bloczki dystalne jak i tylno-dystalne o grubościach 4mm, 8mm, 12mm zapewniające uzupełnienie ubytków kostnych po stronie udowej Komponent piszczelowy uniwersalny przynajmniej w trzech rozmiarach z możliwością dokręcenia przedłużek offsetowych zarówno w wersji cementowanej jak i bezcementowej przynajmniej w dwóch długościach i trzech średnicach dla każdej wersji. Podkładki augmentacyjne pod komponent piszczelowy o grubościach 4mm, 8mm, 12mm, 16mm. Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu o podwyższonej odporności na ścieranie o grubościach od 10mm do 24mm ze skokiem co 2mm.Rzepka dostępna w sześciu rozmiarach Korki polietylenowe do cementu .Endoproteza musi zapewniać możliwość wykonywania wahań rotacyjnych +/- 12 stopni oraz współpracować z posiadanym przez Zamawiającego kinematycznym systemem nawigacji komputerowej ( bez użycia CT). | 5 | kpl |  | 0 |  | 0
| elementy 1 kpl. Oferowanego systemu | X | X | X | X | X | X | X | X | X
a | Komponent udowy | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
b | Komponent piszczelowy | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
c | Przedłużka udowa cementowana | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
d | Przedłużka udowa bezcementowa | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
e | Bloczek udowy dystalny | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
f | Bloczek udowy tylno-dystalny | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
g | Przedłużka piszczelowa bezcementowa | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
h | Przedłużka piszczelowa cementowana | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
I. | Podkładka piszczelowa | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
j | Łącznik udowy | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
k | Polietylen | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
l | Korek polietylenowy do cementu | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
Użyczenie instrumentarium na czas trwania zabiegu.
5 | Cement kostny mieszany próżniowo z gentamycyną. Ręczny ( niewymagający użycia pompy próżniowej) ,hermetyczny system do próżniowego mieszanie i podawania cementu, z cementem 1x 40g z gentamycyną (proporcja proszku do płynu 3:1) umieszczonym fabrycznie wewnątrz mieszalnika | 20 | szt. |  | 0 |  | 0
6 | Cement kostny 40g z gentamycyną. Cement kostny o niskiej lepkości, z gentamycyną, w opakowaniu 1x40g (proporcja proszku do płynu 3:1) | 50 | szt. |  | 0 |  | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ PAKIETU NR 1 |  |  |  |  | 0 | X | 0
Depozyt na czas trwania umowy (poz. 5 i 6) - po 2 szt..
PAKIET NR 2 - Proteza kolana jednoprzedziałowa-komponenta łakotkowa ruchoma
lp | Nazwa/opis produktu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa | nr katalogowy (Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
1 | Endoproteza cementowana jednoprzedzialowa stawu kolanowego.komponent udowy i piszczelowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego.komponent udowy w minimum 5 rozmiarach.komponent piszczelowy w minimum 6 rozmiarach.Wkladka wykonana z polietylenu o podwyższonejodporności na ścieranie.Wkładka niezwiązana z komponentem piszczelowym ruchoma w minimum 7 rozmiarach o profilu przystosowanym do przedziału przyśrodkowego oraz opcjonalnie do przedziału bocznego. W opcji wersja bezcementowa, antyalergiczna,poboczna. | X | jak niżej | X | X | X | X
a | komponent cementowy udowy | szt. | 60 |  | 0 |  | 0
b | komponent cementowy piszczelowy | szt. | 60 |  | 0 |  | 0
c | wkładka stawowa polietylenowa | szt. | 110 |  | 0 |  | 0
d | komponent udowy bezcementowy | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
e | komponent piszczelowy bezcementowy | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
f | komponent udowy poboczny | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
g | komponent piszczelowy poboczny | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
h | koponent udowy antyalergiczny | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
i | komponent piszczelowy antyalergiczny | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
j | ostrza oscylacyjne do precyzyjnego przycięcia kości | szt. | 60 |  | 0 |  | 0
k | ostrza posuwisto-zwrotne do precyzyjnego przycięcia kości | szt. | 60 |  | 0 |  | 0
l | cement kostny z antybiotykiem 2x40g | op. | 20 |  | 0 |  | 0
m | cement kostny z antybiotykiem 1x40g | op. | 200 |  | 0 |  | 0
n | cement kostny bez antybiotyku 1x40g | op. | 20 |  | 0 |  | 0
ŁĄCZNA WARTOŚC PAKIETU NR 2 |  |  |  |  | 0 | X | 0
Depozyt implantów na czas trwania umowy.użyczenie instrumentarium i kompletu napędów ortopedycznych na czas trwania umowy. WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM:............(podaje Wykonawca)
PAKIET NR 3 - ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO I KOLANOWEGO
A. ENDOPROTEZA MODULARNA REWIZYJNA STAWU BIODROWEGO W WERSJI CEMENTOWANEJ I BEZCEMENTOWEJ
L.p. | Nazwa/opis produktu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa | nr katalogowy (Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
1 | Trzpień tytanowy modularny w wersji cementowanej i bezcementowej o przekroju heksagonalnym z możliwością blokowania obwodowego śrubami, w średnicach od 12 do 20 mm ze skokiem co 2 mm, w długościuach od 150 do 250 mm ze skokiem co 50 mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
2 | Element proksymalny z kątem szyjkowo trzonowym 127 i 135 stopni- euro konus 12/14 z możliwością ustalania kąta antetorsji po osadzeniu implantu w loży kostnej – skok co 5 stopni | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
3 | Element trzonu uda w rozmiarach 40 i 50 mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
4 | Element przedłużający - 25mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
5 | Śruba łącząca 40-100mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
6 | Śruba blokująca 25-60mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
7 | Cement kostny z antybiotykiem. Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA dodatkiem gentamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Zawartość substancji aktywnej nie powinna przekraczać 1,5% substancji sproszkowanej opakowanie 1 x 40 g | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
RAZEM: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Użyczenie instrumentarium oraz kompletu napędów ortopedycznych umożliwiających precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania zabiegu.
B. ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO BEZCEMENTOWA HYPOALERGICZNA
L.p. | Nazwa/opis produktu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa | nr katalogowy (Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
1 | Pierwotna endoproteza stawu kolanowego modularna, bezcementowa składająca się z części udowej, anatomicznej / prawa, lewa / wykonanej ze stopu CoCrMo pokrytej okładzina ceramiczną w wersji z zachowaniem tylnego więzadła krzyżowego i w wersji tylnostabilizowanej w min. 5-ciu rozmiarach od 2 do 6 ze skokiem co 1 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
2 | Część piszczelowa endoprotezy uniwersalna, wykonana ze stopu CoCrMo w przynajmniej 6-ciu rozmiarach pokrytej okładzina ceramiczną w wersji bezcementowej od 2 do 7 ze skokiem co 1 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
3 | Wkładka polietylenowa typu rotating platform o grubości 10; 12,5; 15; 17,5; 20 mm dla opcji z zachowaniem i wycięciem więzadła krzyżowego tylnego | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
4 | OSTRZA DO PIŁY OSCYLACYJNEJ adekwatne do instrumentarium - 1,37 mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
RAZEM: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Depozyt na czas trwania umowy i użyczenie instrumentarium oraz kompletu napędów ortopedycznych umożliwiających precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania umowy. WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM:............(podaje Wykonawca)
C. ENDOPROTEZA KŁYKCIOWA STAWU KOLANOWEGO, CEMENTOWANA HYPOALERGICZNA
L.p. | Nazwa/opis produktu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa | nr katalogowy (Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
1 | Pierwotna endoproteza stawu kolanowego modularna, cementowana składająca się z części udowej, anatomicznej / prawa, lewa / wykonanej ze stopu CoCrMo pokrytej okładzina ceramiczną w wersji z zachowaniem tylnego więzadła krzyżowego i w wersji tylnostabilizowanej w min. 5-ciu rozmiarach od 2 do 6 ze skokiem co 1 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
2 | Część piszczelowa endoprotezy uniwersalna, wykonana ze stopu CoCrMo w przynajmniej 6-ciu rozmiarach pokrytej okładzina ceramiczną w wersji cementowanej od 2 do 7 ze skokiem co 1 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
3 | Wkładka polietylenowa typu rotating platform o grubości 10; 12,5; 15; 17,5; 20 mm dla opcji z zachowaniem i wycięciem więzadła krzyżowego tylnego | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
4 | Cement kostny z antybiotykiem. Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA dodatkiem gentamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Zawartość substancji aktywnej nie powinna przekraczać 1,5% substancji sproszkowanej opakowanie 1 x 40 g | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
5 | OSTRZA DO PIŁY OSCYLACYJNEJ adekwatne do instrumentarium - 1,37 mm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
RAZEM: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Depozyt na czas trwania umowy i użyczenie instrumentarium oraz kompletu napędów ortopedycznych (piła i wiertarka) umożliwiających precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania umowy. WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM:............(podaje Wykonawca)
D. ENDOPROTEZA KŁYKCIOWA STAWU KOLANOWEGO- PÓŁZWIĄZANA REWIZYJNA HYPOALERGICZNA
L.p. | Nazwa/opis produktu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa | nr katalogowy (Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
1 | Część udowa, anatomiczna / prawa, lewa / wykonana ze stopu CoCrMo pokryta okładzina ceramiczną w wersji cementowanej w min.5-ciu rozmiarach w wersji półzwiązanej od 2 do 6 ze skokiem co 1 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
2 | Część piszczelowa endoprotezy uniwersalna, wykonana ze stopu CoCrMo w przynajmniej 5-ciu rozmiarach, w wersji cementowanej, pokrytej okładzina ceramiczną - w wersji półzwiązanej od 2 do 6 ze skokiem co 1 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
3 | Wkładka polietylenowa typu rotating platform – tylnostabilizowana-półzwiązana o grubości 10; 12,5; 15; 17,5; 20 mm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
4 | Przedłużki udowe przynajmniej w 3-ch różnych długościach od 100 do 200 mmm ze skokiem co 50 mm i w kilku rodzajach średnicy od 12-18 mm dla wersji tylnostabilizowanej- półzwiązanej | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
5 | Przedłużki piszczelowe, przynajmniej w 3-ch różnych długościach od 100 do 200 mmm ze skokiem co 50 mm i w kilku rodzajach średnicy od 12-18 mm dla wersji tylnostabilizowanej- półzwiązanej | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
6 | podkładki piszczelowe oraz udowe dystalne i tylne w rozmiarach od 2 do 6 i grubościach 5 i 10 mm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
7 | podkładki piszczelowe w różnych rozmiarach od 2 do 6 i grubościach 5 i 10 mm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
8 | Cement kostny z antybiotykiem. Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA dodatkiem gentamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Zawartość substancji aktywnej nie powinna przekraczać 1,5% substancji sproszkowanej opakowanie 1 x 40 g | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
9 | Ostrze do piły oscylacyjnej adekwatne do instrumentarium, 1,37 mm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
RAZEM: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Użyczenie instrumentarium i kompletu napędów ortopedycznych umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania zabiegu.
E. PANEWKA REWIZYJNA STAWU BIODROWEGO
L.p. | Nazwa/opis produktu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa | nr katalogowy (Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
1 | Bezcementowa rewizyjna panewka biodra, anatomiczna (prawa, lewa), wykonana ze stopu tytanowego w rozmiarach od 46mm do 62mm, posiadająca ostry kolec umożliwiający zaczepienie w kości kulszowej oraz wypustkę w formie blaszki z otworami na śruby umożliwiającą umocowanie do talerza kości biodrowej. Panewka musi posiadać otwory do przymocowania śrubami | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
2 | Wkład polietylenowy na głowy 32 i 36 mm z 15 stopniowym okapem, oraz opcja z 4 mm offsetem | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
3 | Głowa na konus 12/14 o średnicy 28 mm, 32 mm i 36 mm ze stopu tytanowego pokryta okładziną ceramiczną lub ceramiczna w min. w min. 4 długościach szyjki od S do XL | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
4 | Śruby tytanowe w rozmiarach od 15mm do 45mm (skok co 5mm) min. 4 szt. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
RAZEM: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Użyczenie instrumentarium i napędów ortopedycznych umożliwiających precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania zabiegu.
F - bezcementowa proteza stawu biodrowego-krótki trzpień
L.p. | Nazwa/opis produktu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa | nr katalogowy (Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
1 | Trzpień bezcementowy typu short, uniwersalny, bezkołnierzowy o przekroju prostokątnym, wykonany ze stopu tytanowego, w wersji standard i lateralizowanej, pokryty w 2/3 części proksymalnej porowatą okładziną tytanową, dodatkowo hydroksyapatytem.Trzpień musi być dostępny w min. 10 rozmiarach od 6,25 do 20 mm.Trzpień musi posiadać dodatkowe wzdłużne rowki dla poprawienia stabilizacji pierwotnej , konus 12/14, kąt CCD 133 stopnie. | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
2 | Panewka bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery typu press-fit, wykonana ze stopu tytanowego. Dla ułatwienia osteointegracji panewka musi być pokryta dodatkowo porowatym tytanem. Panewka musi posiadać min. 3 otwory do śrub stabilizujacych, wyposażona fabrycznie w zaślepki do śródoperacyjnego usunięcia. Wymagana jest też dostępność panewki bezotworowej.Panewka w rozmiarach od min. 46 mm do 68 mm. ze skokiem co 2 mm. | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
3 | Głowa wykonana ze stopu CoCrMo, w średnicy zewnętrznej 28mm 32mm 36 mm w min. 4 długościach szyjki. | szt. | 60 |  | 0 |  | 0
4 | Głowa tytanowa z powłoką ceramiczną , w średnicy zewnętrznej 28mm 32mm 36 mm w min. 4 długościach szyjki. | szt. | 40 |  | 0 |  | 0
5 | Wkładki polietylenowe do panewek, wykonanae z polietylenu typu cross link , standard i z 10 stopniowym kołnierzem antyluksacyjnym , o średnicach wew. 28 mm 32mm 36mm. | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | x | 0
Depozyt na czas trwania umowy i użyczenie instrumentarium oraz kompletu napędów ortopedycznych na czas trwania umowy. WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM:............(podaje Wykonawca)
G - Endoproteza stawu kolanowego typu mobile bearing w wersji cementowej i bezcementowej
L.p. | Nazwa/opis produktu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa | nr katalogowy (Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
1 | Element udowy anatomiczny (prawy i lewy), wykonany ze stopu CoCrMo, w min. 5 rozmiarach w wersji cementowej. Wymagana jest wersja z zachowaniem tylnego więzadła krzyżowego i tylnie stabilizowana. | szt. | 70 |  | 0 |  | 0
2 | Element udowy anatomiczny (prawy i lewy), wykonany ze stopu CoCrMo, w min. 5 rozmiarach w wersji bezcementowej. Wymagana jest wersja z zachowaniem tylnego więzadła krzyżowego i tylnie stabilizowana. | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
3 | Element piszczelowy uniwersalny cementowy , w min. 6 rozmiarach , wykonany ze stopu CoCrMo. Powierzchnia plateau wypolerowana,umożliwiająca ruchy rotacyjne. | szt. | 70 |  | 0 |  | 0
4 | Element piszczelowy uniwersalny bezcementowy , w min. 6 rozmiarach , wykonany ze stopu CoCrMo. Powierzchnia plateau wypolerowana,umożliwiająca ruchy rotacyjne. | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
5 | Wkładka polietylenowa typu rotating platform, wykonana z polietylenu wysokim stopniu ścieralności, w min.5 grubościach , wysoce dopasowana do komponentu udowego.Wymagana dostępność wkładek z zachowaniem tylnego więzadła krzyżowego oraz tylnie stabilizowanych. | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
6. | ostrze do piły | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
RAZEM : |  |  |  |  | 0 |  | 0
Depozyt na czas trwania umowy i użyczenie instrumentarium oraz kompletu napędów ortopedycznych na czas trwania umowy. WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM:............(podaje Wykonawca)
ŁĄCZNA WARTOŚĆ PAKIETU NR 3 |  |  |  |  | 0 | X | 0
PAKIET NR 4 - Śruby kaniulowane
L.p. | Nazwa/opis produktu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa | nr katalogowy (Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
1 | Śruba kaniulowana średnicy 4,5mm,krótki gwint i pełny gwint, samowkręcająca ze stali nierdzewnej,gniazdo sześciokątne 3,5mm.długość śruby od 20mm do 56mm (stopniowane co 2mm) oraz od 56mm do 72mm (stopniowane co 4mm). | szt. | 250 |  | 0 |  | 0
2 | Podkładka do śruby kaniulowanej średnicy 4,5mm. Stal nierdzewna rozmiar 10/4,5mm | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ PAKIETU NR 4 |  |  |  |  | 0 | x | 0
Depozyt na czas trwania umowy i użyczenie instrumentarium na czas trwania umowy. WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM:............(podaje Wykonawca)
PAKIET NR 5 - OSTEOTOMIA PISZCZELI
lp | Nazwa/opis produktu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa | nr katalogowy (Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
1 | Płytka tytanowa w kształcie litery T, anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, do bliższej nasady kości piszczelowej. Płyta wyposażona w otwory kompresyjne pod śruby średnicy 6,0mm. samogwintujące, z gniazdami sześciokątnymi. W głowie płyty od 2 do 3 otworów prowadzących śruby pod różnymi kątami i w różnych kierunkach. W części dalszej płytki od 2 do 3 otworów owalnych kompatybilnych z tym samym rodzajem śrub. | szt. | 40 |  | 0 |  | 0
2 | Śruby tytanowe o średnicy 6,0mm, z większą średnicą trzonu (4,8mm), dlugości od 30mm do 90mm,stopniowane co 5 mm. | szt. | 180 |  | 0 |  | 0
ŁĄCZNA WARTOŚC PAKIETU NR 5 |  |  |  |  | 0 | x | 0 | x
Depozyt na czas trwania umowy i użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania umowy. WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM:............(podaje Wykonawca)
PAKIET NR 6 - PROTEZY BARKU, STAWU RZEPKOWO-KOLANOWEGO, ŁOKCIA, GŁOWY KOŚCI PROMIENIOWEJ, UDA, KOLANA I BIOMATERIAŁY
a. więzadło krzyżowe
Lp. | Nazwa/opis produktu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa | nr katalogowy (Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
1 | Mocowanie udowe - Implant typu endobutton: ostro zakończona płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant. Jednorazowe,sterylne. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
2 | Mocowanie udowe wersja BTB- Implant typu endobutton: ostro zakończona płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową, dodatkowa bezwęzłowa pętla do bloczka kostnego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant. Jednorazowe,sterylne. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
3 | mocowanie udowe wydłużone - Implant typu endobutton: ostro zakończona, wydłużona - 20mm, płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant.Jednorazowe,sterylne. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
4 | Mocowanie udowe-implant typu endobaton,ostro zakończona, wydłużona-20mm, płytka tytanowa połączona z samozaciskami, regulowanymi, bezwęzłowymi, pętlami polietylenowymi.Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego.Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego.Przeszczep przewieszony przez cztery pętle.W zestawie nić prowadząca implant. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
5 | Mocowanie piszczelowe-system niewchłanialny wykonany ze śruby wkręcanej pomiędzy osłonki dociskające przeszczep do ściany kanału , całość wykonana z materiału PEEK, mocowanie rozporowe, zapewniające docisk przeszczepu na całej długości implantu.Średnice 8-11mm, długość30mm.Jednorazowy podajnik z napinaczem przeszczepu. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
6 | Sruby interferencyjne PEEK-mocowanie udowe i piszczelowe.Srednica 7-10mm, długość 30mm.Sterylne, jednorazowe pojedyńczo pakowane. | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
7 | Sruby interferencyjne PEEK-mocowaniw udowe i piszczelowe.Srednica 8-12mm, długość 20-25mm.Sterylne, jednorazowe pojedyńczo pakowane. | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
8 | Mocowanie piszczelowe- guzik tytanowy o średnicy 10mm. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
| RAZEM |  |  |  | 0 | x | 0 | x
Depozyt na czas trwania umowy i użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania umowy. WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM:............(podaje Wykonawca)
b. Proteza barku
Lp. | Nazwa/opis produktu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa | nr katalogowy (Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
1 | Proteza urazowa połowicza: Trzpień urazowy + pozycjoner Endoproteza urazowa stawu barkowego, cementowana zbudowaną z: - trzpień urazowy długość 140mm (stop CoCrMo lub stop tytanu) w części bliższej pokryty hydroksyapatytem z dwoma bocznymi skrzydełkami, po trzy zaczepy w każdym, do odpowiedniego mocowania guzków, 6 rozmiarów trzpieni 4-14mm, każdy może być zastosowany do protezy odwrotnej. - pozycjonowanie wysokości osadzenia trzpienia urazowego za pomocą skrętnego pozycjonera śródszpikowego ułatwiający dobór prawidłowej wysokości osadzenia trzpienia Głowa anatomiczna + łacznik - głowy (stop CoCrMo lub stop tytanu) z regulowanym płynnie offsetem gdzie o konieczności wyboru rotacji decyduje operator, - średnica głowy 38-58mm o wysokościach 18-37mm, dająca możliwość prawidłowego wyboru wielkości głowy najbardziej odzwierciedlającą budowę anatomiczną. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
2 | Proteza połowicza anatomiczna: - beztrzpieniowa podstawa głowy, 6 ramion napylonych porowatym stopem tytanu, rozmiary 30-40mm lub Trzpień anatomiczny - długość 122 (stop Kobaltowo-Chromowo-Molibdenowy lub Tytanowy) pokryty w części bliższej porowatym stopem tytanu z możliwością wyboru zastosowania trzpienia jako cementowany lub bezcementowy, w 17 rozmiarach 4-20mm, każdy może być zastosowany do protezy odwrotnej. Głowy anatomicznę + łacznik - głowy (stop CoCrMo lub stop tytanu) z regulowanym płynnie offsetem gdzie o konieczności wyboru rotacji decyduje operator, - średnica głowy 38-58mm o wysokościach 18-37mm, dająca możliwość prawidłowego wyboru wielkości głowy najbardziej odzwierciedlającą budowę anatomiczną. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
3 | Panewka cementowana. Materiał: wykonany z Ultrawielkocząsteczkowy Polietylen (UHMWPE) w 3 rozmiarach S, M, L grubość 4mm. Trzpień centralny polietylenowy żebrowany, cementowany. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
4 | Panewka cementowana. Materiał wykonany z Ultrawielkocząsteczkowy Polietylen (UHMWPE) w 3 rozmiarach S, M, L grubość 4mm. Trzpień centralny bezcementowy, stop Tytanowy, pokryty hydroksyapatytem. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
5 | Proteza odwrócona - beztrzpieniowa podstawa głowy, 6 ramion napylonych porowatym stopem tytanu, rozmiary 30-40mm - bezcementowy trzpień monolityczny napylony w części bliższej porowatym stopem tytanu, możliwość zastosowania jako trzpień cementowany, rozmiary 4-20mm, skok co 1mm. - mocowanie części panewkowej za pomocą centralnej śruby kompresyjnej i czterech obwodowych - podstawa części panewkowej napylona porowatym stopem tytanu pokrytym HA w 6 rozmiarach - średnica głowy części panewkowej 36 i 41 mm (z możliwością regulacji wysokości do 6 mm), każda w trzech wysokościach - metalowa taca części ramiennej w trzech wysokościach, o średnicy 44mm pasującej do głowy 36 i 41 mm z możliwością regulacji wysokości; - wkład tacy części ramiennej w trzech wysokościach, wykonany z PE wysoce usieciowanego, formowanego ciśnieniowo; - trzpień urazowy długość 140mm (stop CoCrMo lub stop tytanu) w części bliższej pokryty hydroksyapatytem z dwoma bocznymi skrzydełkami, po trzy zaczepy w każdym, do odpowiedniego mocowania guzków, 6 rozmiarów trzpieni 4-14mm, każdy może być zastosowany do protezy odwrotnej. Częś panewkowa w postaci tacy o średnicy 25mm lub 28mm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
6 | Proteza powierzchniowa głowy kości ramiennej. 1. rozszerzony obwodowy pierścień dla mocowania typu press-fit na obwodzie 2. stożkowy, krzyżowy kołek jako dodatkowe zabezpieczenie pierwotnego mocowania press-fit. 3. pokrycie płaszczem porowatym z zamkniętymi porami oraz hydroksyapatytem 4. pokrycie porowate płaszczem tytanowym 5. wersja standardowa oraz o zwiększonej powierzchni artykulacji 6. powierzchnia pracująca kobaltowo-chromowa 7. 8 rozmiarów | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
| RAZEM |  |  |  | 0 | X | 0 | x
Użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania zabiegu, oraz depozyt do zabiegu.
c. proteza stawu rzepkowo-udowego
L.p. | Nazwa/opis produktu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa | nr katalogowy (Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
1 | komponent udowy anatomiczny prawy,lewy, wykonany ze stopu kobaltowo chromowego w 4 rozmiarach dla każdej ze stron (Xsmall, sma;ll , medium i lage | Szt. | 10 |  | 0 |  | 0
2 | komponent rzepki wykonany z polietylenu o wysokiej wytrzymałości typu Arcom w rozmiarach 27mm, 31mm, 35mm, 39mm oraz 2 typach z 1 lub 3 bolcami. | Szt. | 10 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | x
Depozyt na czas trwania umowy i użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania zabiegu. WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM:............(podaje Wykonawca)
d. Proteza głowy kości promieniowej
Lp. | Nazwa/opis produktu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa | nr katalogowy (Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
1 | Proteza modułowa głowy kości promieniowej bezcementowa. Średnica głowy 20, 22 i 24mm, każda dostępna w wysokości 10, 12, 14, 16 , 18mm. 5 rozmiarów trzpienia pokrytego porowatą okładziną w celu przyspieszenia wczesnej osteointegracji. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | X | 0 | x
Depozyt na czas trwania umowy i użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania zabiegu WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM:............(podaje Wykonawca)
e. Proteza łokcia
Lp. | Nazwa/opis produktu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa | nr katalogowy (Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
1 | Część ramienna tytanowa w 12 rozmiarach o przekroju trójkątnym, zapewniającym stabilność antyrotacyjną. Flansza części ramiennej w dwóch długościach, umożliwiająca zastosowanie podkładki kostnej. Zawias typu zatrzaskowego. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
2 | Część łokciowa tytanowa w 12 rozmiarach o przekroju prostokątnym. Elementy łokciowe pokryte warstwą PMMA ułatwiającą wiązanie cementu kostnego. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | x | 0 | x
Depozyt na czas trwania umowy i użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania zabiegu. WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM:............(podaje Wykonawca)
f. Implanty w obrębie barku
Lp. | Nazwa/opis produktu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa | nr katalogowy (Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
2 | Sterylna jednorazowa, miękka bezwęzłowa kotwica do barku, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 2,1mm, nitka #1. 1op - 10szt | op. | 3 |  | 0 |  | 0
3 | Wielorazowe wiertło do kotwicy 2,1mm | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
5 | Miękka kotwica do barku, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4mm. 1op - 10szt | op. | 3 |  | 0 |  | 0
6 | Wielorazowe wiertło do kotwicy 1,4mm | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
7 | Sterylna jednorazowa kotwica z materiału PEEK, wbijana, bezwęzłowa, z możliwością niezależnego napięcia nitek, średnica 2,9mm, długość 15,9mm, aplikator z rotacyjną głowicą umożliwiającą kontrolę napięcia nitek. | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
9 | śterylna jednorazowa miękka kotwica do naprawy stożka rotatorów, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 2,9mm.Dwie różnokolorowe, wzmocnione nici. 1op.-10szt | op. | 3 |  | 0 |  | 0
10 | Wielorazowe wiertło do kotwicy 2,9mm | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
11 | Sterylna jednorazowa kotwica z materiału PEEK, wbijana, bezwęzłowa, z możliwością wprowadzenia i niezależnego napięcia 8 nitek, średnica 4,5mm i 5,5mm, długość 23mm, rotacyjna głowica w aplikatorze umożliwiająca kontrolę napięcia nitek. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
12 | Sterylna jednorazowa kotwica do barku wykonana z materiału PEEK, średnica 5,5mm, bezwęzłowa. Implant wkręcany. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
13 | Jednorazowa prowadnica nitinolowa do przeszywacza tkanki miękkiej | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
14 | Sterylne jednorazowe obszycie przeszczepu Zakrzywiona igła połączona z nitką o podwyższonej wytrzymałości, biało-niebieska. 1 op-12 szt | op. | 2 |  | 0 |  | 0
15 | Sterylne jednorazowe obszycie przeszczepu. Zakrzywionw igła połączona z nitką o podwyższonej wytrzymałości,biała. 1 op-12szt. | op. | 2 |  | 0 |  | 0
16 | Sterylne jednorazowe ,obszycie przeszczepu Zakrzywiona igła połączona z nitką o podwyższonej wytrzymałości, biało-czarna. 1 op 12szt. | op. | 2 |  | 0 |  | 0
17 | Sterylne jednorazowe, obszycie przeszczepu Nitka o podwyższonej wytrzymałości, biało-niebieska. 1 op 12szt. | op. | 2 |  | 0 |  | 0
18 | Sterylne jednorazowe, obszycie przeszczepu Zakrzywiona igła połączona z nitką o podwyższonej wytrzymałości, biało-niebieska. 1 op 12szt. | op. | 2 |  | 0 |  | 0
19 | Sterylne jednorazowe, obszycie przeszczepu Nitka o podwyższonej wytrzymałości, niebieska. 1 op 12szt. | op. | 2 |  | 0 |  | 0
20 | Stertlna jednorazowa - Miękka uniwersalna mini kotwica o średnicy 1mm, wykonana z plecionki poliestrowej, 2 igły, nici 2/0 lub 3/0, sterylny podajnik, wiertło w zestawie. 1op -10szt. | op. | 3 |  | 0 |  | 0
21 | Sterylny (jednorazowy) przeszywacz z pętlą nitinolową. Kodowanie kolorowe rękojeści w zależności od kształtu końcowki roboczej. 7 rodzajów końcowek roboczych. Dwa pokrętła w rękojeści do prowadnicy nitinolowej. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | x | 0 | x
Depozyt na czas trwania umowy i użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania umowy. WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM:............(podaje Wykonawca)
g. Biomateriały
lp | Nazwa/opis produktu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa | nr katalogowy (Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
1 | Sterylny ,jednorazowy klin HTO - syntetyczny,osteokondukcyjny - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu - w postaci klinów 6-12 - wielkość makroporów 300-600 µm - wielkość mikroporów <10 µm - porowatość 60-70% | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
2 | Sterylny, jednorazowy prostopadłościan 10mm - syntetyczny,osteokondukcyjny - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu - wielkość makroporów 300-600 µm - wielkość mikroporów <10 µm - porowatość 60-70% | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
3 | Sterylny ,jednorazowy prostopadłościan 20mm - syntetyczny,osteokondukcyjny - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu - wielkość makroporów 300-600 µm - wielkość mikroporów <10 µm - porowatość 60-70% | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
| RAZEM |  |  |  | 0 | x | 0 | x
Depozyt na czas trwania umowy (po 2 szt.).
h. Implanty w obrębie kolana
Lp. | Nazwa/opis produktu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa | nr katalogowy (Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
1 | Jednorazowe sterylne obszycie przeszczepu- prosta igła połączona z pętlą wykonaną z nici o podwyrzszonej wytrzymałości, biało-niebieska. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
2 | Jednorazowy, sterylny implant do szycia łąkotki- dwie proste igły połączone nicią niewchłanialną 2.0.Pakowane pojedyńczo | sz. | 50 |  | 0 |  | 0
3 | Jednorazowy, sterylny zestaw do szycia łąkotki all inside, implant typu all suture: nitka z fabrycznie przygotowanym węzłem wprowadzana na podwójnym podajniku z ograniczeniem głęgokości. Podajnik prosty i zakrzywiony. | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
4 | Jednorazowa, sterylna miękka kotwica z igłami , wykonana z plecionki poliestrowej , naa sterylnym podajniku. Średnica kotwicy 1,4 mm, krótki podajnik. 1 op.-10 szt. | op. | 5 |  | 0 |  | 0
5 | Jednorazowa, sterylna miękka kotwica z igłami tnącymi lub tępymi , wykonana z plecionki poliestrowej , na sterylnym podajniku. Średnica kotwicy 2,9 mm, krótki podajnik. 1 op.-10 szt. | op. | 2 |  | 0 |  | 0
6 | wielorazowa prowadnica do kotwic 1,4 mm i 2,9 mm. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
7 | wielorazowe wiertło do kotwic 1,4 mm i 2,9 mm. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | x | 0 | x
Depozyt na czas trwania umowy i użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania umowy. WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM:............(podaje Wykonawca)
ŁĄCZNA WARTOŚĆ PAKIETU NR 6 |  |  |  |  | 0 | X | 0
PAKIET NR 7 - Panewka bezcementowa
L.p. | Nazwa/opis produktu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa | nr katalogowy (Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | producent
1 | Panewka bezcementowa lita, sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką (max 20mm), bioaktywną (osteoindukcyjną), warstwą fosforanowo-wapniową (CaP) szybko-resorbującą (do 6ciu miesięcy). Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy wkładek: ceramicznej i PE. Panewka z możliwością zastosowania wkładek do rosnąych głów w rozmiarach: 28mm, 32mm, 36mm. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
2 | Wkładki panewkowe wykonane z wysoko-usieciowanego (highly cross-link) polietylenu HXLPE, dostosowane do rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
3 | Sterylne, pojedyńczo pakowene śruby panewkowe o średnicy 6.5 mm, stopniowanie długości co 5mm, kompatybilne z panewkami z poz.1. | szt. | 80 |  | 0 |  | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ PAKIETU NR 7 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Depozyt na czas trwania umowy i użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania umowy. WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM:............(podaje Wykonawca)
data:
podpis Wykonawcy