## załącznik nr 1 do oferty
Załącznik nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SIWZ) na dostawę rękawic chirurgicznych i diagnostycznych do apteki zakładowej, nr sprawy ZP/N/17/19 Zamawiający: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o. , ul. Nadodrzańska 6, 69-100 Słubice Wykonawca:..............................................................................................................................................................................................................
CZĘŚĆ NR 1 – RĘKAWICE ORTOPEDYCZNE
l.p. | przedmiot zamówienia | rozmiar | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Rękawice do zabiegów ortopedycznych. Jałowe, bezpudrowe, lateksowe. Kolor brązowy (eliminacja odblasku i refleksu świetlnego). Grubość pojedynczej ścianki na palcu min.0,33 mm, Długość rękawicy min.295 mm, AQL 1,0, obustronnie silikonowane z wewnętrzną warstwą poliuretanową,. Mankiet rolowany z opaską samoprzylepną. Spełniające normy : dyrektywa dla wyr. medycznych 93/42/EEC, EN 455 1-4 , odporne na przenikanie wirusów ASTM F1671. Dostęp do rozmiarów: od 7,0 do 9 | 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9 | para | 1800 |  | 0 |  | 0
2 | Rękawice zawierajace naturalny lateks. Powierzchnia wewnętrzna [dłoń] z powłoką przeciwdrobnoustrojową zawierającą glukonian chlorheksydyny. Mankiet z taśmą adhezyjną. Jałowe, pojedynczo pakowane. Dostęp do rozmiarów: od 7, do 9 | 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9 | para | 150 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 1: | [5 empty] | 0 |  | 0
CZĘŚĆ NR 2 – RĘKAWICE CHIRURGICZNE
l.p. | przedmiot zamówienia | rozmiar | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Rękawice chirurgiczne, jałowe, pudrowane, lateksowe. Spełniają wymagania dyrektyw 93/42/EEC dla wyrobów medycznych oraz wymogi UE 89/686/EEC dla sprzętu ochrony osobistej w kategorii III. Spełniają normy: EN455:1-4, ASTM F1671, EN374(1-4), EN420, EN388 . AQL=1 Dostęp do rozmiarów 6-9; op. 50par | 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 | op. | 200 |  | 0 |  | 0
2 | Rękawice chirurgiczne, jałowe, bezpudrowe, bez lateksu. Spełniają normy EN455, ASTM F 1671. Teksturowane, cienkie. Anatomiczny kształt. Dostęp do rozmiarów 7-8; op. 50 par | 7, 7.5, 8, warstwa antypoślizgowa | op. | 5 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 2: | [5 empty] | 0 |  | 0
CZĘŚĆ NR 3 – RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE
l.p. | przedmiot zamówienia | rozmiar | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Rękawice diagnostyczne lateksowe, bezpudrowe. Kształt uniwersalny, mankiet rolowany, powierzchnia wewn. polimeryzowana. Poziom protein lateksowych <20 mikrog/g , AQL<= 1,5. Grubość na palcu 0,14+/-0,01 mm ,długość min. 240mm. Siła zrywu przed starzeniem 9N. Wyrób medyczny i Środek Ochrony Indywidualnej w kat. III. Zgodne z normą EN 455 1-4, EN 420, EN 388. Przebadane zgodnie z ASTM F1671, z EN374-3 na przenikanie 11 substancji chemicznych. Na min. 3 poziomie ochrony. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rękawice oznakowane fabrycznie zg.z MDD/PPE na opakowaniu -numery wymaganych norm , poziom AQL, data ważności i numer serii. Op. a 100 szt. z podziałem kolorystycznym op. ze względu na rozmiary. Dostęp do rozmiarów XS, S, M, L, XL | XS, S, M, L, XL | op. | 20 |  | 0 |  | 0
2 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe. Mikroteksturowana pow. zewn. z dodatkową teksturą na końcach palców. Obustronnie polimeryzowana. Grubość na palcu 0,10-0,11 mm ( ścianka pojedyncza), długość rękawicy min. 260 mm, AQL≤1.0.Siła zrywu przed starzeniem min. 10N. Wyrób medyczny i Środek Ochronny Indywidualnej w kat. III. Zgodne z normami EN 455 1-4, ASTM F 1671, EN374 1-3, EN 420. Przebadane na przenikanie subst. chem., wg normy EN 374-3. Nie zawierają tiuramów, MBT, tiomocznika. Dopuszczone do kontaktu z żywnością (piktogram na opakowaniu). Rękawice oznakowane fabrycznie zg. z MDD/PPE na opakowaniu - numery wymaganych norm, poziom AQL, data ważności i numer serii. Op. a 100 szt z podziałem kolorystycznym op. ze względu na rozmiary. Dostęp do rozmiarów XS, S, M, L, XL | XS, S, M, L, XL | op. | 7600 |  | 0 |  | 0
3 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe o właściwościach bakteriobójczych , powierzchnia zewnętrzna z tlenem singletowym , mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach. Grubość na palcu 0,09 mm ± 0,01 mm( ścianka pojedyncza), AQL 1,0. Zgodność z normą EN 455, EN 420. Oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3 .Udokumentowana skuteczność bakteriobójcza zgodnie z ASTMD 7907 na min. 4 bakterie: Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa (potwierdzone raportem badania wykonanym w niezależnym laboratorium). badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671. Rozmiary XS- XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane 100 szt. | XS, S, M, L, XL | op. | 400 |  | 0 |  | 0
4 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe do procedur o podwyższonym ryzyku, bezpudrowe, chlorowane, kolor pomarańczowy. Grubość na palcu 0,20mm, dłoni 0,13 mm, mankiecie 0,09 mm ( ścianka pojedyncza), długość min.280mm, siła zrywająca przed starzeniem 13N. Spełniają wymagania dyrektyw 93/42/EEC dla wyrobów medycznych oraz wymogi UE 89/686/EEC dla sprzętu ochrony osobistej w kategorii III. Spełniają normy: EN455:1-4, ASTM F1671, EN374(1-4), EN420, EN388. Rękawice oznakowane fabrycznie zg.z MDD/PPE na opakowaniu – numery wymaganych norm, poziom AQL, data ważności i numer serii. Dostęp do rozmiarów S-XL; op. 50 par | S, M, L, XL | op. | 20 |  | 0 |  | 0
5 | Rękawice diagnostyczne do procedur o podwyższonym ryzyku, lateksowe, bezpudrowe, chlorowane. Grubość na palcu 0,4 mm, dłoni 0,3 mm, mankiecie 0,2 mm, długość 295-300 mm, rozciągliwość przed starzeniem 900%, siła zrywająca przed starzeniem 33N. Spełniają wymagania dyrektyw 93/42/EEC dla wyrobów medycznych oraz wymogi UE 89/686/EEC dla sprzętu ochrony osobistej w kategorii III. Spełniają normy: EN455:1-4, ASTM F1671, EN374(1-4), EN420, EN388 . Rękawice oznakowane fabrycznie zg.z MDD/PPE na opakowaniu -numery wymaganych norm , poziom AQL, data ważności i numer serii. Dostęp do rozmiarów S-XL; op. 25 par | S, M, L, XL | op. | 20 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 3: | [5 empty] | 0 |  | 0
CZĘŚĆ NR 4 – RĘKAWICE CHIRURGICZNE
l.p. | przedmiot zamówienia | rozmiar | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Rękawiczki chirurgiczne, jałowe, w pełni anatomiczny kształt – zróżnicowane na prawą i lewą dłoń, bezpudrowe. Do podwójnego stosowania jako rękawiczka wewnętrzna .W kolorze zielonym. Wykonane z kauczuku naturalnego. Wewnętrzna powłoka polimerowa, zewnetrzna gładka.Pakowana parami w sposób gwarantujący wyjęcie rękawic z opakowania jednostkowego bez utraty cech jałowości produktu. Mankiet rolowany. AQL<bądź równe 0,65. Zawartośc protein poniżej 30mcg/g. Długość rękawicy 280mm, grubość na palcu 0,18mm, grubość na dłoni 0,17mm, grubość mankietu 0,15mm. Wyraźne oznaczenie rozmiaru na op.bezpośrednim. Zgodne z dyrektywą dla wyr.medycznych 93/42/EEC i z wymogami dla sprzętu ochrony osobistej UE 89/686/EEC- śr.ochrony osobistej kat.III. Zgodne z EN 455 1-4 , EN 374, EN388, EN 420, EN 16523-1 Odporne na przenikanie wirusów zg. Z ASTM F1671 oraz ISO 16604 | rozmiar 6-9 | para | 2000 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 4: | [5 empty] | 0 |  | 0
CZĘŚĆ NR 5 – RĘKAWICE CHIRURGICZNE
l.p. | przedmiot zamówienia | rozmiar | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Rękawice chirurgiczne, jałowe, bezpudrowe, lateksowe. Spełniają wymagania dyrektyw 93/42/EEC dla wyrobów medycznych oraz wymogi UE 89/686/EEC dla sprzętu ochrony osobistej w kategorii III. Spełniają normy: EN455:1-4, ASTM F1671, EN374(1-4), EN420, EN388 . AQL=1 . Dostęp do rozmiarów 6-9; op. 50 par | 6,6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 | op. | 200 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 5: | [5 empty] | 0 |  | 0
Data: …............................................................................
Pieczęć i podpis Wykonawcy: ….....................................