## Arkusz1
Załącznik nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SIWZ) na dostawę obłożenia pola operacyjnego i bielizny operacyjnej jednorazowego użytku, nr sprawy ZP/N/04/20 (po modyfikacji z dnia 10.06.2020 r.) Zamawiający: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o., ul. Nadodrzańska 6, 69-100 Słubice Wykonawca:..............................................................................................................................................................................................................
PAKIET NR 1 – OBŁOŻENIE POLA OPERACYJNEGO
Przedmiot zamówienia		jm	szacunkowa ilość	cena jedn. netto	stawka / % VAT	wartość netto	wartość brutto	Nazwa handlowa/ producent
1	Zestaw serwet operacyjnych, uniwersalnych, materiał obłożenia winien spełniać wymogi normy EN 13 795 (1-3); każdy zestaw winien posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Materiał musi składać się z dwóch warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa), obszary wzmocnione wykonane z włókniny polipropylenowej minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m2 , w części wzmocnionej min. 110 g/m2 i odporności na penetracje płynów min. 180 cmH2O. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. / Skład min.: / - 1 serweta na stolik narzędziowy 140-150 x 190-200 cm (wzmocnienie 75-80 x 190-200 cm ) / - 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 78-80 x 140-145 cm (wzmocnienie 60-70 x 140-145 cm) / - 1 samoprzylepna serweta operacyjna 140-150 x 240-250 cm / - 1 samoprzylepna serweta operacyjna 180-200 x 170-175 cm / - 2 samoprzylepne serwety operacyjne 70-75 x 90-100 cm (ze wzmocnieniem na całej długości dłuższego boku) / - 1 taśma samoprzylepna 9-10 cm x 50 cm / - 2-4 ręczniczki celulozowe min. 30x30 cm Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) .................................................................	zest.	400			0,00	0,00
2	Zestaw serwet operacyjnych, do operacji biodra z kieszeniami na kończynę, materiał obłożenia winien spełniać wymogi normy EN 13 795 (1-3); każdy zestaw winien posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Materiał musi składać się z dwóch warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa), obszary wzmocnione wykonane z włókniny polipropylenowej minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m2, w części wzmocnionej min. 110 g/m2 i odporności na penetracje płynów min. 180 cmH2O. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. / Skład min.: / - 1 serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) / - 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 48-80 x 140-145 cm (wzmocnienie 60-70cm x 140-145 cm) / - 1 serweta specjalistyczna do zabiegów w chirurgii biodra, wzmocniona z workami typu all - in-one 320-335 x 280-300 cm / otwór o średnicy cm min.18 x 21 cm / - 1 serweta nieprzylepna140 -150 x 190-200 cm / - 2 serwety samoprzylepne 70-75 x 70-75 cm / - 1 osłona na kończynę 35-37 x 115-120 cm / - 2 taśmy samoprzylepne 9-10 x 50 cm / - 2-4 ręczniczki celulozowe 30-33 x 30-33 cm Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) .................................................................	zest.	10			0,00	0,00
3	Zestaw serwet operacyjnych do zabiegów ginekologicznych, materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3, a każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Materiał musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa), obszary wzmocnione wykonane z włókniny polipropylenowej o min. gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55 g/m2, w części wzmocnionej min.110 g/m2 i odporności na penetracje płynów min. 180 cm H2O. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. / Skład min.: / - 1 serweta na stolik narzędziowy 140-150 x 190-200 cm (wzmocnienie 75-80 x 190-200 cm) / - 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 78-80 x 140-145 cm (wzmocnienie 60-70x140-145cm) / - 1 serweta ginekologiczna 290-300 x 250-260 cm , okno 9-10 x 11-13 cm / - 1 nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladki 70-80 x 90-100 cm / - 1 przeźroczysta samoprzylepna serweta do zakrycia okolicy odbytu 50-60 x 50-60 cm / - 1 taśma samoprzylepna 9-10 x 50 cm / - 4 ręczniki celulozowe 30-33 x 30-33 cm Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) .................................................................	zest.	100			0,00	0,00
4	Zestaw do zabiegów na kończynie bez stolika Mayo, materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3, a każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Materiał musi składać sie z min. 2 warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa ) , obszary wzmocnione wykonane z włókniny polipropylenowej o min. gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55 g/m2, w części wzmocnionej min.110 g/m2 i odporności na penetracje płynów min. 180 cm H2O. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. / Skład min.: / - 1 serweta na stolik narzędziowy 140-150 x 190-200 cm (wzmocnienie 75-80 x 190-200 cm) / - 1 serweta do zabiegów na kończynie 320-340 x 220-240 cm; Ø 5-6 x 6-7 cm (wzmocnienie 150-160 x 100-110 cm) / - 1 serweta pomocnicza 140-150 x 90-100 cm / Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) .................................................................	zest.	450			0,00	0,00
5	Zestaw serwet operacyjnych do zabiegów artroskopowych, materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3, a każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Materiał musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa ), obszary wzmocnione muszą być wykonane z włókniny polipropylenowej o min. gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55 g/m2, w części wzmocnionej min.110 g/m2 i odporności na penetracje płynów min. 180 cm H2O. Produkt powinien być bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu musi być owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu muszą być pakowane w 2 kartony. / Skład min.: / - 1 serweta na stolik narzędziowy 140-150 cm x 190-200 cm (wzmocnienie 75-80 cm x 190 -200 cm); / - 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 78-80 cm x 140-145 cm (wzmocnienie 60-70 x 145-150 cm); / - 1 serweta pomocnicza 140-150 cm x 175-190 cm; / - 1 serweta do obłożenia kończyny 320-340 cm x 200-225 cm, otwór 5-6 x 6-7 cm / - 1 osłona na kończynę 35-37 cm x 75-85 cm; / - 2 taśmy samoprzylepne 9-10 cm x 50 cm; / - 2-4 ręczniki celulozowe 30-33 cm x 30-33 cm / Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) .................................................................	zest.	100			0,00	0,00
6	Zestaw serwet operacyjnych do artroskopii barku z workiem do zbiórki płynów, materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3, a każdy zestaw musi posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Materiał musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa), obszary wzmocnione winny być wykonane z włókniny polipropylenowej o min. gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55 g/m2, w części wzmocnionej min. 110 g/m2 i odporności na penetrację płynów min. 180 cm H2O. Produkt winien być bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. / Skład min.: / - 1 serweta na stolik narzędziowy 140-150 x 190-200 cm (wzmocnienie 75-80 x 190-200 cm); / - 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 78-80 x 140-145 cm (wzmocnienie 60 x 145 cm); / - 1 serweta samoprzylepna 75-80 x 85-90 cm; / - 1 serweta do artroskopii barku z workiem do zbiórki płynów 400-420 x 220-230 cm, z samouszczelniającym się otworem Ø 7x10 cm i z dwoma uchwytami Velcro po bokach otworu; / - 1 osłona na kończynę 25-27 x 75-85 cm; / - 1 taśma samoprzylepna 9-10 x 50 cm; / - 1 uchwyt Velcro 2-3 cm x 23-25 cm; / - 2-4 ręczniki celulozowe 30-33 x 30-33 cm / Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) .................................................................	zest.	10			0,00	0,00
7	Zestaw serwet operacyjnych do zabiegów w chirurgii stawu barkowego wzmocniony, materiał obłożenia winien spełniać wymogi normy EN 13 795 (1-3); każdy zestaw winien posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Materiał winien składać się z dwóch warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa), obszary wzmocnione wykonane z włókniny polipropylenowej minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m2, w części wzmocnionej min. 110 g/m2 i odporności na penetracje płynów min. 180 cmH2O. Produkt winien być bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. / Skład min.: / - 1 serweta na stolik narzędziowy 140-150 x 190-200 cm (wzmocnienie 75-80 x 190-200 cm); / - 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 78-80 x 140-145 cm (wzmocnienie 60 x 145 cm); / - 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150-160 x 240-250 cm, wzmocniona; / - 1 samoprzylepna serweta operacyjna z wycięciem "U" 200-210 x 245-260 cm, wycięcie "U" 10 x 60-65 cm; / - 1 serweta pomocnicza 140-150 x 170-180 cm; / - 1 osłona na kończynę 25-27 x 80-85 cm; / - 2 taśmy samoprzylepne 9-10 x 50 cm; / - 2-4 ręczniczki celulozowe 30-33 x 30-33 cm / Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) .................................................................	zest.	30			0,00	0,00
8	Zestaw serwet operacyjnych pionowy, izolacyjny materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3, a każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Materiał musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa), obszary wzmocnione muszą być wykonane z włókniny polipropylenowej o min. gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55 g/m2, w części wzmocnionej min.110 g/m2 i odporności na penetracje płynów min. 180 cm H2O. Produkt powinien być bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu musi być owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu muszą być pakowane w 2 kartony. / Skład min.: / - 1 serweta na stolik narzędziowy 140-150 cm x 190-200 cm (wzmocnienie 75-80 cm x 190 -200 cm); / - 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 78-80 cm x 140-145 cm (wzmocnienie 60 x 145 cm); / - 1 serweta z folii PE pionowa - izolacyjna w rozmiarze 230-240 x 320 - 330 cm , z otworem do przełożenia kończyny (30 x 70 cm) i z workiem do zbiórki płynów / - 2-4 ręczniki celulozowe 30-33 cm x 30-33 cm / Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) .................................................................	zest.	80			0,00	0,00
WARTOŚĆ PAKIETU NR 1:					0,00	0,00

PAKIET NR 2 – BIELIZNA OPERACYJNA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Przedmiot zamówienia		jm.	szacunkowa ilość	cena jedn. netto	stawka / % VAT	wartość netto	wartość brutto	Nazwa handlowa/ producent
1	Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS lub SMMS, u góry zapinany na rzep typu combi tape, pozwalający na zapięcie w dowolnym miejscu fartucha, rękawy wykończone elastycznym, bawełnianym mankietem, szwy ultradźwiękowe, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski lub zielony, rozmiar: L-XXL Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) .................................................................	szt.	3000			0,00	0,00
2	Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS lub SMMS, nieprzemakalne wstawki wszyte w przedniej części i w rękawach chronią operatora przed przenikaniem płynów (wstawki wewnątrz fartucha, przyczepne na całej powierzchni – nie punktowo), u góry zapinany na rzep typu combi tape, pozwalający na zapięcie w dowolnym miejscu fartucha, rękawy wykończone elastycznym, bawełnianym mankietem, szwy ultradźwiękowe, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski lub zielony, rozmiar: L- XXL oraz XX/LL Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) .................................................................	szt.	2000			0,00	0,00
3	Jednorazowy jałowy fartuch urologiczny pełnobarierowy, zgodny z EN 13795 1-3, wykonany z włókniny polipropylenowej, z przodu nieprzemakalny z zakładkami do zabiegów urologicznych, przystosowany do pozycji siedzącej, klatka piersiowa: włóknina PP (SMMMS/SMS), niebieska lub zielona, o gramaturze 35g/m2, nieprzesiąkalna dla alkoholi, antystatyczne rękawy: film – włóknina – laminat (PE-PP), o gramaturze 65g/m2, nieprzesiąkalny, oddychający, reszta: PE film, kolor niebieski lub zielony, włóknina o gramaturze 47g/m2, mankiety: 100% poliester. Fartuch bez zawartości lateksu Rozmiar: XL Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) .................................................................	szt.	300			0,00	0,00
4	Jednorazowa bluza dla personelu medycznego z włókniny – koszula z długimi rękawami. Gramatura min. 45 g/m2. Dwie kieszenie u dołu. Zapinana na zatrzaski. Kolor niebieski. Włóknina typu PP, zgodna z normą NF EN 13795 dla ubiorów chirurgicznych, rozmiar: L. Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) .................................................................	szt.	500			0,00	0,00
WARTOŚĆ PAKIETU NR 2:					0,00	0,00

PAKIET NR 3 – OBŁOŻENIE POLA OPERACYJNEGO I BIELIZNA OPERACYJNA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Przedmiot zamówienia		jm.	szacunkowa ilość	cena jedn. netto	stawka % VAT	wartość netto	wartość brutto	Nazwa handlowa/ producent
1	Obłożenie stolika Mayo w kształcie worka z zewnętrzną warstwą z chłonnej włókniny (absorpcyjność 780%) o wymiarach 78-80 x 140-145cm Waga podstawowa całości obłożenia min 90g/m2. Waga podstawowa folii PE min 57g/m2. Folia piaskowana ułatwiająca nakładanie worka. Obłożenie złożone teleskopowo. Spełnia wymogi normy EN 13795 1-3 Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) .................................................................	szt.	150			0,00	0,00
2	Sterylna serweta nieprzylepna (duża), wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego lub trzywarstwowego o wymiarach min 145-155 x 190-200 cm Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) .................................................................	szt.	400			0,00	0,00
3	Sterylna serweta nieprzylepna (mała), wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego lub trzywarstwowego o wymiarach min 37-40 x 40-45 cm Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) .................................................................	szt.	1000			0,00	0,00
4	Sterylna serweta samoprzylepna (duża), wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego lub trzywarstwowego o wymiarach min 150x175 cm Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) .................................................................	szt.	500			0,00	0,00
5	Sterylna serweta samoprzylepna (mała), wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego lub trzywarstwowego o wymiarach min 50x60 cm, z otworem o średnicy 7 cm Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) .................................................................	szt.	250			0,00	0,00
6	Sterylna serweta samoprzylepna (mała), wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego lub trzywarstwowego o wymiarach min 75x90 cm Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) .................................................................	szt.	300			0,00	0,00
7	Samoprzylepna serweta wzmocniona z wycięciem U wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego ze wzmocnieniem w części krytycznej o wymiarach 270-285 x 210-225 cm /wycięcie 95-100 x 9-10 cm (wzmocnienie o wymiarach 160 x 150 cm) Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) .................................................................	szt.	30			0,00	0,00
8	Serwera ginekologiczna włókninowa, pełnobarierowa o rozmiarze szer. 100-110 x dł. 120-125 cm + 20 cm dodatkowego mankietu, umożliwiającego bezpieczne wsunięcie serwety pod pośladki, z pojedynczym workiem do gromadzenia płynów, worek 75-80 x 58-65 cm Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) .................................................................	szt.	350			0,00	0,00
9	Sterylna torba trójkątna do irygacji o wymiarach minimum 50 cm x 55 cm, z częścią przylepną oraz z końcówką do podłączenia drenu Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) .................................................................	szt.	100			0,00	0,00
10	Pokrowce na obuwie wykonane z białej włókniny z antypoślizgowa foliową aplikacją, pakowane w opakowane a' 200 par Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) .................................................................	szt.	600			0,00	0,00
11	Komplet chirurgiczny jednorazowego użytku (bluza i spodnie). Nieprześwitujący. Nogawki bez ściągaczy. W spodniach zamiast gumki wciągnięty trok z tej samej włókniny co cały komplet, bluza z kieszeniami, przy szyi wykończenie typu "V" lub "U" materiał na całej powierzchni włóknina SMS 100% polipropylen o min. gramaturze min. 38 g/m2, Materiał ubrania bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3. Rozmiar M-XXL Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) .................................................................	kom.	1200			0,00	0,00
12	Sterylna dwukomorowa kieszeń przylepna na ssak i koagulację, wykonana z półprzeźroczystej, mocnej folii o wym. min. 2 cm x 15 cm x 40 cm (taśma lepną o szer. min. 5,0 cm) Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) .................................................................	szt.	100			0,00	0,00
13	Zestaw pojemników plastikowych 250 ml + 500 ml, z podziałką, transparentne opakowane w serwetę barierową 75-80 x 75-80 cm (jako owinięcie zestawu) Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) .................................................................	zest.	50			0,00	0,00
14	Zestaw pojemników plastikowych miseczka 250 ml + miarka z uchwytem 500 ml, z podziałką, transparentne opakowane w serwetę barierową 75-80 x 75-80 cm (jako owinięcie zestawu) Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) .................................................................	zest.	50			0,00	0,00
15	Taśma samoprzylepna 9-10 x 50 cm. Pakowane w kartoniki po 100 szt. / Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) .................................................................	szt.	200			0,00	0,00
16	Nogawica składana teleskopowo, min. dwuwarstwowa 35-37 cm x 80-90 cm Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) .................................................................	szt.	60			0,00	0,00
17	Zestaw akcesoriów sterylnych w składzie: / - 1 x pojemnik na igły i ostrza, magnetyczny z funkcją bezdotykowego ściągania ostrzy 11 x 5 x 3 cm, / - 1 x czyścik do koagulacji, kontrastujący rtg, / - 1 x opatrunek pooperacyjny 20 cm x 8 cm Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) .................................................................	zest.	100			0,00	0,00
18	Jednorazowe prześcieradło na stół operacyjny, chłonne z dwuwarstwowej przetworzonej bibuły, wzmocnione ze spodem nieprzemakalnym z tworzywa sztucznego. Rozmiar 80-90 cm x 210-220 cm Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) .................................................................	szt.	1500			0,00	0,00
19	Jałowy zestaw do dezynfekcji, o składzie minimalnym: / - 5 x tampony włókninowe w kształcie kuli, wielkości jajka, / - 1 x kleszczyki typu korcang 24 cm; / - 1 x transparentna miseczka plastikowa 150 ml; / Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister, w kształcie tacki z 1 wgłębieniem na płyny, która może służyć jako pojemnik na odpadki Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) .................................................................	zest.	1200			0,00	0,00
20	Zestaw pojemników plastikowych 2 x miska 2500 ml z podziałką, niebieskie opakowane w serwetę barierową 100-110 x 150 cm (jako owinięcie zestawu) Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) .................................................................	zest.	50			0,00	0,00
21	Okulary ochronne wielokrotnego użytku, wykonane z przeźroczystego poliwęglanu do ochrony oczu personelu medycznego przed ekspozycją na krew i inne potencjalnie zakaźne płyny. Wyposażone w zauszniki z możliwością wielostopniowej regulacji kąta pochylenia szybki, oraz regulacją długości. Szkła pokryte powłoką, chroniącą je przed zaparowaniem. Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) .................................................................	szt.	100			0,00	0,00
WARTOŚĆ PAKIETU NR 3:					0,00	0,00

PAKIET NR 4 – OBŁOŻENIE POLA OPERACYJNEGO
Przedmiot zamówienia		jm	szacunkowa ilość	cena jedn. netto	stawka / % VAT	wartość netto	wartość brutto	Nazwa handlowa/ producent
1	Zestaw sterylny do wkłucia centralnego, w składzie min : / - 4 x tupfery gazowe, wielkości śliwki ze 100% bawełnianej gazy, 20 nitkowej – rozmiar po rozwinięciu około 20 x 20 cm / - 1 x plastikowe kleszczyki Kocher 14 cm / - 1 x plastikowa pęseta 12,5 cm / - 1 x strzykawka Luer Lock 10 ml strzykawka 3 częściowa Luer Lock - trzon strzykawki i tłok: polipropylen - złącze: guma syntetyczna, bezlateksowa - w niepirogennym opakowaniu - sterylizacja tlenkiem etylenu, może być łączona ze wszystkimi typami igieł / - 1 x igła podskóra zielona 21 G 1 1/2 (0,8 x 40 mm) w niepirogennym opakowaniu / - 1 x ostrze - skalpel 6,5 cm – zakrzywiony- zapakowany / - 1 x samoprzylepny, przezroczysty opatrunek 10 cm x 15 cm w woreczku ze zrywaną warstwą papierową, sterylizacja tlenkiem etylenu / - 6 x kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm, 17n 8w ze 100 % bawełnianej gazy higroskopijnej / - 1 x metalowy uchwyt do igły Derf 13 cm / - 1 x nieprzylepna , barierowa serweta z włókniny PP + PE ,w rozmiarze 45 cm x 75 cm, o gramaturze - 55 g/m², -1 x igła podskórna, różowa, 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm); / Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) .................................................................	zest.	150			0,00	0,00
2	Zestaw sterylny porodowy, w składzie : / - 10 x kompres z włókniny 10 x 10 cm 8 warstw 50g/m2 / - 1 x serweta dwuwarstwowa, barierowa, nieprzylepna 100 x 150 cm / - 2 x serweta włókninowa dla noworodka 87 x 90 cm / - 1 x fartuch chirurgiczny , barierowy standard XL / - 1 x Telasorb serweta z gazy z chipem Rtg i tasiemką 45 x 45 cm / - 2 x zacisk do pępowiny plastikowy 53 mm Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) .................................................................	zest.	200			0,00	0,00
3	Zestaw sterylny do znieczuleń przewodowych, w składzie : / - 1 x samoprzylepna serweta z włókniny 50 cm x 50 cm, o gramaturze 55 g/m² / - 1 x plastikowe kleszczyki typu Kocher 12-14 cm / - 5 x tupfery gazowe, wielkości śliwki ze 100% bawełnianej gazy, 20 nitkowej – rozmiar po rozwinięciu około 24 x 24 cm / - 10 x kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm , 17n12w, / Zestaw opakowany w serwetę włókninową lub papier krepowy Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) .................................................................	zest.	1000			0,00	0,00
WARTOŚĆ PAKIETU NR 4:					0,00	0,00

PAKIET NR 5 – OBŁOŻENIE POLA OPERACYJNEGO
Przedmiot zamówienia		jm.	szacunkowa ilość	cena jedn. netto	stawka / % VAT	wartość netto	wartość brutto	Nazwa handlowa/ producent
1	Zestaw serwet operacyjnych do artroskopii /ACL/, materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3, a każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Materiał musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa ) , obszary wzmocnione wykonane z włókniny polipropylenowej o min. gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55 g/m2, w części wzmocnionej min.110 g/m2 i odporności na penetracje płynów min. 180 cm H2O. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. Skład: / - 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140-150 x 190-200 cm (opakowanie zestawu), wzmocnienie 75 x 190 cm - 1x serweta do artroskopii z dodatkowym padem chłonnym (min.105 x 120 cm) i samouszczelniającym się otworem ( 5 cm x 7 cm), 320-330 x 225-230 cm - 1 x serweta nieprzylepna 150-160 x 175-180 cm / - 1 x serweta samoprzylepna 150-160 x 175-180 cm / - 1 x fartuch standardowy XL - zgodne z EN 13795 1-3.. Materiał SMS o gram. min. 35g/m2 .Rękaw zakończony elastycznym mankietem 100% poliester dł. min.7 cm.B53. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umi+B53ejscowienie troków w kartoniku. Fartuchy pod szyją zapinane na jednoczęściową taśmę, um+B47ożliwiającą wielokrotne zapięcie w dowolnym miejscu. Pod szyją kolorowa lamówka pozwalająca na szybką identyfikację rodzaju fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Odporność na przenikanie cieczy min.35 H2O. Minimalne wymiary : obwód 165 cm , długość 140 cm, rękaw 87 cm / - 1 x fartuch standardowy XXL - zgodne z EN 13795 1-3.. Materiał SMS o gram. min. 35g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem 100% poliester dł. min.7 cm. Rękaw o kroju reglan. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w kartoniku. Fartuchy pod szyją zapinane na jednoczęściową taśmę, umożliwiającą wielokrotne zapięcie w dowolnym miejscu. Pod szyją kolorowa lamówka pozwalająca na szybką identyfikację rodzaju fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Odporność na przenikanie cieczy m+B53in.35 H2O. Minimalne wymiary : obwód 170 cm, długość 155 cm, rękaw 87 cm - 1 x osłona kończynę 35-37 x 80 cm / - 3 x ręcznik celulozowy min.30x30cm, / - 4 x tuper gazowy , wielkości jajka( rozmiar gazy po rozwinięciu 22-25 x45-48 cm ) / - 1 x pojemnik plastikowy 250 ml z podziałką / - 1 x butla Redona 200 ml / - 1 x opaska elastyczna 15 cm x 5 m / - 1 x dren do odsysania ( bez końcówki) 300cm 30/10,00/CH/mmm / - 1 x igła 0.8 ( długość 40- 50 mm) - 20 x kompresy ES 17n8w 10cm x 10cm, / - 2 x taśma samoprzylepna 9-10x50-55cm , / - 1 x osłona na przewody 13- 15 x 200 -250 cm / Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) .................................................................	zest.	150			0,00	0,00
2	Zestaw serwet operacyjnych do protezy kolana , materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3, a każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Materiał musi składać sie z min. 2 warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa ) , obszary wzmocnione wykonane z włókniny polipropylenowej o min. gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55 g/m2, w części wzmocnionej min.110 g/m2 i odporności na penetracje płynów min. 180 cm H2O. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blistrze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. / Skład: / - 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140-150 x 190 cm (opakowanie zestawu), wzmocnienie 75 x 190 cm - 1x serweta do artroskopii z dodatkowym padem chłonnym (min.105 x 120 cm) i samouszczelniającym się otworem ( 5 cm x 7 cm) 320-330 x 225-230 cm - 1 x serweta nieprzylepna 150-160 x 175-180 cm / - 1 x serweta samoprzylepna 150-160 x 175 cm / - 1 x osłona na stolik Mayo 80-85 x 145 wzmocniona ( wzmocnienie 60 x 145 cm) - zbudowana z laminatu PP + PE , o łącznej gramaturze min. 85 g/m2 , złożona teleskopowo / - 3 x fartuch standardowy XL - zgodne z EN 13795 1-3.. Materiał SMS o gram.min. 35g/m2 .Rękaw zakończony elastycznym mankietem 100% poliester dł. min.7 cm.Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w kartoniku. Fartuchy pod szyją zapinane na jednoczęściową taśmę, umożliwiającą wielokrotne zapięcie w dowolnym miejscu. Pod szyją kolorowa lamówka pozwalająca na szybką identyfikację rodzaju fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Odporność na przenikanie cieczy min.35 H2O. Minimalne wymiary: obwód 165 cm , długość 140 cm, rękaw 87 cm / - 1 x osłona kończynę 35-37 x 80 cm / - 3-4 x ręcznik celulozowy min.30x30cm, / - 4 x tuper wielkości jajka (rozmiar gazy po rozwinięciu 22-25 x45-48 cm ) / - 1 x pojemnik plastikowy 250 ml z podziałką / - 1 x serweta nieprzylepna 50 x 50 cm / -1 x opaska elastyczna 15 cm x 5 m / - 1 x kieszeń dwukomorowa na ssak i koagulację 43-45 x 38-40 cm / - 1 x strzykawka Żaneta 100 ml / - 1 x końcówka do diatermii - przycisk ręczny / - 40 x kompresy ES 17n8w 10cm x 10cm z rtg, konfekcjonowane a'10 szt. / - 2 x chusta z gazy min. 17 n.( po wstepnym praniu) z elementem Rtg i taśmą 45 x 45 cm, 4 warstwy, biała - 2 x taśma samoprzylepna 10x50 cm , / - 1 x ortopedyczny zestaw do odsysania ( dren + aspiracja z filtrem) / - 2 x osłona na lampę / - 1 x pudełko magnetyczne min. 20 miejsc, magnetyczno-piankowe na igły i skalpele - 1 x czyścik do koagulacji 5cm x 5cm Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) .................................................................	zest.	120			0,00	0,00
3	Zestaw serwet operacyjnych do protezy biodra , materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3, a każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Materiał musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa ) , obszary wzmocnione wykonane z włókniny polipropylenowej o min. gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55 g/m2, w części wzmocnionej min.110 g/m2 i odporności na penetracje płynów min. 180 cm H2O. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. / Skład: / - 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140-150 x 190 cm (opakowanie zestawu), wzmocnienie 75 x 190 cm - 1x serweta "U"do protezy biodra z dodatkowym padem chłonnym wokół nacięcia "U" ( 10 cm x 95 cm) serweta w rozmiarze 280-300cm x 245-250 cm - 1 x serweta samoprzylepna min. 150 x 175 cm - 1 x serweta samoprzylepna wzmocniona w strefie krytycznej 170-180cm x290- 300 cm / - 1 x osłona na stolik Mayo złożona teleskopowo 80-85cm x 145-150cm ,wzmocniona (wzmocnienie min. 60 x 145 cm) - zbudowana z laminatu PP + PE, o łącznej gramaturze min. 85 g/m2; / - 1 x osłona kończynę 35-40cm x 120 cm - 4 x ręcznik celulozowy min.30x30cm, / - 3 x fartuch XL standardowy - zgodne z EN 13795 1-3.. Materiał SMS o gram.min. 35g/m2 .Rękaw zakończony elastycznym mankietem 100% poliester dł. min.7 cm. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w kartoniku. Fartuchy pod szyją zapinane na jednoczęściową taśmę, umożliwiającą wielokrotne zapięcie w dowolnym miejscu. Pod szyją kolorowa lamówka pozwalająca na szybką identyfikację rodzaju fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Odporność na przenikanie cieczy min.35 H2O. Minimalne wymiary : obwód 165 cm , długość 140 cm, rękaw 87 cm / - 4 x tuper, wielkość jajka (rozmiar gazy po rozwinięciu 22-25 cm x 45-48cm.) / - 1 x pojemnik plastikowy 250 ml z podziałką / - 1 x serweta nieprzylepna min. 75 x 75 cm / - 1 x opaska elastyczna 15 cm x 5 m - 1 x kieszeń dwukomorowa na ssak i koagulację 43 x 38-40 cm / - 1 x strzykawka Żaneta 100 ml / - 1 x końcówka do diatermii - przycisk ręczny / - 1 x elektroda monopolarna min.15,3 cm - długi nóż / - 40 x kompresy ES 17n16w 10cm x 10cm z rtg, / - 2 x serweta operacyjna z gazy z chipem Rtg i taśmą 45 x 45 cm, 4 warstwy, biała / - 2 x taśma samoprzylepna 10-15 cmx50cm , / - 1 x ortopedyczny zestaw do odsysania ( dren 24CH + aspiracja z filtrem) / - 2 x osłona na lampę / - 1 x pudełko magnetyczne min. 20 miejsc, magnetyczno-piankowe na igły i skalpele - 1 x czyścik do koagulacji 5cm x 5cm / Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) .................................................................	zest.	150			0,00	0,00
4	Zestaw serwet operacyjnych do artroskopii barku z workiem do zbiórki płynów, materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3, a zestaw musi posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Materiał musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa), obszary wzmocnione winny być wykonane z włókniny polipropylenowej o min. gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55 g/m2, w części wzmocnionej min. 110 g/m2 i odporności na penetrację płynów min. 180 cm H2O. Produkt winien być bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. / Skład min.: / - 1 x serweta na stolik narzędziowy 140-150 x 190-200 cm (wzmocnienie 75-80 x 190-200 cm); / - 1 x obłożenie stolika Mayo w rozmiarze 78-80 x 140-145 cm (wzmocnienie 60 x 145 cm), - zbudowana z laminatu PP + PE , o łącznej gramaturze min. 85 g/m2 , złożona teleskopowo / - 1 x serweta samoprzylepna 75-80 x 85-90 cm; / - 1 x serweta samoprzylepna 150-170 x 170-180 cm; / - 1 x serweta do artroskopii barku z workiem do zbiórki płynów 400-420 x 220-230 cm, z samouszczelniającym się otworem Ø 10-12 cm i z dwoma uchwytami Velcro po bokach otworu; / - 1 x osłona na kończynę 25-27 x 75-85 cm; / - 1 x taśma samoprzylepna 9-10 x 50 cm; / - 1 x uchwyt Velcro 2-3 cm x 23-25 cm; / - 2-4 x ręczniki celulozowe 30-33 x 30-33 cm / - 5 x tuper włokninowy , wielkości jajka( rozmiar gazy po rozwinięciu 22-25 x45-48 cm ) / - 1 x pojemnik plastikowy 250 ml z podziałką / - 1 x fartuch standardowy sterylny XL - zgodne z EN 13795 1-3. Materiał SMS o gram. min. 35g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem 100% poliester dł. min.7 cm. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w kartoniku. Fartuchy pod szyją zapinane na jednoczęściową taśmę, umożliwiającą wielokrotne zapięcie w dowolnym miejscu. Pod szyją kolorowa lamówka pozwalająca na szybką identyfikację rodzaju fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Odporność na przenikanie cieczy min.35 H2O. Minimalne wymiary : obwód 165 cm, długość 140 cm, rękaw 87 cm / - 1 x fartuch standardowy sterylny XXL - zgodne z EN 13795 1-3. Materiał SMS o gram.min. 35G/m2 .Rękaw zakończony elastycznym mankietem 100% poliester dł. min.7 cm. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w kartoniku. Fartuchy pod szyją zapinane na jednoczęściową taśmę, umożliwiającą wielokrotne zapięcie w dowolnym miejscu. Pod szyją kolorowa lamówka pozwalająca na szybką identyfikację rodzaju fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Odporność na przenikanie cieczy min.35 H2O. Minimalne wymiary : obwód 170 cm , długość 165 cm, rękaw 87 cm / - 1 x opaska elastyczna 15 cm x 5 m / - 2 x dren do ssaka 25CH/8,33 , długość min. 300 cm - 1 x igła 1,2 (długość 40- 50 mm) / - 1 x marker sterylny - 20 x kompresy ES z nitką rtg, 17n12w 10 cm x 10 cm, konfekcjonowane a/10 szt. / - 1 x osłona na przewody 13-15 x 200-250 cm Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) .................................................................	zest.	50			0,00	0,00
5	Zestaw serwet operacyjnych do cięcia cesarskiego, materiał obłożenia bezwzględnie spełnia wymogi normy EN 13795-1-3, a każdy zestaw posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Materiał składać się z 2 warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa ), obszary wzmocnione wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55 g/m2, w części wzmocnionej 110 g/m2 i odporności na penetracje płynów 200 cm H2O. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. / Skład: / - 1 serweta na stolik narzędziowy 140 cm x 190 cm (wzmocnienie 75 cm x 190 cm); / - 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80-85 cm x 145-150 cm (wzmocnienie 60 x 145 cm) - zbudowana z laminatu PP + PE , o łącznej gramaturze min. 85 g/m2; / - 1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny 315-330 cm x 250-270 cm, okno 24 cm x 19 cm ( folia na brzegach otworu) (ułożenie proste); / - 1 serweta dla noworodka min.87 x 90 cm - wykonana z białej miękkiej włókniny typu spunlaced o gram. min. 50g/m2; / - 1 taśma samoprzylepna 9-10 cm x 50 cm; / - 4 ręczniki celulozowe, rozm. min 30cm x 30 cm; / - 3 x fartuchy standard XL - zgodne z EN 13795 1-3.. Materiał SMS o gram.min. 35g/m2 .Rękaw zakończony elastycznym mankietem 100% poliester dł. min.7 cm. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w kartoniku. Fartuchy pod szyją zapinane na jednoczęściową taśmę, umożliwiającą wielokrotne zapięcie w dowolnym miejscu. Pod szyją kolorowa lamówka pozwalająca na szybką identyfikację rodzaju fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Odporność na przenikanie cieczy min.35 H2O. Minimalne wymiary : obwód 165 cm , długość 140 cm, rękaw 87 cm / - 40 kompresów z nitką rtg 10 x 10cm, konfekcjonowane po 10 szt. / - 4 x serweta operacyjna z gazy 17 n. z elementem rtg i tasiemką 17n. 4 w / - 1 x dren do ssaka z końcówką ssącą typu Yancauer 24/8 30/10 CH/mm; B56 / - 1 x cewnik tylu Nelaton 10/3,33 CH/mm 40 cm , końcówka ślepa z dwoma otworami / - 4 x tuper wielkość jajka (rozmiar gazy po rozwinięciu 22-25 cm x 48 cm) / -1 x pojemnik plastikowy 250 ml z podziałką Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) .................................................................	zest.	200			0,00	0,00
6	Zestaw do niedrożności, materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13795-1-3, a każdy zestaw posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Materiał składa się z 2 warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa ) , obszary wzmocnione wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55 g/m2, odporności na penetracje płynów 200 cm H2O. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. / Skład: - 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (opakowanie zestawu) / - 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm / - 1 x pojemnik na igły i ostrza magnetyczny 11 x 5 x 3 cm ,25 miejsc / - 1 x pojemnik plastikowy 150 ml, okrągły, 9,2 x 2,96 cm, przeźroczysty niebieski z podziałką / - 1 x czyścik do koagulacji 5 x 5 cm samoprzylepny, kontrastujący w RTG / - 1 x serweta abdominal (jak do cięcia cesarskiego) Protect 260 x 320 cm, otwór 32 x 32 cm (folia operacyjna). Zintegrowany worek na płyny 360 stopni. / - 2 x chusta z gazy z chipem RTG 45 x 45 cm, 4 warstwy białe / - 5 x tupfer z gazy nr 4 24 x 24 cm, 4 warstwy 20 nitek Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) .................................................................	zest.	80			0,00	0,00
WARTOŚĆ PAKIETU NR 5:	5 x tupfer z gazy nr 4 24 x 24 cm, 4 warstwy 20 nitek Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) .................................................................					0,00	0,00

PAKIET NR 6 – BIELIZNA OPERACYJNA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Przedmiot zamówienia		jm.		szacunkowa ilość	cena jedn. netto	stawka / % VAT	wartość netto	wartość brutto	Nazwa handlowa/ producent
1	Czepek medyczny jednorazowy, niesterylny, typu "beret" damski, wykończony nieuciskającą gumką, wykonany z włókniny poliestrowej o gramaturze minimum 17g/m 2, włóknina dobrze przepuszczająca powietrze pakowane w sztywnych trwałych kartonikach z dyspenserem, stanowiących jednocześnie opakowanie użytkowe o wymiarach nie większych niż 25-27x25-27cm (nie więcej niż 100 szt. w kartonie), wyraźnie opisany w języku polskim. Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) .................................................................	szt.		3000			0,00	0,00
2	Czepek chirurgiczny, boki wykonane z dwóch warstw chłonnej i przewiewnej włókniny poliestrowej, bez ściągacza typu furażerka. Pakowany w kartonik w formie podajnika (nie więcej niż 100 sztuk), wyraźnie opisany w języku polskim. Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) .................................................................	szt.		600			0,00	0,00
3	Czepek chirurgiczny wykonany w całości z chłonnej przewiewnej włókniny typu printboded o gramaturze min 28g/m2. Z tyłu ściągnięty gumką. Dostępne 3 kolory: zielony, niebieski lub fioletowy. Pakowany op. 100 sztuk w kartoniki w formie podajnika, wyraźnie opisany w języku polskim. Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) .................................................................	szt.		3000			0,00	0,00
4	Maski chirurgiczne pełno barierowe, niejałowe, trójwarstwowe, z bezwonnej hypoalergicznej włókniny polipropylenowej, gwarantujące wyższy poziom filtracji BFE powyżej 99,3 %, wiązane na troki i na gumki, posiadające delikatne usztywnienie umożliwiającą dopasowanie maski do twarzy, wykonane z włókniny niepowodującej podrażnień skóry (bez mikrowłosków po wewnętrznej twarzowej stronie maski), pakowane w kartoniki z dyspenserem umożliwiające ich higieniczne przechowywanie i użytkowanie (nie więcej niż 50 szt. w kartonie), wyraźnie opisany w języku polskim. Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) .................................................................	szt.		15000			0,00	0,00
5	Ubranie chirurgiczne dla zespołu operacyjnego (bluza + spodnie) jednorazowego użytku. Wykonane z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze minimalnej 49 g/m2 zawierającej 100% polipropylenu, antystatycznej niepylącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Ubranie o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 190 kPa (badanie wg EN ISO 13938-1); czystość pod względem cząstek stałych równa 2,0 IPM (badanie wg EN ISO 9073-10), pylenie równe 2,1 Log10 (liczba cząstek) (badanie wg EN ISO 9073-10). Bluza z krótkim rękawem, powinna być wyposażona w nap (pod szyją), trzy praktyczne kieszenie: jedna na piersi oraz dwie kieszenie na dole bluzy. Spodnie ściągane trokiem, kieszeń boczna na nogawicy z klapką wyposażoną w nap. Bluza i spodnie pakowane oddzielnie, dostępne w rozmiarach: L, XL, XXL, XXXL, w kolorze niebieskim lub w kolorze zielonym, posiadające indywidualne widoczne oznakowanie rozmiaru. Na potwierdzenie ww. parametrów do oferty należy załączyć wyniki badań zaoferowanych wyrobów (badania zgodne z normą 13795). W kartonie 48 kompletów. Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................	kpl.		400			0,00	0,00
WARTOŚĆ PAKIETU NR 6:					0,00	0,00

PAKIET NR 7 – OBŁOŻENIE POLA OPERACYJNEGO
Przedmiot zamówienia		jm.		szacunkowa ilość	cena jedn. netto	stawka / % VAT	wartość netto	wartość brutto	Nazwa handlowa/ producent
1	Jednorazowy, sterylny zestaw do zabiegów laparoskopowych, Skład: 1) Serweta na stolik instrumentariuszki jako zawinięcie zestawu, 100-110 cm x 150-160 cm, ze wzmocnieniem 75-80 cm x 150-160 cm - 1 szt. 2) Płyn przeciwmgielny do optyki 6g (butelka z watką) - 1 szt. 3) Igła Veresa dł.10-15 cm – 1 szt. 4) Osłona foliowa na kamerę 15-16 cm x 250-260cm z plastikowym zatrzaskowym pierścieniem mocującym i paskami mocującymi - 1 szt. 5) Tupfer okrągły gazowy 40x50 cm (gaza 20-nitkowa, znacznik rtg, biały) - 3 szt. 6) Miska z polipropylenu 250 ml, z podziałką - 1 szt. 7) Kleszczyki blokowane 24-25 cm - 1 szt. 8) Taca z polipropylenu 25x14x5 cm, niebieska - 1 szt. 9) Trokar 11 mm z przeźroczystą, karbowaną kaniulą o dł. 100 mm. W trokarze podwójna uszczelka obturator bezostrzowy z dwoma skrzydełkami rozpychającymi. Zawór na kaniuli 2 stopniowy insuflacja lub stop. Stożkowate wejście do kaniuli ułatwiające trafienie narzędziem. Plastikowe uchwyty do łatwiejszego wprowadzenia trokara. 10) Kaniula do trokara z poz. 9. Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) .......................................................................	szt.		50			0,00	0,00
WARTOŚĆ PAKIETU NR 7:					0,00	0,00

	Dodatkowe wymagania:
	Obłożenie chirurgiczne ma spełniać wymogi wyrobu medycznego.
	Wszystkie serwety operacyjne mają być zgodne z normą PN EN 13795.
	Wszystkie składowe zestawów serwet i zestawów do zabiegów operacyjnych ułożone w kolejności umożliwiające sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki.

	Data: …............................................................................
	Pieczęć i podpis Wykonawcy: ….....................................