## załącznik nr 1 do oferty
Załącznik nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SIWZ) na dostawę rękawic chirurgicznych i diagnostycznych do apteki zakładowej, nr sprawy ZP/N/12/18 po modyfikacji z dnia 23.07.2018 r. Zamawiający: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o. , ul. Nadodrzańska 6, 69-100 Słubice Wykonawca:..............................................................................................................................................................................................................
l.p. | przedmiot zamówienia | rozmiar | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Rękawice do zabiegów ortopedycznych. Jałowe, bezpudrowe, lateksowe. Grubość ścianki min.0,330 mm, powlekane polimerem-poliuretanem oraz silikonowane. Dostęp do rozmiarów: od 7,0 do 8,5 | 7,0; 7,5; 8,0:8,5 | para | 2000 |  | 0 |  | 0
2 | Rękawice zawierające naturalny lateks. Powierzchnia wewnętrzna [dłoń] z powłoką przeciwdrobnoustrojową zawierającą glukonian chlorheksydyny. Mankiet z taśmą adhezyjną. Jałowe, pojedynczo pakowane. Dostęp do rozmiarów: od 7, do 8,5 | 7,0; 7,5; 8,0; 8,5 | para | 150 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 1: | [5 empty] | 0 |  | 0
PAKIET NR 2 – RĘKAWICE CHIRURGICZNE
l.p. | przedmiot zamówienia | rozmiar | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Rękawice chirurgiczne, jałowe, pudrowane, lateksowe. Spełniają wymagania dyrektyw 93/42/EEC dla wyrobów medycznych oraz wymogi UE 89/686/EEC dla sprzętu ochrony osobistej w kategorii III. Spełniają normy: EN455:1-4, ASTM F1671, EN374(1-4), EN420, EN388. AQL=1. Dostęp do rozmiarów 6-9; op. 50 par | 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 | op. | 250 |  | 0 |  | 0
2 | Rękawice chirurgiczne, jałowe, bezpudrowe, bez lateksu. Spełniają normy EN455, ASTM F 1671. Teksturowane, cienkie. Anatomiczny kształt. Dostęp do rozmiarów 7-8; op. 50 par | 7, 7.5, 8, warstwa antypoślizgowa | op. | 10 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 2: | [5 empty] | 0 |  | 0
PAKIET NR 3 – RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE
l.p. | przedmiot zamówienia | rozmiar | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Rękawice diagnostyczne, niejałowe, lateksowe, pudrowane. Spełniające wymagania dyrektyw 93/42/EEC dla wyrobów medycznych oraz wymogi UE 89/686/EEC dla sprzętu ochrony osobistej w kategorii III. Spełniające normy: EN455:1-4, ASTM F1671, EN374(1-4), EN420, EN388. Rękawice oznakowane fabrycznie zg.z MDD/PPE na opakowaniu - numery wymaganych norm, poziom AQL, data ważności i numer serii. Dostęp do rozmiarów XS-XL; op. 50 par | XS, S, M, L, XL | op. | 30 |  | 0 |  | 0
2 | Rękawice diagnostyczne lateksowe, bezpudrowe. Kształt uniwersalny, mankiet rolowany, powierzchnia wewn. polimeryzowana. Poziom protein lateksowych <20 mikrog/g , AQL<= 1,5. Grubość na palcu 0,14+/-0,01 mm, długość min. 240 mm. Siła zrywu przed starzeniem 9N. Wyrób medyczny i Środek Ochrony Indywidualnej w kat. III. Zgodne z normą EN 455 1-4, EN 420, EN 388. Przebadane zgodnie z ASTM F1671, z EN374-3 na przenikanie 11 substancji chemicznych. Na min. 3 poziomie ochrony. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rękawice oznakowane fabrycznie zg. z MDD/PPE na opakowaniu - numery wymaganych norm, poziom AQL, data ważności i numer serii. Op. a 100 szt. z podziałem kolorystycznym op. ze względu na rozmiary. Dostęp do rozmiarów XS, S, M, L, XL | XS, S, M, L, XL | op. | 80 |  | 0 |  | 0
3 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe. Teksturowana pow. zewn. z dodatkowa tekstura na końcach palców. Pow. wewn. polimeryzowana. Grubość na palcu 0,10-0,14 mm, długość rękawicy min. 260 mm, AQL<= 1.0. Wyrób medyczny i Środek Ochronny Indywidualnej w kat. III. Zgodne z normami EN 455 1-4, ASTM F 1671, EN374 1-3, EN 420, EN 388. Przebadane na przenikanie subst. chem., wszystkich subst. z zał. A, zg. z EN 374-3. Nie zawierają tiuramów, MBT, tiomocznika. Dopuszczone do kontaktu z żywnością (piktogram na opakowaniu). Rękawice oznakowane fabrycznie zg. z MDD/PPE na opakowaniu - numery wymaganych norm, poziom AQL, data ważności i numer serii. Op. a 100 szt z podziałem kolorystycznym op. ze względu na rozmiary. Dostęp do rozmiarów XS, S, M, L, XL | XS, S, M, L, XL | op. | 6800 |  | 0 |  | 0
4 | Rękawice diagnostyczne do procedur o podwyższonym ryzyku, lateksowe, bezpudrowe, chlorowane. Grubość na palcu 0,4 mm, dłoni 0,3 mm, mankiecie 0,2 mm, długość 295-300 mm, rozciągliwość przed starzeniem 900%, siła zrywająca przed starzeniem 33N. Spełniają wymagania dyrektyw 93/42/EEC dla wyrobów medycznych oraz wymogi UE 89/686/EEC dla sprzętu ochrony osobistej w kategorii III. Spełniają normy: EN455:1-4, ASTM F1671, EN374(1-4), EN420, EN388. Rękawice oznakowane fabrycznie zg.z MDD/PPE na opakowaniu – numery wymaganych norm, poziom AQL, data ważności i numer serii. Dostęp do rozmiarów S-XL; op. 25 par | S, M, L, XL | op. | 40 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 3: | [5 empty] | 0 |  | 0
PAKIET NR 4 – RĘKAWICE CHIRURGICZNE
l.p. | przedmiot zamówienia | rozmiar | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Rękawiczki chirurgiczne, jałowe, w pełni anatomiczny kształt – zróżnicowane na prawą i lewą dłoń, bezpudrowe. Do podwójnego stosowania jako rękawiczka wewnętrzna. W kolorze zielonym. Wykonane z kauczuku naturalnego. Wewnętrzna powłoka polimerowa, zewnętrzna gładka. Pakowana parami w sposób gwarantujący wyjęcie rękawic z opakowania jednostkowego bez utraty cech jałowości produktu. Mankiet rolowany. AQL<bądź równe 0,65. Zawartość protein poniżej 30mcg/g. Długość rękawicy 280mm, grubość na palcu 0,18mm, grubość na dłoni 0,17mm, grubość mankietu 0,15mm. Wyraźne oznaczenie rozmiaru na op. bezpośrednim. Zgodne z dyrektywą dla wyr. medycznych 93/42/EEC i z wymogami dla sprzętu ochrony osobistej UE 89/686/EEC – śr. ochrony osobistej kat. III. Zgodne z EN 455 1-4 , EN 374, EN388, EN 420, EN 16523-1 Odporne na przenikanie wirusów zg. Z ASTM F1671 oraz ISO 16604 | rozmiar 6-9 | para | 1300 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 4: | [5 empty] | 0 |  | 0
PAKIET NR 5 – RĘKAWICE CHIRURGICZNE
l.p. | przedmiot zamówienia | rozmiar | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Rękawice chirurgiczne, jałowe, bezpudrowe, lateksowe. Spełniają wymagania dyrektyw 93/42/EEC dla wyrobów medycznych oraz wymogi UE 89/686/EEC dla sprzętu ochrony osobistej w kategorii III. Spełniają normy: EN455:1-4, ASTM F1671, EN374(1-4), EN420, EN388 . AQL=1. Dostęp do rozmiarów 6-9; op. 50 par | 6,6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 | op. | 130 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 5: | [5 empty] | 0 |  | 0
Data: …............................................................................
Pieczęć i podpis Wykonawcy: ….....................................