Dodatek nr 3 do siwz

|  | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego (numer sprawy: ZP/N/13/18) dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Zbigniewa Religi w Słubicach Sp. z o. o. przy ul. Nadodrzańskiej 6 w Słubicach oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia charakteryzuje się następującymi parametrami:

LEGENDA DO TABELI:

„WARUNEK GRANICZNY” – parametry techniczne minimalne, które Wykonawca winien spełnić pod rygorem odrzucenia oferty.

Kolumna „4” – jeżeli przy danym parametrze granicznym w kolumnie „3” widnieje zapis: „podać lub TAK – podać” – wówczas Wykonawca winien podać dokładny opis oferowanych rozwiązań (czyli szczegółowy opis parametrów technicznych oferowanego sprzętu).

PAKIET NR 1

| DEFIBRYLATOR Z KARDIOWERSJĄ – 1 sztuka |
| --- |
|  | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA MINIMALNE | Warunek graniczny | Opis oferowanych rozwiązań* (podaje WYKONAWCA) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Producent/kraj | Podać |  |
| 2 | Model/typ | Podać |  |
| 3 | Rok Produkcji 2018 | Tak/ podać |  |
| I | Parametry ogólne |  |  |
| 1 | Zasilanie AC 230 V 50 Hz sieciowo – akumulatorowe (zasilacz wbudowany) | Tak/podać |  |
| 2 | Czas ładowania akumulatorów do pełnej pojemności maksymalnie 5 godzin | Tak/podać |  |
| 3 | Akumulator bez efektu pamięci | Tak/podać |  |
| 4 | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia w trybie pracy akumulatorowej oraz z zasilania zewnętrznego 230V. | Tak/podać |  |
| 5 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (opis na panelu i komunikaty ekranowe) | Tak/podać |  |
| 6 | Możliwość rozbudowy o moduł WiFi i kapnografii | Tak/podać |  |
| 7 | Ciężar max do10 kg razem z łyżkami z kablami i akumulatorem | Tak/podać |  |
| 8 | Wbudowana Drukarka | Tak/podać |  |
| II | Defibrylacja |  |  |
| 1 | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa | Tak/podać |  |
| 2 | Defibrylacja ręczna i półautomatyczna (komunikaty głosowe w trybie AED w języku polskim) | Tak/podać |  |
| 3 | Wykonywanie kardiowersji | Tak/podać |  |
| 4 | Energia maksymalna defibrylacji min 360J | Tak/podać |  |
| 5 | Czas ładowania do energii maksymalnej max 7sekund | Tak/podać |  |
| 6 | Automatyczna kompensacja impedancji ciała pacjenta przy defibrylacji z łyżek i elektrod jednorazowych | Tak/podać |  |
| 7 | Zakres regulacji poziomu energii od 2 do 360 J Min 24 poziomy energii | Tak/podać |  |
| 8 | Defibrylacja dzieci i dorosłych - zintegrowane łyżki dla dzieci i dorosłych | Tak /podać |  |
| 9 | Pełna obsługa defibrylacji za pomocą przycisków lub pokręteł na łyżkach (ładowanie, rozładowanie) | Tak/podać |  |
| 10 | Algorytm wykrywający w trybie AED ruch pacjenta | Tak/podać |  |
| 11 | Czas ładowania do energii maksymalnej max 7sekund | Tak/podać |  |
| 12 | Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym minimum 120 min lub 40 defibrylacji z maksymalną energią | Tak/podać |  |
| III | Monitorowanie EKG |  |  |
| 1 | Ekran o przekątnej min 5.5 ‘’ kolorowy | Tak/podać |  |
| 2 | Monitorowanie min 3 odprowadzeniami wraz z kpl. Kabli | Tak/podać |  |
| 3 | Min 5 wartości wzmocnienia sygnału | Tak/podać |  |
| 4 | Zakres pomiaru częstości pracy serca hr min 20 -300/min | Tak/podać |  |
| IV | Rejestracja |  |  |
| 1 | Rejestrator EKG na papierze minimum 50 mm | Tak/podać |  |
| 2 | Szybkość wydruku min 25mm/sek. | Tak/podać |  |
| 3 | Pamięć wewnętrzna epizodów i fragmentów EKG | Tak/podać |  |
| 4 | Możliwość wprowadzenia do pamięci danych pacjenta oraz nazw wykonywanych procedur i podawanych leków | Tak/podać |  |
| V | Stymulacja zewnętrzna |  |  |
| 1 | Tryb asynchroniczny i ,,na żądanie’’ | Tak/podać |  |
| 2 | Częstotliwości stymulacji w zakresie min 40 -170 imp/min | Tak/podać |  |
| 3 | Prąd stymulacji w zakresie min 10-140 mA | Tak/podać |  |
| 4 | W komplecie 2 komplet elektrod do stymulacji dla dorosłych | Tak/podać |  |
| VI | Pomiar saturacji |  |  |
| 1 | Przedział saturacji: 1 to 100% | Tak/podać |  |
| 2 | Przedział częstości tętna: 25 do 240 uderzeń na minutę | Tak/podać |  |
| 3 | Krzywa SpO2 z kontrolą automatycznego wzmocnienia | Tak/podać |  |
| 4 | Czujnik do pomiaru SpO2 dla dorosłych – 1 szt., dla dzieci – 1 szt. | Tak/podać |  |
| VII | INNE |  |  |
| 1 | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów w przypadku wymaganych przeglądów technicznych wraz z wymianą koniecznych elementów) | Podać/opisać. |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej(PDF) na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych | TAK/PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia) |  |
|  | Gwarancja min. 36 m-cy | Tak/podać |  |
|  | Do defibrylatora dostarczony pakiet startowy tzn: 2 zestawy elektrod naklejanych (dzieci, dorośli) papier do drukarki 5szt , 100 szt elektrod samoprzylepnych EKG, Oryginalna torba na defibrylator i akcesoria | Tak |  |

WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIA:

- Okres gwarancji – minimum 36 miesięcy od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi)    …..................................... (podać)

- Bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny przez okres minimum 36 miesięcy …........................ (podać)

- Siedziba serwisu gwarancyjnego na terenie RP – nazwa, dane adresowe, telefon, fax

...................................................................................................................(podać)

- Wykaz autoryzowanych serwisów:…………………….   (podać)

- Dostępność części zamiennych przez okres min. 10 lat.

- Bezpłatne wykonanie wymaganych przez producenta oferowanego sprzętu przeglądów technicznych w okresie objętym gwarancją – minimum raz na 12 miesięcy (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji).

- Wszystkie koszty związane z przeglądem w okresie gwarancji (dojazd do siedziby Zamawiającego, diagnostyka, kalibracje, wymiany, naprawy, aktualizacje, zużyte materiały i inne) ponosi Wykonawca.

- Materiały eksploatacyjne urządzenia objęte gwarancją:……………………………………..(podać).

- Materiały eksploatacyjne urządzenia nieobjęte gwarancją:……………………………………..(podać).

- Koszty zakupów i ewentualnego montażu materiałów eksploatacyjnych nieobjętych gwarancją………….(podać)

- Możliwość zastosowania i zakupu materiałów eksploatacyjnych innego Producenta bądź od innego Sprzedawcy …………………………(podać).

- Czas reakcji serwisu – do 24 godzin od zgłoszenia awarii.

- Usunięcie usterki/awarii przedmiotu zamówienia do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia o awarii.

- Bezpłatne dostarczenie sprzętu zastępczego (o podobnych parametrach) w terminie 2 dni, w przypadku nieusunięcia usterki w wyznaczonym terminie.

- Wszystkie koszty związane z usunięciem awarii po stronie Wykonawcy.

- Wydłużenie gwarancji po usunięciu awarii o czas od zgłoszenia awarii do usunięcia awarii.

- Dostawa na koszt i ryzyko wykonawcy.

- Dostawa do siedziby Zamawiającego, montaż i uruchomienie w terminie – do 30 dni od dnia podpisania umowy.

- Gwarancja,  instrukcja obsługi w języku polskim  – dostarczone w momencie dostawy.

- Paszport techniczny z wpisem przez autoryzowany serwis.

- Atesty i certyfikaty, Deklaracja zgodności CE,

- Szkolenie z zakresu obsługi sprzętu – min. 2 szkolenia – pierwsze w dniu dostawy (odbioru sprzętu), drugie i kolejne (jeżeli dotyczy) na wezwanie użytkownika + szkolenie techniczne z wykonywania przeglądów okresowych urządzenia wraz z drobnymi naprawami po okresie gwarancji, w siedzibie Zamawiającego ...................... (podać ilość szkoleń)

PAKIET NR 2

| POMPA STRZYKAWKOWA ZE STOJAKIEM JEZDNYM – 2 sztuki |
| --- |
|  | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA MINIMALNE | Warunek graniczny | Opis oferowanych rozwiązań* (podaje WYKONAWCA) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa – Model/typ | podać |  |
| 3 | Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji 2018 | TAK |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 5 | OGÓLNY OPIS URZĄDZENIA |  |  |
| 6 | Pompa strzykawkowa ze stojakiem jezdnym | TAK |  |
| 7 | Klasyfikacja zgodna z normą IEC/EN 60601-1, ochrona przed porażeniem prądem | TAK |  |
| 8 | WYMAGANIA FUNKCJONALNE |  |  |
| 9 | Możliwość prowadzenia znieczulenia zewnątrzoponowego | TAK |  |
| 10 | Różne tryby infuzji: Wzrost – utrzymanie - spadek; programowanie min. 12 cykli o różnych parametrach; podaż okresowa z przerwami; dawka w czasie; kalkulacja prędkości dawki | TAK-podać |  |
| 11 | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | TAK |  |
| 12 | Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala z możliwością zastosowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały do 50 | TAK |  |
| 13 | Biblioteka Leków zawierająca 1 200 leków z możliwością podzielenia na min.30 grup | TAK-podać |  |
| 14 | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max; limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji | TAK |  |
| 15 | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb TCI | TAK |  |
| 16 | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb PCA | TAK |  |
| 17 | Komunikacja pomp umieszczonych w stacji dokującej/stanowisko pacjenta z komputerem poprzez Ethernet - złącze RJ45. Bez konieczności stosowania dodatkowych kabli np. RS23 | TAK |  |
| 18 | PARAMETRY OGÓLNE – TECHNICZNE |  |  |
| 19 | Strzykawka automatycznie mocowana od przodu | TAK |  |
| 20 | Napięcie 11-16 V DC, zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego lub stacji dokującej | TAK |  |
| 21 | Masa pompy max. 1,5 kg | TAK – podać |  |
| 22 | Wymiary 245-250- x 68-70 x 150-155 mm (szer. x wys. x gł.) | TAK – podać |  |
| 23 | Odłączalny uchwyt do przenoszenia i mocowania i pompy do rur pionowych i poziomych | TAK |  |
| 24 | Odłączalny uchwyt do przenoszenia do 3 pomp zasilanych jednym przewodem nie wymagającym dodatkowych elementów. | TAK |  |
| 25 | Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji na 9 poziomach | TAK |  |
| 26 | Mocowanie do pionowego statywu/rury 3 pomp jednym uchwytem. | TAK |  |
| 27 | Dokładność mechaniczna <<±0,5% | TAK |  |
| 28 | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 8h przy przepływie 25ml/h; | TAK |  |
| 29 | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 10, 20 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów | TAK |  |
| 30 | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 999,9 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | TAK |  |
| 31 | Prędkości bolusa : | TAK |  |
| 32 | dla strzykawki o poj.10ml =1-500 ml/h | TAK |  |
| 33 | dla strzykawki o poj.20ml =1-800 ml/h | TAK |  |
| 34 | dla strzykawki o poj.30ml =1-1200 ml/h | TAK |  |
| 35 | dla strzykawki o poj.50/60ml =1-1800 ml/h | TAK |  |
| 36 | Możliwa do ustawienia prędkość bolusa 0,1 - 1 800ml/h | TAK |  |
| 37 | Możliwość uruchomienia czujnika zmian ciśnienia w linii - okluzji i rozłączenia linii bez konieczności stosowania specjalnych drenów | TAK |  |
| 38 | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej. | TAK |  |
| 39 | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml | TAK |  |
| 40 | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 99:59 godzin | TAK |  |
| 41 | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - 3 pompy. | TAK |  |
| 42 | Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki | TAK |  |
| 43 | Zużycie energii przez jedną pompę max. 8W | TAK |  |
| 44 | W zestawie stojak jezdny wyposażony w hamulec | TAK |  |

WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIA:

1.Okres gwarancji – minimum 24 miesiące od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego  (pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi) …..................................... (podać)

2.Bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesięcy …........................ (podać)

3. Siedziba serwisu gwarancyjnego na terenie RP – nazwa, dane adresowe, telefon, fax

..................................................................................................................................................................(podać)

4. Dostępność części zamiennych przez okres min. 10 lat.

5. Bezpłatne wykonanie wymaganych przez producenta oferowanego sprzętu przeglądów technicznych w okresie objętym gwarancją (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji). Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.

6. Usunięcie usterki/awarii przedmiotu zamówienia do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia o awarii.

7. Bezpłatne dostarczenie sprzętu zastępczego (o podobnych parametrach) w terminie 5 dni, w przypadku nieusunięcia usterki w wyznaczonym terminie.

8. Dostawa na koszt i ryzyko wykonawcy.

9. Dostawa do siedziby Zamawiającego – do 30 dni od dnia podpisania umowy.

10. Gwarancja,  instrukcja obsługi w języku polskim  – dostarczone w momencie dostawy.

11. Paszport techniczny z wpisem przez autoryzowany serwis.

12. Deklaracja zgodności CE.

PAKIET NR 3

| REKTOSKOP UNIWERSALNY (urządzenie medyczne przeznaczone do badania, diagnozowania i leczenia chorób odbytu, odbytnicy esicy) – 1 sztuka |
| --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa – Model/typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji 2018 | TAK |  |
| 5 | Halogenowe źródło światła z dwoma niezależnymi torami świetlnymi które eliminują ryzyko awarii podczas operacji | TAK |  |
| 6 | Zasilanie 230V 50 Hz | TAK |  |
| 7 | Światłowód 175-180 cm | TAK – podać |  |
| 8 | Mechaniczna regulacja intensywności światła 0-100% | TAK |  |
| 9 | Głowica uniwersalna z ręczną pompką powietrza | TAK |  |
| 10 | Możliwość stosowania tubusów wielorazowego i jednorazowego użytku | TAK |  |
| 11 | Rękojeść | TAK |  |
| 12 | Insuflator | TAK |  |
| 13 | Anoskop stalowy o długości 70-80 mm i średnicy 20-21 mm | TAK – podać |  |
| 14 | Sigmoidoskop stalowy o długości 300 mm i średnicy 20-21 mm | TAK – podać |  |
| 16 | Dodatkowe wyposażenie: - Szczypce biopsyjne, - Adapter światłowodowy do anoskopu operacyjnego, - Watotrzymacz, - Wziernik wielorazowy, anoskopowy, protoskopowy i sigmoidoskopowy – po 1 szt. - Tubusy jednorazowe, polimerowe, długość 25 cm (sigmoidoskopowy, proktoskopowy, anoskopowy) – 1 op. każdego rodzaju (min. 25 szt. w op.) | TAK – podać |  |

WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIA:

1.Okres gwarancji – minimum 24 miesiące od daty dostawy (pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi)   …................................. (podać)

2.Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres  minimum 24 miesięcy   …............................................ (podać)

3. Siedziba serwisu gwarancyjnego na terenie RP – nazwa, dane adresowe, telefon, fax

..................................................................................................................................................................(podać)

4. Dostępność części zamiennych przez okres min. 10 lat.

5. Usunięcie usterki/awarii przedmiotu zamówienia do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia o awarii.

7. Bezpłatne dostarczenie sprzętu zastępczego (o podobnych parametrach) w terminie 5 dni, w przypadku nieusunięcia usterki w wyznaczonym terminie.

6. Dostawa na koszt i ryzyko wykonawcy.

7. Gwarancja,  instrukcja obsługi w języku polskim  – dostarczone w momencie dostawy.

8. Dostawa w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy.

9. Paszport techniczny z wpisem przez autoryzowany serwis.

10. Deklaracja zgodności CE.

PAKIET NR 4

| APARAT EKG – 1 sztuka |
| --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa – Model/typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji 2018 | TAK |  |
| 5 | Aparat 12-kanałowy | TAK |  |
| 6 | Kolorowy ekran graficzny-dotykowy LCD z możliwością podglądu 3, 6, 12 odprowadzeń | TAK |  |
| 7 | Wymiar ekranu do 6”, ekran dotykowy o rozdzielczości do 640x480 | TAK – podać |  |
| 8 | Menu w języku polskim | TAK |  |
| 9 | Wymiary 330x270x74 | TAK |  |
| 10 | Waga do 4 kg | TAK – podać |  |
| 11 | Klawiatura kombinowana alfanumeryczna i funkcyjna | TAK |  |
| 12 | Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą | TAK |  |
| 13 | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe, wbudowany akumulator | TAK |  |
| 14 | Sygnalizacja naładowania akumulatora | TAK |  |
| 16 | Wydajność akumulatora do 180 min. | TAK – podać |  |
| 17 | Częstotliwość próbkowania do 40 000Hz | TAK |  |
| 18 | Pasmo Przenoszenia 0,04-170Hz | TAK |  |
| 19 | Częstotliwość próbkowania 2000 Hz | TAK |  |
| 20 | Wbudowana drukarka termiczna, szerokość papieru 112 mm, możliwość stosowania rolki 110mm x 40m | TAK |  |
| 21 | Ilość drukowanych odprowadzeń w trybie automatycznym: 3x4, 3x4+1, 3x4+2, 3x4+3, 4x3+1, 6x2, 6x2+1, 6x2+2, 12 | TAK |  |
| 22 | Ilość drukowanych odprowadzeń w trybie manualnym po 3, 4, 6, 12 | TAK |  |
| 23 | Prędkość przesuwu papieru (mm/s) 5; 10; 25; 50 | TAK |  |
| 24 | Czułość (mm/mV): 2,5; 5; 10; 20 | TAK |  |
| 25 | Rejestracja w trybie automatycznym: czas rzeczywisty, czas synchron | TAK |  |
| 26 | Zapis wsteczny z możliwością wyboru przez użytkownika czasu opóźnienia -1, -2, -3, -4, -5, -7, -10 sekund | TAK |  |
| 27 | Detekcja kardiostymulatorów | TAK |  |
| 28 | Filtr zakłóceń sieciowych (50, 60 Hz), filtr zakłóceń mięśniowych (25, 35 Hz), filtr izolinii Hz (0,05 (3,2s), 0,11 (1,5s), 0,25 90,6s), 0,50 (0,3s), 1,50 (0,1s), spline) | TAK |  |
| 29 | Filtr automatyczny dostosowujący wartości innych filtrów (autoadaptacyjny) | TAK |  |
| 30 | Sygnał dźwiękowy tętna, ciągłe wyświetlanie aktualnego HR na ekranie | TAK |  |
| 31 | Baza danych 400 zapisów EKG w pamięci aparatu | TAK |  |
| 32 | Profil automatyczny i manualny | TAK |  |
| 33 | Profil long, automatyczny zapis do pamięci aparatu do 10 minut z 1 lub 2 odprowadzeń bez jednoczesnego wydruku, wynik wraz z wykresem częstości i z histogramem (np. do wykrywania arytmii) | TAK |  |
| 34 | Możliwość rozbudowy o automatyczną interpretację i analizę, interpretacja zależna od wieku pacjenta podawanego w dniach, miesiącach i latach. | TAK |  |
| 35 | Możliwość podglądu zapisów EKG i analizą bez drukowania z pamięci aparatu z możliwością zmiany ilości odprowadzeni | TAK |  |
| 36 | Możliwość wykonania kopii badania z pamięci aparatu | TAK |  |
| 37 | Możliwość wpisania do wydruku danych pacjenta, danych lekarza, nazwy oddziału | TAK |  |
| 38 | Płyta z oprogramowaniem do komputerowego EKG pracujące na wspólnej bazie pacjentów i stanowiące jeden z modułów platformy medycznej: holter EKG, holter ciśnieniowy, próbę wysiłkową, komputerową spirometrię i komputerowe EKG z możliwością analizy tzw. długiego QT oraz porównywania badań tego samego pacjenta | TAK |  |
| 39 | W zestawie wózek jezdny na aparat, wyposażony w hamulec | TAK |  |

WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIA:

1.Okres gwarancji – minimum 24 miesiące od daty dostawy (pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi)   …................................. (podać)

2.Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres  minimum 24 miesięcy   …............................................ (podać)

3. Siedziba serwisu gwarancyjnego na terenie RP – nazwa, dane adresowe, telefon, fax

..................................................................................................................................................................(podać)

4. Dostępność części zamiennych przez okres min. 10 lat.

5. Usunięcie usterki/awarii przedmiotu zamówienia do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia o awarii.

7. Bezpłatne dostarczenie sprzętu zastępczego (o podobnych parametrach) w terminie 5 dni, w przypadku nieusunięcia usterki w wyznaczonym terminie.

6. Dostawa na koszt i ryzyko wykonawcy.

7. Gwarancja,  instrukcja obsługi w języku polskim  – dostarczone w momencie dostawy.

8. Dostawa w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy.

9. Paszport techniczny z wpisem przez autoryzowany serwis.

10. Deklaracja zgodności CE.

Oświadczam/y, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami i opisanymi parametrami technicznymi.

Data: …............................................................................

Pieczęć i podpis Wykonawcy: ….....................................