Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi

w Słubicach Sp. z o. o.

NIP 598 16 18 971 REGON 080445872 NR R-KU BANKOWEGO 15 8369 0008 0069 5697 2000 0010

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze: KRS 0000359690 Wysokość kapitału zakładowego: 2.670.000,00 zł

Słubice, dnia 13.08.2018 r.

Do wszystkich zainteresowanych

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221 tys. euro na dostawę sprzętu medycznego dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.; nr sprawy: ZP/N/13/18

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą, w dniach 08-10.08.2018 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły wnioski w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ.

W trybie art. 38 ust. 2 ustawy  Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Dot. pakiet nr 4 – aparat EKG

l.p. 16

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z wydajnością akumulatora do 90 min?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania aparatu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 3 do SIWZ w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 13.08.2018 r. (Pakiet 4 – Pytania nr 1/Pytanie nr 1).

Pytanie nr 2

Dot. pakiet nr 4 – aparat EKG

l.p. 18

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z pasmem przenoszenia 0,05 do 170 Hz?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania aparatu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 3 do SIWZ w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 13.08.2018 r. (Pakiet 4 – Pytania nr 1/Pytanie nr 2).

Pytanie nr 3

PAKIET NR 1 DEFIBRYLATOR Z KARDIOWERSJĄ – 1 sztuka

dot. II Defibrylacja pkt. 5 i pkt 11

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z czasem ładowania do energii  maksymalnej (360J) wynoszącym 8 sekund? Pragniemy zauważyć, że proponowany przez nas parametr nieznacznie różni się od wymaganego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 4

PAKIET NR 1 DEFIBRYLATOR Z KARDIOWERSJĄ – 1 sztuka

dot. II Defibrylacja pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z dostępnymi 23 poziomami energii defibrylacji? Pragniemy zauważyć, że możliwość dobrania z 20 poziomów energii defibrylacji daje możliwość prawidłowego dobrania odpowiedniej dawki energii dla danego pacjenta i dla zaistniałej sytuacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 5

PAKIET NR 1 DEFIBRYLATOR Z KARDIOWERSJĄ – 1 sztuka

dot. II Defibrylacja pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator bez algorytmu wykrywającego ruch  pacjenta w trybie AED?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 6

PAKIET NR 1 DEFIBRYLATOR Z KARDIOWERSJĄ – 1 sztuka

dot. VI Pomiar saturacji pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z przedziałek częstości tętna: 20 do 300 uderzeń na minutę?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 7

Dot. wzór umowy

Zwracam się do Zamawiającego  o zgodę na wykreślenie z dodatku nr 7 do SIWZ §5 pkt. 6 zapisu o  konieczności dostarczenia serwisu manual do urządzenia ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 8

Dotyczy pakiet nr 4 – Aparat EKG

Czy Zamawiający dopuści na zasadach równoważności zaawansowany aparat EKG wraz z oprogramowaniem do archiwizacji i analizy EKG na komputer o następujących parametrach:

| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe; niepowystawowe |
| --- | --- |
| 2 | Elektrokardiograf 12 kanałowy |
| 3 | Elektrokardiograf z klasą ochronności I i typem ochrony CF |
| 4 | Urządzenie wyposażone w zintegrowany uchwyt umożliwiający łatwe przenoszenie przez personel |
| 5 | Urządzenie o wymiarach 361mm x 262mm x 135mm |
| 6 | Masa urządzenia 4,2 kg |
| 7 | Możliwość eksportu ustawień aparatu na dysk USB lub kartę SD i ponownego ich importu |
| 8 | Urządzenie przystosowane do pracy z zasilania akumulatorowego przez 4 godziny ciągłej pracy |
| 9 | Urządzenie posiadające wskaźnik w postaci diod LED informujący o pracy na zasilaniu sieciowym, akumulatorowym oraz o procesie ładowania akumulatora |
| 10 | Kolorowy ekran graficzny z panelem dotykowym zintegrowany z aparatem o rozmiarze 7'' w technologii TFT LCD o rozdzielczości 800x480 pikseli |
| 11 | Sygnalizacja graficzna nieprawidłowo podłączonych elektrod na wbudowanym ekranie aparatu - dla każdej elektrody osobno |
| 12 | Prezentacja 3,6,12 odprowadzeń EKG, wszystkie odprowadzenia rejestrowane jednoczasowo |
| 13 | Obsługa następujących sekwencji odprowadzeń: Standard, Cabrera i Nehb |
| 14 | Obsługa aparatu w języku polskim |
| 15 | Wbudowana klawiatura funkcyjna i alfanumeryczna |
| 16 | Klawiatura alfanumeryczna z klawiszami do szybkiego wyboru płci i grupy wiekowej pacjenta |
| 17 | Obsługa i możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych 1D i kodów 2D |
| 18 | Tryb auto z regulowaną długością zapisu - 2,5s; 5s; 10s |
| 19 | Możliwość wyłączenia funkcji podglądu zapisu w trybie auto |
| 20 | Obliczenie m.in. HR, QT i QTc |
| 21 | Obliczenie osi elektrycznych załamków P, QRS i T |
| 22 | Ciągła prezentacja, w czasie rzeczywistym wartości HR |
| 23 | Zmiana trybu pracy za pomocą jednego przycisku na wbudowanej klawiaturze |
| 24 | Wydruk na papierze termicznym o szerokości 210 mm |
| 25 | Obsługa papieru termicznego o szerokości 215 mm |
| 26 | Możliwość użycia papieru termicznego dowolnego producenta o ile spełnia on wymogi co do formatu i wymiarów (ze znacznikiem bądź bez znacznika) |
| 27 | Obsługa papieru faxowego. Aparat podczas wydruku drukuje również siatkę. |
| 28 | Przesuw papieru: 5, 6,25, 10, 12,5, 25, 50 mm/s |
| 29 | Funkcja wyboru metody akwizycji sygnału min.: - Zapis 10 sekund poprzedzających naciśnięcie przycisku start, - Zapis 10 sekund następujących po naciśnięciu przycisku start, - Zapis cykliczny z możliwością konfiguracji czasu trwania i czasu odstępu pomiędzy kolejnymi pomiarami. |
| 30 | Wydruk 300 badań w trybie auto na jednym ładowaniu baterii |
| 31 | Funkcja całkowitego zablokowania możliwości wydruku badania |
| 32 | Funkcja pozwalająca wyłączyć drukowanie opisu automatycznej analizy oraz obliczeń parametrów (oddzielnie dla opisu i dla obliczeń) |
| 33 | Łatwy dostęp do akumulatora |
| 34 | Przetwarzanie sygnału przez wysokiej jakości przetwornik A/D 24 bitowy |
| 35 | Wzmocnienie: 2,5, 5, 10, 20, 10/5 mm/mV oraz tryb Auto |
| 36 | Impedancja wejściowa > 50MΩ |
| 37 | Wysoka odporność na zakłócenia - CMRR > 140 dB |
| 38 | Częstotliwość próbkowania 16 000Hz na kanał |
| 39 | Detekcja pików rozrusznika serca z amplitudą min. w zakresie od +/-2 do +/-700 [mV] |
| 40 | Automatyczne regulacja linii izoelektrycznej |
| 41 | Filtra zakłóceń sieciowych z możliwością wyłączenia |
| 42 | Filtr zakłóceń mięśniowych z najbardziej użytecznymi wartościami na poziomie 25, 35, 45 Hz z możliwością całkowitego wyłączenia |
| 43 | Filtr dolno-przepustowy 150, 100, 75 Hz |
| 44 | Filtr DFT – 0,05/0,15/0,25/0,32/0,5/0,67 Hz |
| 45 | Konfiguracja wszystkich filtrów na jednym ekranie |
| 46 | Detekcja częstości serca w zakresie od 30 do 300 uderzeń na minutę z dokładnością +/-1 uderzenie na minutę |
| 47 | Rozpoczęcie badania jednym dedykowanym przyciskiem z wbudowanej klawiatury alfanumerycznej |
| 48 | Ciągły pomiar i prezentacja na ekranie HR |
| 49 | Informacja na ekranie o stanie naładowania akumulatora i podłączeniu do sieci |
| 50 | Analiza HRV |
| 51 | Pasmo przenoszenia - 0,01 Hz do 300 Hz |
| 52 | Algorytm analizy i interpretacji wykrywający ponad 70 różnych arytmii |
| 53 | Filtr sieciowy 50/60Hz z możliwością całkowitego wyłączenia |
| 54 | Możliwość wydruku badania na drukarce laserowej podłączonej bezpośrednio do aparatu |
| 55 | Formaty wydruku: 3*4 /3*4+1R /3*4+3R /6*2 /6*2+lR /12*1 |
| 56 | Wydruk w trybie monitorowania rytmu |
| 57 | Automatyczna analiza zapisu uzależniona od co najmniej wieku pacjenta i jego płci |
| 58 | Możliwość przeglądania na ekranie badania przed wydrukiem |
| 59 | Wbudowana baza danych pacjentów 800 badań z możliwością rozszerzenia za pomocą karty SD lub pamięci USB typu pendrive. Nieograniczona pamięć na badania w dołączonej opcjonalnie dedykowanej aplikacji komputerowej |
| 60 | Aplikacja komputerowa pozwalająca na m.in. przesyłanie przygotowanych zleceń do oferowanego aparatu EKG – tzw. Worklisty, oraz na odbieranie, archiwizowanie i porównywanie badań pacjentów. Aplikacja stanowi jeden z modułów wspólnej aplikacji dla Holtera EKG, próby wysiłkowej, komputerowego EKG z możliwością analizy HRV i QT. |
| 61 | Możliwość synchronizacji czasu aparatu z serwerem czasu aplikacji |
| 62 | Przeglądanie i wydruk badań z archiwum |
| 63 | Eksport badań w formacie PDF |
| 64 | Eksport wszystkich badań z pamięci jednocześnie, bez konieczności zaznaczania każdego badania z osobna |
| 65 | Aparat przystosowany do pracy w środowisku sieciowym |
| 66 | Funkcja wydruku z wykorzystaniem jednego przycisku |
| 67 | Natywna obsługa protokołu FTP |
| 68 | Menu serwisowe chronione hasłem |
| 69 | Wbudowane złącze LAN, 3 złącza USB i 1 slot kart SD |
| 70 | Funkcja blokowania możliwości eksportu danych do pamięci USB |

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 9

Dotyczy SIWZ

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na dołączenie do oferty pełnomocnictwa  do podpisywania oferty według własnego wzoru.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie do oferty pełnomocnictwa według własnego wzoru.

Pytanie nr 10

Dotyczy SIWZ i projektu umowy

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §6 ust. 5 wzoru umowy w następujący sposób: „Reakcja serwisu na zgłoszoną usterkę/awarię przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia o awarii”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 11

Dotyczy SIWZ i projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego w przypadku naprawy wydłużającej się ponad wyznaczony termin?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 12

Dotyczy SIWZ i projektu umowy

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §6 ust. 7 wzoru umowy w następujący sposób: „Po trzeciej naprawie gwarancyjnej tego samego podzespołu przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo żądać od wykonawcy wymiany podzespołu na nowy. Wykonawca w terminie 14 dni od wezwania będzie zobowiązany wymienić elementy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 13

Dotyczy: Pakiet nr 1 – Defibrylator

Dotyczy: Możliwość rozbudowy o moduł WiFi i kapnografii

Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie bez możliwości rozbudowy o moduł WiFi i kapnografii lub dopuści urządzenie już wyposażone w funkcje WiFi i kapnografii?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 14

Dotyczy: Pakiet nr 1 – Defibrylator

Dotyczy: Ciężar urządzenie

Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie o ciężarze własnym, wraz z wszystkimi akcesoriami 12 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 15

Dotyczy: Pakiet nr 1 – Defibrylator

Dotyczy: Czas ładowania do energii maksymalnej

Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie posiadające czas ładowania do energii 200J do 6 sekund a do energii 360J do 9 sekund?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana, staje się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.

Pozostałe ustalenia treści SIWZ pozostają bez zmian.

Prezes Zarządu

Małgorzata Krasowska-Marczyk

Pismo zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 13 sierpnia 2018 r.