Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi

w Słubicach Sp. z o. o.

NIP 598 16 18 971 REGON 080445872 NR R-KU BANKOWEGO 15 8369 0008 0069 5697 2000 0010

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze: KRS 0000359690 Wysokość kapitału zakładowego: 2.670.000,00 zł

Słubice, dnia 10.12.2019 r.

Do wszystkich zainteresowanych

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221 tys. euro na dostawę rękawic chirurgicznych i diagnostycznych do apteki zakładowej dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.; nr sprawy: ZP/N/17/19

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą, w dniu 09.12.2019 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły wnioski w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ.

W trybie art. 38 ust. 2 ustawy  Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Część 2 poz.1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic jałowych, pudrowanych o lepszym poziomie AQL 0.65 przy spełnianiu pozostałych wymogów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rękawic jałowych, pudrowanych o lepszym poziomie AQL 0.65 przy spełnianiu pozostałych wymogów.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania w/w asortymentu 
o dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w załączniku nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do siwz) bezpośrednio pod opisem zamawiającego.

Pytanie nr 2

Część 3 poz.3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych o właściwościach bakteriobójczych, odpornych na przenikanie substancji chemicznych zgodnie EN 16523-1 (badanie na min. 5 substancji chemicznych,  zgodne z normami: EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 374-5, przy spełnianiu pozostałych wymogów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rękawic diagnostycznych nitrylowych

o właściwościach bakteriobójczych, odpornych na przenikanie substancji chemicznych zgodnie EN 16523-1 (badanie na min. 5 substancji chemicznych,  zgodne z normami: EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 374-5, przy spełnianiu pozostałych wymogów.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania w/w asortymentu 
o dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w załączniku nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do siwz) bezpośrednio pod opisem zamawiającego.

Pytanie nr 3

Część 3 poz.5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie długości rękawic 295-305mm oraz odstąpienie od wymogu spełnienia parametru rozciągliwości przed starzeniem wyrażonego w % ponieważ jest to parametr badany wg standardów normy amerykańskiej, a Zamawiający i tak wymaga siły zrywającej przed starzeniem 33N badanej obowiązującą normą EN 455?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania w/w asortymentu 
o dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w załączniku nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do siwz) bezpośrednio pod opisem zamawiającego.

Pytanie nr 4

Część 4 poz.1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic chirurgicznych do systemu podwójnego zakładania (double gloving) jako rękawice spodnie, jałowe, lateksowe bezpudrowe, kształt anatomiczny, kolor zielony, mankiet rolowany z opaską samoprzylepną,  dostępne w rozmiarach 6.0 – 9.0, sterylizowane radiacyjnie (promieniami Gamma). powierzchnia zewnętrzna gładka z wykończeniem z mikroteksturą, powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem, dodatkowo pokrywana warstwą nawilżającą. Długość rękawicy minimum 302 mm, grubość na palcu 0.19±0.02 mm, na dłoni 0.19±0.03 mm oraz na mankiecie oraz 0.16±0.03 mm. Poziom protein lateksu poniżej 30 µg/g, poziom AQL 1.0. Technologie zastosowane do produkcji rękawicy ENCORE Latex Underglove: SUREFIT™ DERMASHIELD™ A.R.T.™ oraz HYDRASOFT™. Rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie II a, rękawice zgodne z EN 455(1-4), ISO 13485, ISO 10282, ISO 10993-10, ISO 14001, ISO 1137-1, ISO 9001. Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3. Oznakowane datą ważności i numerem serii, opakowanie: koperta zewnętrzna folia/folia, koperta wewnętrzna papierowa.

Oraz o odstąpienie od wymogu kategorii III ŚOI i norm EN 374, EN 388, EN 16523-1 oraz ISO 16604?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania, wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5

Część 5 poz.1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic jałowych, bezpudrowych o lepszym poziomie AQL 0.65 przy spełnianiu pozostałych wymogów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rękawic jałowych, bezpudrowych o lepszym poziomie AQL 0.65 przy spełnianiu pozostałych wymogów.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania w/w asortymentu 
o dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w załączniku nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do siwz) bezpośrednio pod opisem zamawiającego.

Pytanie nr 6

CZĘŚĆ NR 4

Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawiczek chirurgicznych                          o grubości mankietu 0,16 mm? Pozostałe parametry rękawiczek bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rękawiczek chirurgicznych o grubości mankietu 0,16 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów rękawiczek bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania w/w asortymentu 
o dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w załączniku nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do siwz) bezpośrednio pod opisem zamawiającego.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana, staje się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.

Pozostałe ustalenia treści SIWZ pozostają bez zmian.

Prezes Zarządu

Łukasz Kaczmarek

(podpis na oryginale)

Pismo zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 10 grudnia 2019 r.