Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi

w Słubicach Sp. z o. o.

NIP 598 16 18 971 REGON 080445872 NR R-KU BANKOWEGO 15 8369 0008 0069 5697 2000 0010

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze: KRS 0000359690 Wysokość kapitału zakładowego: 2.500.000,00 zł

Słubice, dnia 17.01.2017 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 tys. euro na dostawę obłożenia pola operacyjnego i bielizny operacyjnej jednorazowego użytku dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.; nr sprawy: ZP/N/01/17.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą, w dniu 16 stycznia 2017 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły wnioski w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ. W trybie art. 38 ust. 2 ustawy  Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Dotyczy pakietu nr  1, pozycja nr 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów zgodnych z SIWZ, jednakże w których obłożenie stolika Mayo ma wzmocnienie w rozmiarze 60x145 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w pozycji 1 i 2 pakietu nr 1 możliwość zaoferowania zestawów zgodnych z SIWZ, jednakże w których obłożenie stolika Mayo ma wzmocnienie w rozmiarze 60x145 cm.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania zestawów o w/w parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 3 do siwz (załącznik nr 2 do oferty) w miejscu – „Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu (podaje Wykonawca)” z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.01.2017 r.

Pytanie nr 2

Dotyczy pakietu nr 2, pozycja nr 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów wykonanych z włókniny typu SMMMS? Pozostałe parametry fartuchów bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w pozycji 1 i 2 pakietu nr 2 możliwość zaoferowania  fartuchów wykonanych z włókniny typu SMMMS, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania fartuchów o w/w parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 3 do siwz (załącznik nr 2 do oferty) w miejscu – „Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu (podaje Wykonawca)” z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.01.2017 r.

Pytanie nr 3

Dotyczy pakietu nr 2, pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów urologicznych, z których klatka piersiowa wykonana jest z włókniny PP (SMMMS) w kolorze zielonym? Pozostałe parametry faruchów bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w pozycji 3 pakietu nr 2 możliwość zaoferowania fartuchów  urologicznych, z których klatka piersiowa wykonana jest z włókniny PP (SMMMS) w kolorze zielonym, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania fartuchów o w/w parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 3 do siwz (załącznik nr 2 do oferty) w miejscu – „Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu (podaje Wykonawca)” z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.01.2017 r.

Pytanie nr 4

Dotyczy pakietu nr 2, pozycja nr 4

Prosimy Zamawiającego o określenie jakich rozmiarów bluzy dla personelu medycznego z włókniny wymaga: M czy L?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga w pozycji nr 4 pakietu nr 2 zaoferowanie bluz uniwersalnych lub w rozmiarze M i L.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 3 do SIWZ (pakiet nr 2, pozycja nr 4), poprzez dodanie do opisu: „Rozmiar: uniwersalny lub dostęp do rozmiarów M i L.”

Pytanie nr 5

Dotyczy pakietu nr 3, pozycja nr 11

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompletów chirurgicznych wykonanych z włókniny SMS o gramaturze 38g/m2? Pozostałe parametry kompletów chirurgicznych bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w pozycji 11 pakietu nr 3 możliwość zaoferowania kompletów chirurgicznych wykonanych z włókniny SMS o gramaturze 38g/m2, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania kompletów chirurgicznych o w/w parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 3 do siwz (załącznik nr 2 do oferty) w miejscu – „Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu (podaje Wykonawca)” z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.01.2017 r.

Pytanie nr 6

Dotyczy pakietu nr 4, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do wkłócia centralnego, zgodnego z SIWZ, jednakże zawierającego w swoim składzie dodatkowo barierową serwetę z włókniny PP+PE o gramaturze 55 g/m2, w rozmiarze 45x75 cm z regulacją otworu (serweta skąłda się z 2 oddzielnych części), otwór przylepny.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania zestawu do wkłócia centralnego o w/w parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 3 do siwz (załącznik nr 2 do oferty) w miejscu – „Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu (podaje Wykonawca)” z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.01.2017 r.

Pytanie nr 7

Dotyczy pakietu nr 4, pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do znieczuleń przewodowych zgodnego z SIWZ, jednakże zawierającego w swoim składzie 1 igłę podskórną 22G 1 1/4 (07x40mm) – podpunkt f.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania zestawu do znieczuleń przewodowych o w/w parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 3 do siwz (załącznik nr 2 do oferty) w miejscu – „Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu (podaje Wykonawca)” z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.01.2017 r.

Pytanie nr 8

Dotyczy pakietu nr 1, pozycja nr 1

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie oferty konkurencyjnej cenowo.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 9

Dotyczy pakietu nr 1, pozycja nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet uniwersalnych, materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13 795 (1-3); każdy zestaw posiada informacje o dacie ważności i numerze serii w postaci naklejki do umieszczenie w karcie pacjenta? Materiał o gramaturze min. 56 g/m2 na całej powierzchni wykonany z laminatu dwuwarstwowego (włókniny polipropylenowej i folii polipropylenowo-polietylenowej), odporność na penetrację płynów min. 250 cm H2O. Całość pakowana w opakowanie typu blister, zestawy do transportu pakowane w karton zabezpieczający. Skład zestawu:

| serweta z przylepcem | 1szt. | 240x150cm |
| --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1szt. | 180x170cm |
| serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku | 2szt. | 90x75cm |
| taśma medyczna | 1szt. | 50x9cm |
| serweta na stół instrum. (szerokość warstwy chłonnej 66 cmx190cm) | 1szt. | 190x150cm |
| serweta na stolik Mayo (warstwa chłonna 85x76 cm) | 1szt. | 145x80cm |
| serwetki do rąk z chłonnej włókniny kompresowej | 2szt. | 40x20cm |

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 10

Dotyczy pakietu nr 2, pozycja nr 1-2

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie oferty konkurencyjnej cenowo.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 11

Dotyczy pakietu nr 2, pozycja nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego pełnoochronnego fartucha chirurgicznego, wykonanego z włókniny typu SMS,  u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, poliestrowym mankietem, szwy ultradźwiękowe, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, rozmiar : L-XL?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania fartucha chirurgicznego o w/w parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 3 do siwz (załącznik nr 2 do oferty) w miejscu – „Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu (podaje Wykonawca)” z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.01.2017 r.

Pytanie nr 12

Dotyczy pakietu nr 2, pozycja nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego pełnoochronnego fartucha chirurgicznego, wykonanego z włókniny typu SMS, nieprzemakalne wstawki wszyte w przedniej części i w rękawach chronią operatora przed przenikaniem płynów (wstawki wewnątrz fartucha, przyczepne obwodowo),  u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, poliestrowym mankietem, szwy ultradźwiękowe, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, rozmiar L-XL.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania fartucha chirurgicznego o w/w parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 3 do siwz (załącznik nr 2 do oferty) w miejscu – „Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu (podaje Wykonawca)” z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.01.2017 r.

Pytanie nr 13

Dotyczy pakietu nr 3, pozycja nr 2-6, 11, 19

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie oferty konkurencyjnej cenowo.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 14

Dotyczy pakietu nr 3, pozycja nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety zgodnej z SWIZ w rozmiarze 150x180 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania serwety o w/w parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 3 do siwz (załącznik nr 2 do oferty) w miejscu – „Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu (podaje Wykonawca)” z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.01.2017 r.

Pytanie nr 15

Dotyczy pakietu nr 3, pozycja nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety zgodnej z SWIZ w rozmiarze 45x45 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania serwety o w/w parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 3 do siwz (załącznik nr 2 do oferty) w miejscu – „Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu (podaje Wykonawca)” z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.01.2017 r.

Pytanie nr 16

Dotyczy pakietu nr 3, pozycja nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety zgodnej z SWIZ z otworem o średnicy 5 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania serwety o w/w parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 3 do siwz (załącznik nr 2 do oferty) w miejscu – „Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu (podaje Wykonawca)” z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.01.2017 r.

Pytanie nr 17

Dotyczy pakietu nr 3, pozycja nr 11

Czy Zamawiający dopuści włókninę typu SMS 100% polipropylen?

Włókniny typu SMS i SMMS to włókniny tego samego rodzaju, różniące się jedynie  przebiegiem procesu technologicznego. W procesie produkcji włókniny typu SMS nanoszenie warstwy S odbywa się szybko, natomiast nanoszenie warstwy M odbywa się powoli, ze względu na to, że ta warstwa jest  "nadmuchiwana" gorącym powietrzem, w celu równomiernego rozkładania na całej powierzchni, co powoduje, że cały proces produkcji odbywa się powoli.  Niektórzy producenci w celu obniżenia kosztów produkcji i podniesienia wydajności procesu produkcji, do maszyn produkujących włókninę SMS dokładają drugą dyszę podającą warstwę M (podaje się taką samą ilość surowca, ale w dwóch mniejszych dyszach), co powoduje jedynie przyspieszenie procesu produkcji. W takim procesie uzyskuje się taką samą włókninę SMS, którą dla rozróżnienia procesów, opisuje się symbolem SMMS. Włóknina SMS oraz SMMS nie różnią się zatem cechami fizycznymi i mechanicznymi, mają takie same właściwości techniczne oraz takie same ilości surowca. W obu procesach powstają wyroby wysokobarierowe, a różnica miedzy nimi wynika z gramatury włókniny, a nie z przebiegu samego procesu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania kompletu o w/w parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 3 do siwz (załącznik nr 2 do oferty) w miejscu – „Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu (podaje Wykonawca)” z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.01.2017 r.

Pytanie nr 18

Dotyczy pakietu nr 3, pozycja nr 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do dezynfekcji o składzie:

| Rękawice lateksowe | L | 2 |
| --- | --- | --- |
| Tupfer kula 17N | 20x20cm | 5 |
| Kleszczyki typu KORCANG | 19cm (+/-0,3) | 1 |

Zestaw zapakowany w opakowanie typu twardy blister, dwukomorowy, z wgłębieniem na płyny, który może służyć jako pojemnik na odpadki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 19

Dotyczy pakietu nr 4, pozycja nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do wkłucia centralnego, w którym serweta barierowa dwuwarstwowa spełnia normę EN 13795, pakowanego w twardy blister, o składzie:

| serweta z laminatu FB (włóknina foliowana celulozowo-polietylenowa o gramaturze min. 42 g/m2) | 45x75cm | 1szt. |
| --- | --- | --- |
| serweta z laminatu L2 (laminatu dwuwarstwowego (włókniny polipropylenowej i folii polipropylenowo-polietylenowej o gramaturze min. 56 g/m2) 45x75cm z otworem śr. 8 cm i przylepcem wokół otworu | 45x75cm;Ø8cm | 1szt. |
| kompresy z gazy 17N, 8W | 7,5x7,5cm | 10szt. |
| tupfer kula 17N | 20x20cm | 10szt. |
| pęseta plastikowa | 13 cm | 1szt. |
| strzykawka 10ml | 10ml | 1szt. |
| strzykawka 20ml | 20ml | 1szt. |
| igła 1,2x40mm | 1,2x40mm | 1szt. |
| igła 0,8x40mm | 0,8x40mm | 1szt. |
| ostrze nr 11 | Nr 11 | 1szt. |
| imadło metalowe | 13 cm | 1szt. |

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 20

Dotyczy pakietu nr 4, pozycja nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu porodowego pakowanego w torebkę papierowo-foliową, który ze względu na zawarte w nim składowe i przeznaczenie nie jest objęty wymaganiami normy EN 13 795, o następującym składzie:

| serweta | 1szt. | laminat FB | 130x90cm |
| --- | --- | --- | --- |
| serweta(owinięcie) | 1szt. | laminat FB | 130x90cm |
| fartuch przedni wzmocniony | 1szt. |  | 150x87cm |
| podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft | 1szt. |  | 90x60cm |
| serweta kompresowa | 1szt. | włóknina kom. 40g | 80x60cm |
| kompres włókninowy 30gram 4 warstwy | 6szt. | 30g, 4W | 10x20cm |
| zacisk na pępowinę 6cm | 1szt. | - | - |

Serwety wykonane z laminatu FB – włóknina foliowana celulozowo-polietylenowa o gramaturze 
min. 42 g/m2.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

\

Pytanie nr 21

Dotyczy pakietu nr 4, pozycja nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

- kompresy gazowe 17N 8W 7,5x7,5 cm – 6 szt.

- kompresy gazowe 17N 8W 5x5 cm – 4 szt.

- tupfery 17 N 20x20 cm – 3 szt.

- serweta z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 43 g/m2 w rozm. 45x75 cm – 2 szt.

- nerka tekturowa – 1 szt.

- serweta z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 43 g/m2 w rozm. 60x50 cm – 1 szt.

- kleszczyki 14 cm – 1 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 22

Dotyczy – wzór umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 23

Dotyczy – wzór umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby numer faktury wskazany był na dokumencie WZ dołączonym do faktury wraz z dostawą?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 24

Dotyczy pakietu nr 1, pozycja nr 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania zestawu do artroskopii / ACL w składzie:

- Serweta na stolik instrumentariuszki – służąca, jako zawinięcie zestawu, wymiar 150x190 cm, ze wzmocnieniem 75x190 cm. Parametry: folia 55um, wzmocnienie 23g/m2, wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: 125/100 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min 140 cm H2O – 1 szt.

- Serweta chirurgiczna trójwarstwowa (krawędzie dwuwarstwowe) składająca się z: włókninowa warstwa chłonna 30g/m2, folia PE 15um, warstwa chłonna od strony pacjenta 20g/m2, do zabiegów w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 230x315 cm, posiadający samouszczelniający otwór z neoprenu o średnicy 7 cm, otoczony dodatkową warstwą chłonną (o gramaturze 50g/m2) z możliwością zamocowania drenów. Wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: 385/330 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min 800 cm H2O – 1 szt.

- Serweta operacyjna z taśmą lepną 150x175cm. Parametry: serweta 3 warstwowa, wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: 115/88 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min 100 cm H2O – 1 szt.

- Taśma lepna 9x49cm, wykonany z włókniny poliestrowej 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów adhezyjność skórna: 1,5N/25mm – 2 szt.

- Butelka do drenażu 400ml, T123cm PVC – 1 szt.

- Osłona foliowa na kamerę 18x250cm, elastyczna końcówka, taśma mocująca – 1 szt.

- Bandaż elastyczny 12cm, 5m, kolor biały – 1 szt.

- Kompres z gazy 17 nitkowy, 16 warstwowy, biały z nitką RTG, rozmiar 10x10cm – 20 szt.

- Ręcznik chłonny 18x25cm – 3 szt.

- Dren łączący do ssaka PVC 24CH/17CH, 2,7m, F/F – 1 szt.

- Miseczka plastikowa z polipropylenu różowego transparentnego z podziałką 250 ml – 1 szt.

- Ostrze nr 11 z plastikową nasadką i osłonką, grawer producenta na pojedynczym ostrzu – 1 szt.

- Igła iniekcyjna 18G, 50mm (różowa) – 1 szt.

- Dren Redona 14CH, 50cm/14cm PVC, znacznik RTG – 1 szt.

- Tupfer gazowy okrągły, 40x50 cm, z nitką rtg, 20 nitkowy – 3 szt.

- Osłona na kończynę, laminowana nie przemakalna, dwuwarstwowa, 22x75 cm – 1 szt.

- Sterylny pełnochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, szwy ultradźwiękowe w rękawach, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aseptyczną aplikację. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, kolor fartucha niebieski. Rozm.  XL . Parametry: nieprzemakalność w strefie krytycznej min 56 cm słupa wody, gramatura: 35 / m2, wytrzymałość na rozerwanie w strefie krytycznej na sucho/mokro 149/125 kPa. Zgodny z normą PN EN 13795 – 2 szt.

- Osłona na stolik Mayo 79x145cm z wykonana z folii PE 60 mikronów z warstwą chłonną 65x85cm wykonaną z włókniny wiskozowej 27 g/m2 – 1 szt.

Materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13795, a każdy zestaw posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci 4 naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta. Materiał składa się z min. 2 warstw. Produkt bezpiecznie pakowany, zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i opisana w jęz polskim na etykiecie produktowej oraz zapakowana sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania zestawu serwet do artroskopii/ ACL o w/w parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 3 do siwz (załącznik nr 2 do oferty) w miejscu – „Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu (podaje Wykonawca)” z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.01.2017 r.

Pytanie nr 25

Dotyczy pakietu nr 1, pozycja nr 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania zestawu do protezy kolana w składzie:

1. Serweta na stolik instrumentariuszki – służąca, jako zawinięcie zestawu, wymiar 150x190 cm, ze wzmocnieniem 75x190 cm. Parametry: folia 55um, wzmocnienie 23g/m2, wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: 125/100 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min 140 cm H2O – 1 szt.

2. Serweta chirurgiczna trójwarstwowa (krawędzie dwuwarstwowe) składająca się z: włókninowa warstwa chłonna 30g/m2, folia PE 15um, warstwa chłonna od strony pacjenta 20g/m2, do zabiegów w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 230x315 cm, posiadający samouszczelniający otwór z neoprenu o średnicy 7 cm, otoczony dodatkową warstwą chłonną (o gramaturze 50g/m2) z możliwością zamocowania drenów.  Wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: 385/330 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min 800 cm H2O – 1 szt.

3. Serweta operacyjna z taśmą lepną 150x175cm. Parametry: serweta 3 warstwowa, wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: 115/88 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min 100 cm H2O – 1 szt.

4. Dodatkowa serweta na stolik instrumentalny, wymiar 150x170 cm, ze wzmocnieniem 75x170 cm. Parametry: folia 55um, wzmocnienie 23g/m2, wytrzymałość na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro: 125/100 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min 140 cm H2O – 1 szt.

5. Taśma lepna 9x49cm, wykonany z włókniny poliestrowej 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów adhezyjność skórna: 1,5N/25mm – 2 szt.

6. Bandaż elastyczny 12cm, 5m, kolor biały – 1 szt.

7. Dren Redona 16CH 50cm, 14cm znacznik RTG, PVC – 1 szt.

8. Kompres gazowy 45x45cm z tasiemką, gaza 20 nitkowa, 4W – 5 szt.

9. Strzykawka 100ml 3 częściowa z adapterem LS, końcówka do cewnika – 1 szt.

10. Kompres z gazy 17 nitkowy, 16 warstwowy, biały z nitką RTG, rozmiar 10x10cm – 20 szt.

11. Ręcznik chłonny 18x25cm – 4 szt

12. Dren łączący do ssaka PVC 24CH 2,7m + rękojeść z filtrem do aspiracji ortopedycznej + aspiracja ortopedyczna zagięta 15cm – 1 szt.

13. Miseczka plastikowa z polipropylenu różowego transparentnego z podziałką 250 ml – 1 szt.

14. Uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej (typu FIAB), 320 cm – 1 szt.

15. Tupfer gazowy okrągły, 40x50 cm, z nitką rtg, 20 nitkowy – 3 szt.

16. Osłona na kończynę, laminowana nie przemakalna, dwuwarstwowa, 37x75 cm – 1 szt.

17. Kieszeń 2 komorowa 40x35cm z taśmą lepną – 1 szt.

18. Sterylny pełnochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, szwy ultradźwiękowe w rękawach, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min 6 cm, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aseptyczną aplikację. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, kolor fartucha niebieski. Rozm. XL. Parametry: nieprzemakalność w strefie krytycznej min 56 cm słupa wody, gramatura: 35 / m2, wytrzymałość na rozerwanie w strefie krytycznej na sucho/mokro 149/125kPa. Zgodny z normą PN EN 13795 – 3 szt.

19. Osłona na stolik Mayo 79x145cm z wykonana z folii PE 60 mikronów z warstwą chłonną 65x85cm wykonaną z włókniny wiskozowej 27 g/m2 – 1 szt.

Materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13795, a każdy zestaw posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci 4 naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta. Materiał składa się z min. 2 warstw. Produkt bezpiecznie pakowany, zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i opisana w jęz polskim na etykiecie produktowej oraz  zapakowana sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania zestawu serwet do protezy kolana o w/w parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 3 do siwz (załącznik nr 2 do oferty) w miejscu – „Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu (podaje Wykonawca)” z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.01.2017 r.

Pytanie nr 26

Dotyczy pakietu nr 1, pozycja nr 3 i 4

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 1 pozycji nr 3 oraz 4 i umieszczenie tego asortymentu w oddzielnym pakiecie. Dotychczas skonstruowany pakiet uniemożliwia  naszej firmie – producentowi wysokiej jakości wyrobów jednorazowego użytku przeznaczonych na salę operacyjną złożenie oferty na dostawy wyrobów określonych w tym pakiecie. Podział pakietu nie narusza zapisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a spowoduje większą konkurencyjność, a co za tym idzie pozwoli wyłonić dostawcę oferującego lepszy jakościowo towar po niższej cenie oraz umożliwi Zamawiającemu bardziej racjonalne wydatkowanie środków budżetowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Załącznikiem do niniejszego pisma jest zmodyfikowany dodatek nr 3 do SIWZ.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana, staje się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.

Pozostałe ustalenia treści SIWZ pozostają bez zmian.

Małgorzata Krasowska-Marczyk – Prezes Zarządu

Pismo zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 17 stycznia 2017 r.